检  验  报  告

报告编号：WT20260723001

委 托 单 位：测试客户

地       址：测试地址

样 品 名 称：测试试样

型 号/规 格：10 mm×10 mm×10 mm

样 品 编 号：BP20260723001-01～BP20260723001-02

产品编号/批号：B001

生 产 单 位：测试生产单位    接 收 日 期：2026-07-23

接 收 状 态：BP20260723001:完好

检 验 类 别：委托检验

报告发布日期：

批 准 人    测试批准人

核 验 员    测试复核员

检 测 员    测试实验员

检验日期 ：已确认

机构名称：大连标普检测有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区西山村269号

电话：0411-84070733         邮编：116021

报告编号：WT20260723001

- 检测数据可溯源到国际单位制（SI）。

- 本次检验所使用的主要设备：

| 设备名称 | 型号/规格 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度仪（BPGL-A036） | TR200 | ±160 μm | 台账未配置 | 台账未配置 | 台账校准时间：2026-07 |

- 本次检验技术依据及检验结果:见附表。

- 检验地点、环境条件：

| 地点 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能检测室 | 23 ℃ | 50 %RH | 无明显干扰 |

- 需说明的情况:无

- 声明：

- 1.本公司仅对加盖“大连标普检测有限公司检验检测专用章”的完整报告负责。

- 2.报告结果仅对所检测的样品有效。

- 3.检验报告未经本机构批准，不得部分复制（全文复制除外）。

4.复制报告未重新加盖本公司检验检测专用章或单位公章的无效。

5.报告无批准人签字无效。

6.报告涂改无效。

7.对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面方式向本公司提出，逾期不予受理。

8.委托样品及信息的真实性，由委托方负责。

报告编号：WT20260723001

附表：

| 检验技术依据 |  | YY/T 1702-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 备注 |
| 1 | BP20260723001 表面粗糙度试验（YY/T 1702-2020） | 每个试样3条测量线Ra平均值均≤15 μm。 | BP20260723001-01：平均Ra5.2μm；BP20260723001-02：平均Ra6.2μm | 符合 | 无 |

报告编号：WT20260723001

照片和说明：

样品情况说明：BP20260723001：接收状态完好，共2件

检验结论：所检项目均符合相应标准要求。