牙科材料色稳定性测定试验原始记录表

一、样品与委托信息

| 委托单位 | 测试委托客户 |  |  | 样品名称 | 测试试样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 测试地址 |  |  | 样品编号/批号 | TEST-BATCH-001 |
| 生产单位 | 测试生产单位 |  |  | 报告编号 | WT20260723001 |
| 样品来源 | ☑ 委托方提供 □ 实验室制备 □ 留样 □ 其他 | 样品制备依据 | ☑ 产品标准 □ 委托协议 □ 技术方案 □ 其他：____ | 检验类别 | ☑ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 样品规格 | 25 mm×2 mm×2 mm | 样品生产日期 | / | 接收状态 | ☑完好 □异常：____ |
| 接收日期 | 2026 年07 月23 日 | 实验室样品编号 | BP20260723001-01、BP20260723001-02 | 样品数量 | 2 |
| 对照试样 | ☑ 有 □ 无；编号：_______ | 检测日期 | / 年/ 月/ 日 | 检测地点 | 性能检测室 |
| 检测依据 | YY/T 0631—2008《牙科材料 色稳定性的测定》 | 判定依据 | ☑产品标准 □委托协议 □注册技术要求 □仅描述 |  |  |

二、环境条件与人员资格确认

| 实验室温度 | / ℃ |  | 相对湿度 |  | 50 %RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源/通风 | ☑ 正常 □ 异常 |  | 试验区状态 |  | ☑ 清洁 ☑ 无彩色反光物 ☑ 无明显粉尘/振动 |  |
| 色泽比较环境 | ☑ D65 灯箱 □ 等效光源 |  | 观察区状态 |  | ☑ 清洁 □ 无污染 □ 无明显颜色反射 |  |
| 观察者人数 | 3名 |  | 颜色视觉资格 |  | ☑ 已确认 □ 未确认 |  |
| 观察者 | 姓 名 | 颜色视觉确认方式/记录编号 |  | 是否佩戴有色镜片 | 培训/授权状态 | 签 字 |  |
| 观察者1 | 已确认 | 均已确认合格 |  | ☑ 否 □ 是 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 已确认 |  |
| 观察者2 | 已确认 | 均已确认合格 |  | ☑ 否 □ 是 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 已确认 |  |
| 观察者3 | 已确认 | 均已确认合格 |  | ☑ 否 □ 是 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 已确认 |  |

- 检测用设备校准记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐光色稳定性测试仪 | 25 mm×2 mm×2 mm | / | / | / | / | / | ☑正常 □异常 | 无 |
| D65标准光源灯箱 | 25 mm×2 mm×2 mm | / | / | / | / | / | ☑正常 □异常 | 无 |
| 照度计 | 25 mm×2 mm×2 mm | / | / | / | / | / | ☑正常 □异常 | 无 |

五、工具及材料使用前确认

| 名称 | 型号/规格 | 设备/器具编号 | 校准/核查有效期 | 使用前状态确认 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样夹 | 直径50 mm试样夹/其他 | / | 不适用 | ☑ 完好 □ 异常 | 无 | 遮盖一半并固定可靠 |
| N5中性灰背景板 | 30%或30±5%漫反射率 | / | / | ☑ 合格 □ 不合格 | 测试实验员 | 表面洁净、无反光 |
| 漫射白背景板 | 约90%反射率 | / | / | ☑ 合格 □ 不合格 □ 不适用 | 测试实验员 | 圆片试样观察背景 |
| 水浴介质 | 蒸馏水 | / | 不适用 | ☑ 清洁 □ 污染 | 测试实验员 | 无明显杂质 |
| 锡箔/铝箔 | 遮光材料 | / | 不适用 | ☑ 可用 □ 不可用 | 测试实验员 | 不得污染试样 |

六、氙灯、滤光片确认记录

| 氙灯编号/批号 | 已确认 | 氙灯累计使用时间 | 1 h |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤光片编号/批号 | 已确认 | 滤光片累计使用时间 | 1 h |
| 氙灯/滤光片限值 | 累计使用达到1500 h应更换或有效性确认 | 是否在有效状态 | ☑ 是 □ 否 |
| 滤光片要求 | 300 nm以下透射率＜1%；370 nm以上透射率＞90% | 确认方式 | □ 证书 ☑ 历史记录 □ 外观/编号 □ 其他 |

七、试验参数与运行条件确认

| 项目 | SOP/标准要求 | 设定值/实测值 | 是否符合 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光源 | 中等压力氙灯或等同光源 | ☑ 氙灯 □ 等同光源：____ | ☑ 是 □ 否 | 测试实验员 | / |
| 水浴温度 | 标准要求37±5℃；设备控制目标37℃ | 设定：设定：37℃；实测：37℃ ℃；实测：/ ℃ | ☑ 是 □ 否 | 测试实验员 | / |
| 试样表面照度 | 150000 lx±15000 lx | 150000 lx | ☑ 是 □ 否 | 测试实验员 | / |
| 试样与水面距离 | （10±5） mm | 10 mm | ☑ 是 □ 否 | 测试实验员 | / |
| 照射时间 | （24±1） h | 设定：_24_ h | ☑ 是 □ 否 | 测试实验员 | / |
| 试样放置 | 平行放置，受照区不得有阴影 | ☑ 平行 ☑ 无阴影 □ 有阴影 | ☑ 是 □ 否 | 测试实验员 | / |
| 水路/水循环 | 连接牢固，无漏水、堵塞，循环正常 | ☑ 正常 □ 异常 | ☑ 是 □ 否 | 测试实验员 | / |

八、试样制备、遮盖与摆放记录

| 试样编号 | 对照试样编号 | 试样形状 | 试样尺寸 | 遮盖方式 | 遮盖区域/方向 | 遮盖是否牢固 | 摆放位置 | 是否拍照 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-01 | 记录1 | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | 记录1 | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | 记录1 | ☑ 是 □ 否 | / |
| BP20260723001-02 | 记录2 | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | 记录2 | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | 记录2 | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |
| / | / | ☑ 圆片 □ 牙形 □ 其他 | / | ☑ 试样夹 □ 锡箔 □ 铝箔 | 一半；牙形平行牙长轴包裹牙前庭一半 | ☑ 是 □ 否 | / | ☑ 是 □ 否 | / |

九、照射过程监控记录

说明：如设备具备自动记录功能，应打印或导出温度、照度、运行状态曲线/数据并作为本记录附件；人工记录频次可按实验室规定执行。

| 试验开始时间 | /年/月/日 /:/ | 试验结束时间 | /年/月/日 /:/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 累计照射时间 | 24 h | 是否满足（24±1） h | ☑ 是 □ 否 |
| 原始数据文件名 | ATT202607230001 | 数据保存路径 | 详见内部实验数据追溯Excel |
| 设备运行记录附件 | ☑ 有 □ 无 | 照射后照片附件 | ☑ 有 □ 无 |

| 记录点 | 日期/时间 | 运行累计时间(h) | 水浴温度(℃) | 试样表面照度(lx) | 水面距离(mm) | 设备状态 | 试样/遮盖状态 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始 | 已确认 | 0 | 37 | 150000 | 10 | ☑ 正常 □ 异常 | ☑ 正常 □ 异常 | 测试实验员 | 已确认 |
| 过程1 | 已确认 | 4 | 37 | 150000 | 10 | ☑ 正常 □ 异常 | ☑ 正常 □ 异常 | 测试实验员 | 已确认 |
| 过程2 | 已确认 | 8 | 37 | 150000 | 10 | ☑ 正常 □ 异常 | ☑ 正常 □ 异常 | 测试实验员 | 已确认 |
| 过程3 | 已确认 | 12 | 37 | 150000 | 10 | ☑ 正常 □ 异常 | ☑ 正常 □ 异常 | 测试实验员 | 已确认 |
| 过程4 | 已确认 | 20 | 37 | 150000 | 10 | ☑ 正常 □ 异常 | ☑ 正常 □ 异常 | 测试实验员 | 已确认 |
| 结束 | 已确认 | 24 | 37 | 150000 | 10 | ☑ 正常 □ 异常 | ☑ 正常 □ 异常 | 测试实验员 | 已确认 |

十、照射后处理与色泽比较条件确认

| 取出后处理 | ☑ 去除遮盖 ☑ 吸除表面水分 ☑ 未擦伤/污染试样 | 照射后外观 | ☑ 正常 □ 异常：__________ |
| --- | --- | --- | --- |
| D65灯箱预热/稳定 | ☑ 已完成 □ 未完成 | 灯箱照度 | 1500 lx |
| 背景板类型 | ☑ N5中性灰 □ 白背景+灰背景 □ 其他 | 背景板状态 | ☑ 合格 ☑ 不合格 |
| 观察距离 | 250 mm（要求200mm～300 mm） | 单次观察时间 | 2 s（要求≤2 s） |
| 观察条件 | ☑ 无明显颜色反射 ☑ 光源无闪烁 ☑ 区域清洁 | 观察日期 | /年/月/日 |

十一、三名观察者独立色泽比较记录

每名观察者应独立记录，不得相互提示。观察结果建议选填：未见明显色泽差异 / 可见轻微色泽差异 / 可见明显色泽差异 / 无法判定。

| 试样编号 | 观察者 | 颜色视觉确认 | 照射区 vs 未照射区 | 照射试样 vs 对照试样 | 总体观察结果 | 观察者签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样1 | 观察者1 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 未见明显差异 | 未见明显差异 | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 ☑ 明显差异 □ 无法判定 | 已确认 | 已确认 |
| 试样1 | 观察者2 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 未见明显差异 | 未见明显差异 | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 ☑ 明显差异 □ 无法判定 | 已确认 | 已确认 |
| 试样1 | 观察者3 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 未见明显差异 | 未见明显差异 | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 ☑ 明显差异 □ 无法判定 | 已确认 | 已确认 |
| 试样2 | 观察者1 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 未见明显差异 | 未见明显差异 | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 ☑ 明显差异 □ 无法判定 | 已确认 | 已确认 |
| 试样2 | 观察者2 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 未见明显差异 | 未见明显差异 | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 ☑ 明显差异 □ 无法判定 | 已确认 | 已确认 |
| 试样2 | 观察者3 | ☑ 合格 ☑ 不合格 | 未见明显差异 | 未见明显差异 | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 ☑ 明显差异 □ 无法判定 | 已确认 | 已确认 |
| 试样3 | 观察者1 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样3 | 观察者2 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样3 | 观察者3 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样4 | 观察者1 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样4 | 观察者2 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样4 | 观察者3 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样5 | 观察者1 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样5 | 观察者2 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样5 | 观察者3 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样6 | 观察者1 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样6 | 观察者2 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |
| 试样6 | 观察者3 | ☑ 合格 □ 不合格 | / | / | ☑ 未见明显差异 □ 轻微差异 □ 明显差异 □ 无法判定 | / | / |

十二、多数判定与结果汇总

| 试样编号 | 观察者1结果 | 观察者2结果 | 观察者3结果 | 多数判定结果 |  | 是否作符合性判定 | 单项结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样1 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样2 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样3 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样4 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样5 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样6 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样7 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样8 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样9 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样10 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样11 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 试样12 | / | / | / | ☑ 未见明显色泽差异 □ 可见色泽差异 □ 无法判定 |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 □ 仅描述 | / |
| 最终结果 |  | □ 未见明显色泽差异 □ 可见轻微色泽差异 □ 可见明显色泽差异 ☑ 无法判定 |  |  | 最终符合性结论 |  | ☑ 合格 ☑ 不合格 □ 需复检 ☑ 不作符合性判定 |  |  |
| 结果表述 |  | 经按 YY/T 0631—2008 进行浸水光照射试验，试样在规定条件下照射24 h。经3名颜色视觉正常观察者在D65标准光源下目视比较，结果为：已确认。 |  |  | 复核结论 |  | ☑ 与原始记录一致 □ 需更正/复检 |  |  |

十三、异常、偏离与复检记录

| 序号 | 异常/偏离项目 | 发生时间 | 涉及试样编号 | 情况描述 | 处理措施 | 是否影响结果 | 技术负责人确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | 无 | BP20260723001-01 | 无 | 无 | ☑ 是 □ 否 | 无 | / |
| 2 | 无 | 无 | BP20260723001-02 | 无 | 无 | ☑ 是 □ 否 | 无 | / |
| 3 | 无 | 无 | / | 无 | 无 | ☑ 是 □ 否 | 无 | / |
| 4 | 无 | 无 | / | 无 | 无 | ☑ 是 □ 否 | 无 | / |

十四、记录和附件归档清单

| 附件/记录名称 | 是否归档 | 文件编号/路径/页数 | 核对人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品接收记录/委托单 | ☑ 是 □ 否 ☑ 不适用 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |
| 试样制备记录 | ☑ 是 □ 否 ☑ 不适用 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |
| 试样遮盖照片 | ☑ 是 □ 否 ☑ 不适用 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |
| SGJ611Y设备运行记录/自动导出数据 | ☑ 是 □ 否 ☑ 不适用 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |
| 温度/照度监控记录 | ☑ 是 □ 否 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |
| 照射后照片 | ☑ 是 □ 否 ☑ 不适用 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |
| 三名观察者独立记录 | ☑ 是 □ 否 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |
| 检测报告草稿/正式报告 | ☑ 是 □ 否 | 详见内部实验数据追溯Excel | 详见内部实验数据追溯Excel | / |

十五、人员签字与记录归档

| 检测人员 | 测试实验员 | 日期 | 2026年07月23日 | 核验人员 | 测试复核员 | 日期 | 2026年07月23日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人/授权签字人（如适用） | / | 日期 | 2026年07月23日 | 记录归档人 | / | 归档日期 | /年/月/日 |

记录控制提示：原始记录不得随意涂改；确需修改时应保留原始痕迹，由修改人签名并注明日期和原因。