# 金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测操作规程

文件编号：__________

版本号：A/0

文件名称：金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测操作规程

文件层级：作业指导书 / SOP

归口部门：实验室 / 检测部

适用项目：金属内部质量测试、金属厚度灰度比对、异常影像检查

生效日期：____年__月__日

---

## 文件审批信息

| 职责 | 岗位            | 签名 | 日期 |

| -- | ------------- | -- | -- |

| 编制 |               |    |    |

| 审核 | 技术负责人         |    |    |

| 批准 | 质量负责人 / 授权签字人 |    |    |

## 文件修订记录

| 版本  | 修订内容 | 修订原因                      | 生效日期 | 修订人 |

| --- | ---- | ------------------------- | ---- | --- |

| A/0 | 首次建立 | 建立金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测方法 |      |     |

---

# 1. 目的

规范金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测操作流程，确保检测过程受控、设备状态确认有效、样品摆放一致、图像采集清晰、灰度测量可追溯、结果判定依据充分，满足实验室质量管理和 CMA 资质认定对人员、设备、环境、方法、记录、报告和数据追溯的管理要求。

本规程用于通过 X 射线数字成像方式观察待测牙齿样品或金属样品内部金属结构，并结合孔形像质计 0.1～1.0 mm 金属片灰度值进行比对，分析样品内部金属厚度范围及内部质量状态。

---

# 2. 适用范围

本规程适用于采用 X 射线机、数据采集板、孔形像质计及 X 射线胶片透射密度计，对待测牙齿样品或含金属结构样品进行内部质量检测。

适用对象包括：

1. 含金属修复体的牙齿样品；

2. 金属冠、金属桥、金属局部可摘局部义齿等样品；

3. 其他需要通过 X 射线影像评价内部金属质量的样品。

本方法适用于内部质量观察、金属区域连续性评价、异常暗影识别及基于孔形像质计的金属厚度估算。

如本方法用于 CMA 对外检测报告，应满足以下条件：

1. 本方法已完成方法确认或验证；

2. 使用设备、人员、环境和检测能力已纳入实验室质量管理体系；

3. 检测项目在实验室资质认定能力范围内；

4. 检测报告经授权签字人批准；

5. 原始记录、图像数据、计算过程和报告结论可完整追溯。

---

# 3. 检测依据

本规程可作为实验室自制方法或作业指导书使用。检测依据可填写为：

1. 本实验室《金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测操作规程》；

2. 设备使用说明书；

3. 孔形像质计使用说明或校准/确认文件；

4. X 射线胶片透射密度计使用说明书；

5. 实验室质量手册、程序文件及记录控制要求；

6. 与样品或产品相关的委托要求、技术协议或产品内部质量要求。

如引用国家标准、行业标准或企业标准，应在检测报告中明确写明标准编号、标准名称、版本号及适用条款。

---

# 4. 术语和定义

## 4.1 X 射线数字成像

指利用 X 射线穿透样品，通过数据采集板接收并形成数字影像的检测方式。

## 4.2 灰度值

指数字图像中某一区域的亮度或密度响应数值，可用于反映该区域对 X 射线的吸收差异。

## 4.3 ROI 区域

指图像中用于灰度测量的感兴趣区域。ROI 应选择在影像清晰、均匀、无伪影、无边缘干扰的位置。

## 4.4 孔形像质计

指用于评价图像质量和建立灰度比对关系的标准参照件。本方法使用厚度范围为 0.1～1.0 mm 的孔形像质计金属片。

## 4.5 异常暗影

指样品金属区域内出现的与周围灰度明显不同的暗色影像，可能与气孔、空洞、缺损、疏松、结构不均或厚度异常有关。

## 4.6 CMA 检测活动

指检验检测机构在资质认定能力范围内，向社会出具具有证明作用的数据和结果的检测活动。

---

# 5. 职责

## 5.1 检测人员

1. 负责样品接收、核对、摆放和检测操作；

2. 负责 X 射线机、数据采集板、孔形像质计及密度计的使用前确认；

3. 负责按规定参数完成图像采集；

4. 负责填写原始记录；

5. 负责保存原始图像、打印图像及灰度测量数据；

6. 负责发现异常时及时报告技术负责人或质量负责人。

## 5.2 复核人员

1. 负责复核样品编号、图像编号、检测参数、灰度测量值和判定结果；

2. 负责确认图像是否满足有效性要求；

3. 负责复核检测结论是否与原始记录一致；

4. 负责对异常结果或复检结果进行技术确认。

## 5.3 技术负责人

1. 负责本方法的建立、确认、验证和技术变更审批；

2. 负责确定检测参数、灰度测量方法和结果判定原则；

3. 负责对检测人员进行技术培训和授权；

4. 负责处理检测过程中的技术争议。

## 5.4 质量负责人

1. 负责监督本规程执行情况；

2. 负责监督原始记录、报告、图像数据和设备记录的完整性；

3. 负责组织内审、质量监督和不符合工作处理；

4. 负责确保检测活动符合实验室质量体系和 CMA 管理要求。

## 5.5 授权签字人

1. 负责审核并批准对外出具的检测报告；

2. 负责确认报告结论、检测依据、检测能力范围和数据可追溯性；

3. 对检测报告的完整性、准确性和合规性负责。

---

# 6. 环境与安全要求

## 6.1 环境要求

1. 检测环境应保持清洁、干燥、无明显粉尘、无强烈振动。

2. 建议环境温度控制在 18～28℃。

3. 建议相对湿度控制在 30%～75%RH。

4. 检测区域不得存放与检测无关的杂物。

5. 数据采集板、孔形像质计及样品表面应保持清洁，避免污渍、异物或划痕影响影像质量。

6. 环境条件应在检测原始记录中记录。

## 6.2 辐射安全要求

1. X 射线设备应设置在符合辐射防护要求的区域内。

2. 检测区域应设置明显的辐射警示标识。

3. 曝光前应确认检测区域内无无关人员停留。

4. 操作人员应遵守实验室辐射安全管理制度。

5. 曝光前应确认防护门、警示灯、联锁装置、急停装置等安全设施处于正常状态。

6. 未经培训和授权的人员不得操作 X 射线设备。

7. 设备异常、警示异常或防护设施失效时，不得进行检测。

---

# 7. 设备、器具与材料

| 序号 | 名称          | 技术/管理要求                   |

| -- | ----------- | ------------------------- |

| 1  | X 射线机       | 状态完好，参数可调，处于有效维护、校准或确认状态  |

| 2  | 数据采集板       | 连接正常，表面清洁，无明显划伤、污染或失效区域   |

| 3  | 孔形像质计       | 金属片厚度范围 0.1～1.0 mm，标识清晰   |

| 4  | X 射线胶片透射密度计 | 在有效校准期内，使用前采用标准密度片核查      |

| 5  | 标准密度片       | 在有效校准状态内                  |

| 6  | 图像采集与分析软件   | 可录入样品编号、采集图像、读取灰度值、保存原始图像 |

| 7  | 打印设备        | 可打印检测图像，图像清晰、编号完整         |

| 8  | 样品固定辅助工具    | 用于保证样品在曝光期间位置稳定           |

| 9  | 原始记录表       | 用于记录设备、参数、图像编号、灰度值和判定结果   |

---

# 8. 设备确认与预热

## 8.1 使用前确认

检测前应确认以下设备和器具齐全并处于可用状态：

1. X 射线机；

2. 数据采集板；

3. 孔形像质计；

4. X 射线胶片透射密度计；

5. 标准密度片；

6. 图像采集与分析软件；

7. 打印设备；

8. 原始记录表。

## 8.2 X 射线机预热

1. 按设备说明书要求开启 X 射线机。

2. 按设备说明书完成设备预热。

3. 检查设备显示屏、参数设置界面、曝光控制功能是否正常。

4. 确认设备无报警、无异常提示。

5. 将设备预热情况记录在原始记录中。

## 8.3 数据采集板确认

1. 检查数据采集板外观是否完好。

2. 检查连接状态是否正常。

3. 打开软件确认采集板已识别。

4. 检查采集区域是否存在明显坏点、条纹、污染影像或失效区域。

5. 确认图像采集功能正常后方可使用。

## 8.4 密度计核查

1. X 射线胶片透射密度计开机后按说明书要求预热。

2. 使用标准密度片进行校准或核查。

3. 记录标准密度片编号、标称值、实测值和核查结果。

4. 核查结果符合实验室规定要求时，密度计方可用于测量。

5. 核查不合格时，应停止使用并按设备异常处理程序执行。

---

# 9. 样品准备

## 9.1 样品接收与核对

检测前应核对以下信息：

1. 样品编号；

2. 样品名称；

3. 样品数量；

4. 样品来源；

5. 样品状态；

6. 委托检测项目；

7. 检测要求或判定依据。

样品编号、图像编号、原始记录编号和报告编号应保持唯一对应关系。

## 9.2 样品状态检查

检测前应检查样品状态：

1. 样品表面应无明显污渍；

2. 样品应无明显水分、粉尘或松散附着物；

3. 样品不得存在影响摆放稳定性的明显破损；

4. 如样品存在异常状态，应拍照或记录说明。

## 9.3 样品摆放

1. 将待测牙齿样品平稳放置在数据采集板上。

2. 样品摆放方向为：咬合面朝下。

3. 样品应尽量贴近数据采集板。

4. 样品应位于数据采集板有效成像区域内。

5. 样品不得遮挡孔形像质计。

6. 如样品易滚动或位置不稳定，应使用辅助固定工具固定。

7. 曝光过程中样品不得移动。

---

# 10. 孔形像质计放置

1. 将孔形像质计金属片放置在样品旁边。

2. 孔形像质计厚度范围为 0.1～1.0 mm。

3. 孔形像质计应与样品处于同一采集平面。

4. 孔形像质计应尽量靠近样品检测区域，但不得遮挡样品关键部位。

5. 图像中应能清晰识别孔形像质计不同厚度区域或孔形结构。

6. 孔形像质计位置应在原始记录中描述，必要时在打印图像上标注。

---

# 11. X 射线机参数设置

本方法推荐使用以下固定参数作为本次试验条件：

| 参数项目   | 设置值        |

| ------ | ---------- |

| 体型模式   | 瘦          |

| 管电压    | 75 kV      |

| 管电流    | 56.0 mA    |

| 曝光时间   | 110.0 ms   |

| 管电流时间积 | 6.3 mAs    |

| 焦点模式   | L          |

| 调节模式   | mA / ms 模式 |

操作要求：

1. 曝光前应核对设备显示参数。

2. 确认管电压、管电流、曝光时间、mAs、焦点模式和体型模式设置正确后，方可曝光。

3. 同一批次、同一类型样品应尽量采用一致参数。

4. 如因样品厚度、材料密度、图像清晰度或像质计显示效果不满足要求而调整参数，应记录调整前后参数及调整原因。

5. 不同参数条件下获得的图像不得混用，应分别编号、保存和记录。

6. 参数设置界面可拍照或截图作为原始记录附件保存。

---

# 12. 检测操作步骤

## 12.1 软件开启与样品信息录入

1. 打开 X 射线图像采集软件。

2. 输入样品编号、样品名称、检测日期、检测人员等信息。

3. 确认软件与数据采集板连接正常。

4. 确认图像保存路径正确。

5. 图像文件命名应包含样品编号、检测日期和序号。

推荐文件命名方式：

样品编号-检测日期-序号

示例：S001-20260628-001

## 12.2 样品与像质计摆放确认

1. 将待测样品咬合面朝下放置在数据采集板上。

2. 将孔形像质计放置在样品旁边。

3. 调整样品和像质计位置，使二者均处于有效成像区域内。

4. 检查样品和像质计是否稳定。

5. 检查数据采集板表面是否清洁。

6. 记录样品摆放方向和像质计位置。

## 12.3 曝光前安全确认

曝光前确认：

1. 检测区域无无关人员；

2. 防护门或防护设施处于有效状态；

3. 警示灯、联锁装置和急停装置正常；

4. X 射线机参数设置正确；

5. 软件采集状态正常；

6. 样品与像质计摆放正确。

## 12.4 图像采集

1. 开启软件中的数据采集功能。

2. 按设定参数启动 X 射线机曝光。

3. 曝光完成后确认软件成功接收图像。

4. 检查图像中样品和孔形像质计是否完整显示。

5. 检查图像是否存在过曝、欠曝、模糊、重影、条纹或采集失败。

6. 如图像不符合要求，应重新摆放或重新曝光，并记录原因。

## 12.5 图像保存与打印

1. 保存原始图像文件。

2. 原始图像不得覆盖、随意修改或删除。

3. 打印检测图像，打印图像应清晰显示样品、孔形像质计和图像编号。

4. 打印图像应作为原始记录附件保存。

5. 如对图像进行标注或处理，应保留原始图像和处理后图像，并说明处理内容。

---

# 13. 灰度测量与数据处理

## 13.1 测量工具

灰度值优先采用图像采集与分析软件读取原始数字图像 ROI 区域灰度值。

X 射线胶片透射密度计主要用于打印胶片、透射片或输出影像黑度/密度的辅助测量，不应替代原始数字图像 ROI 灰度值。

## 13.2 测量区域选择

灰度测量应选择以下区域：

1. 样品金属区域 ROI-1；

2. 样品金属区域 ROI-2；

3. 样品金属区域 ROI-3；

4. 孔形像质计 0.1 mm 区域；

5. 孔形像质计 0.2 mm 区域；

6. 孔形像质计 0.3 mm 区域；

7. 孔形像质计 0.4 mm 区域；

8. 孔形像质计 0.5 mm 区域；

9. 孔形像质计 0.6 mm 区域；

10. 孔形像质计 0.7 mm 区域；

11. 孔形像质计 0.8 mm 区域；

12. 孔形像质计 0.9 mm 区域；

13. 孔形像质计 1.0 mm 区域。

## 13.3 ROI 选择要求

1. ROI 区域应位于影像清晰、均匀的位置。

2. ROI 应避开样品边缘。

3. ROI 应避开孔洞边界。

4. ROI 应避开伪影、污染点、划痕、重影和异常亮暗斑。

5. 同一批次样品的 ROI 选择原则应保持一致。

6. 每个测量区域建议测量不少于 3 次，取平均值作为该区域灰度值。

## 13.4 数据记录

应记录以下内容：

1. ROI 编号；

2. 测量位置；

3. 测量值 1；

4. 测量值 2；

5. 测量值 3；

6. 平均值；

7. 测量人员；

8. 测量日期；

9. 备注说明。

## 13.5 厚度估算

以孔形像质计 0.1～1.0 mm 各厚度区域灰度平均值作为参考，将样品金属区域灰度平均值与其进行比对，估算样品内部金属厚度范围。

判定方式：

1. 样品灰度值接近某一孔形像质计厚度点灰度值时，判定其金属厚度接近该厚度。

2. 样品灰度值位于两个厚度点之间时，判定其金属厚度处于两个厚度点之间。

3. 样品不同区域灰度差异明显时，应分别判定不同区域厚度。

4. 样品灰度值超出 0.1～1.0 mm 孔形像质计有效比对范围时，应记录为超出本次比对范围，不得强行给出准确厚度值。

---

# 14. 图像质量与结果判定

## 14.1 图像有效性判定

图像满足以下要求时，可作为有效图像：

1. 样品编号与图像编号一致；

2. 样品完整显示在有效成像区域内；

3. 样品咬合面朝下；

4. 孔形像质计完整显示；

5. 图像无明显过曝、欠曝、模糊、重影、条纹、伪影或采集失败；

6. 图像亮度和灰度分布适合测量；

7. 检测参数记录完整；

8. 原始图像保存完整。

出现以下情况之一时，图像无效，应重新检测：

1. 样品未完整成像；

2. 孔形像质计未放置或显示不清；

3. 图像严重过曝或欠曝；

4. 图像存在明显伪影、条纹、重影或模糊；

5. 样品摆放方向错误；

6. 图像编号与样品编号无法对应；

7. 设备参数未记录或记录不完整。

## 14.2 金属厚度判定

通过样品金属区域灰度值与孔形像质计已知厚度区域灰度值进行比对后判定。

结论表达示例：

样品检测区域灰度值介于孔形像质计 0.4 mm 与 0.5 mm 对应灰度值之间，判定该区域金属厚度约为 0.4～0.5 mm。

如样品灰度值超出孔形像质计有效比对范围，应表达为：

样品检测区域灰度值超出孔形像质计 0.1～1.0 mm 有效比对范围，本方法本次检测条件下无法准确估算该区域金属厚度。

## 14.3 内部质量判定

通过观察 X 射线图像中金属区域是否存在异常暗影、异常亮斑、局部灰度突变、线状影像、断续影像或局部缺失影像，对样品内部质量进行评价。

| 影像表现             | 可能对应情况         | 判定原则             |

| ---------------- | -------------- | ---------------- |

| 金属区域连续，边界清晰，灰度均匀 | 内部结构较均匀        | 未见明显异常           |

| 局部出现圆形或椭圆形异常暗影   | 可能存在气孔、空洞或局部缺损 | 记录位置、大小、数量，必要时复检 |

| 局部出现不规则暗影        | 可能存在缩孔、疏松或结构不均 | 结合样品结构综合判定       |

| 出现线状或裂纹状影像       | 可能存在裂纹或断裂风险    | 判定为异常            |

| 金属影像局部中断或明显变薄    | 可能存在厚度不足或内部缺失  | 判定为异常或需复检        |

| 出现异常亮斑或高密度点状影像   | 可能存在高密度夹杂或结构重叠 | 记录并分析            |

| 图像模糊或伪影明显        | 无法准确判断         | 重新检测             |

## 14.4 合格、不合格、复检判定

检测结论分为合格、不合格、需复检、超出方法适用范围。

### 14.4.1 合格

满足以下条件，可判定为合格：

1. 图像有效；

2. 孔形像质计显示清晰；

3. 金属区域连续；

4. 金属区域灰度分布均匀；

5. 未见明显异常暗影、线状影像、局部缺失或严重灰度突变；

6. 金属厚度符合试验或产品要求。

### 14.4.2 不合格

出现以下情况之一，可判定为不合格：

1. 存在明显异常暗影；

2. 存在线状或裂纹状影像；

3. 存在局部缺失或金属影像中断；

4. 存在明显厚度不足；

5. 存在严重疏松或结构不均；

6. 其他影响内部质量的明显异常。

### 14.4.3 需复检

出现以下情况之一，应判定为需复检：

1. 图像质量不满足要求；

2. 孔形像质计显示不清；

3. 检测参数记录不完整；

4. 灰度测量结果异常波动；

5. 检测人员与复核人员对结果判定存在分歧；

6. 疑似异常但影像不清晰，无法确认。

### 14.4.4 超出方法适用范围

样品厚度、材料密度或图像灰度值超出孔形像质计 0.1～1.0 mm 有效比对范围，无法通过本方法准确评价时，应判定为超出方法适用范围。

---

# 15. 方法确认与验证

## 15.1 总体要求

本方法在正式用于检测前，应进行方法确认或验证。确认内容至少包括：

1. 重复性；

2. 稳定性；

3. 灰度值与金属厚度对应关系；

4. 孔形像质计可识别性；

5. 图像有效性；

6. 人员操作一致性；

7. 数据记录完整性。

方法确认完成后，应形成方法确认报告，并经技术负责人审核、批准。

## 15.2 重复性确认

选择同一样品，在相同设备、相同参数、相同摆放方向、相同孔形像质计条件下连续拍摄不少于 3 次。

记录内容包括：

1. 每次拍摄的图像编号；

2. 样品金属区域灰度值；

3. 孔形像质计各厚度点灰度值；

4. 图像清晰度；

5. 异常影像情况；

6. 结论一致性。

评价要求：

1. 同一样品同一 ROI 区域灰度值应相对稳定；

2. 孔形像质计同一厚度点灰度值应相对稳定；

3. 图像轮廓、金属区域及像质计显示应基本一致；

4. 不得出现明显偏移、模糊、伪影或采集异常；

5. 检测结论应能够重复获得一致判断。

如实验室暂无内部限值，应通过首次方法确认数据建立内部控制范围，并在后续检测中持续完善。

## 15.3 稳定性确认

设备完成预热后，采用同一样品和同一孔形像质计进行测试，观察短时间内图像灰度值、图像清晰度和像质计显示是否稳定。

稳定性确认内容：

1. X 射线机参数显示是否稳定；

2. 数据采集板连接和采集功能是否正常；

3. 图像灰度分布是否无明显漂移；

4. 孔形像质计 0.1～1.0 mm 金属片影像是否清晰；

5. 图像是否无明显过曝、欠曝、条纹、重影、伪影或采集缺失；

6. 密度计或图像灰度测量工具是否经标准密度片校准或核查合格。

## 15.4 灰度值与金属厚度对应关系确认

采用孔形像质计 0.1～1.0 mm 各厚度金属片作为参考，对不同厚度点进行灰度值测量，建立灰度值与金属厚度之间的对应关系。

确认要求：

1. 每个厚度点选择清晰、均匀、无伪影区域作为 ROI；

2. 每个厚度点测量不少于 3 次；

3. 计算平均值；

4. 绘制或记录灰度值与厚度对应关系；

5. 将样品灰度值与参考灰度值进行比对；

6. 保存原始图像、测量数据和计算记录。

## 15.5 孔形像质计可识别性确认

孔形像质计应满足：

1. 0.1～1.0 mm 厚度区域完整显示；

2. 各厚度区域或孔形结构清晰可识别；

3. 各厚度区域之间具有可区分的灰度差异；

4. 未出现明显遮挡、模糊、重影或显示不全。

孔形像质计显示不清时，本次图像不得作为正式判定依据。

## 15.6 人员比对确认

不同检测人员按同一方法对同一样品进行图像采集和灰度测量时，应获得一致或可接受范围内的结果。人员比对至少应包括：

1. 样品摆放一致性；

2. 参数设置一致性；

3. ROI 选择一致性；

4. 灰度测量结果一致性；

5. 结果判定一致性。

---

# 16. 质量控制要求

## 16.1 日常质量控制

每次检测前应完成：

1. 设备状态确认；

2. 密度计标准密度片核查；

3. 数据采集板连接确认；

4. 孔形像质计外观确认；

5. X 射线机参数确认；

6. 环境条件记录；

7. 样品编号核对。

## 16.2 批内质量控制

同一批次样品检测时，应尽量保持：

1. 相同 X 射线机；

2. 相同数据采集板；

3. 相同孔形像质计；

4. 相同曝光参数；

5. 相同样品摆放方向；

6. 相同灰度测量规则。

## 16.3 复核控制

以下内容必须复核：

1. 样品编号；

2. 图像文件编号；

3. 检测参数；

4. 孔形像质计显示情况；

5. 灰度测量值；

6. 厚度估算结果；

7. 内部质量判定；

8. 检测报告结论。

## 16.4 不符合工作控制

出现以下情况，应启动不符合工作处理：

1. 设备状态异常；

2. 密度计核查不合格；

3. 图像采集失败；

4. 样品编号错误；

5. 图像编号与记录不一致；

6. 原始数据缺失；

7. 检测结果无法复现；

8. 报告内容与原始记录不一致。

---

# 17. 异常情况处理

## 17.1 图像异常

如图像过曝、欠曝、模糊、重影、条纹、伪影或采集失败，应停止判定，重新检测。

## 17.2 样品摆放异常

如发现样品摆放方向错误、位置偏移或曝光中移动，应重新摆放并重新拍摄。

## 17.3 像质计异常

如孔形像质计未放置、放置错误、显示不清或遮挡样品关键区域，应重新检测。

## 17.4 设备异常

如 X 射线机、数据采集板或密度计出现异常，应暂停检测，通知设备管理员或技术负责人处理。

## 17.5 数据异常

如灰度测量值异常波动，应检查：

1. ROI 区域是否选择正确；

2. 图像是否存在伪影；

3. 参数是否一致；

4. 设备是否稳定；

5. 是否需要重新拍摄。

---

# 18. 数据、图像和记录管理

## 18.1 原始记录要求

原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。确需修改时，应保留原始内容，注明修改人和修改日期。

## 18.2 图像保存要求

应保存以下图像资料：

1. 原始数字图像；

2. 打印图像；

3. 标注 ROI 的图像；

4. 异常区域标注图像；

5. 参数设置截图或照片，如适用。

## 18.3 数据追溯要求

以下信息应保持一一对应：

1. 样品编号；

2. 原始记录编号；

3. 图像文件编号；

4. 检测人员；

5. 检测日期；

6. 检测参数；

7. 灰度测量结果；

8. 检测报告编号。

## 18.4 记录保存

原始记录、检测报告、图像文件、方法确认记录、设备核查记录和复核记录应按实验室记录控制程序保存。用于 CMA 检测活动的记录保存期限应符合实验室质量体系及资质认定要求。

---

# 19. 检测报告要求

检测报告应至少包括：

1. 报告编号；

2. 委托单位；

3. 样品名称；

4. 样品编号；

5. 样品数量；

6. 检测项目；

7. 检测依据；

8. 检测设备；

9. X 射线机参数；

10. 孔形像质计规格；

11. 图像文件编号；

12. 灰度测量结果；

13. 金属厚度估算结果；

14. 内部质量观察结果；

15. 判定结果；

16. 检测日期；

17. 检测人员；

18. 复核人员；

19. 批准人员或授权签字人；

20. 报告签发日期。

如报告用于 CMA 对外出具具有证明作用的数据和结果，应确认检测项目在资质认定能力范围内，并按实验室报告控制程序加盖检测专用章和标识。

---

# 20. 报告结论表达

## 20.1 未见明显异常示例

经 X 射线数字成像检测，样品图像清晰，孔形像质计显示有效。通过样品金属区域灰度值与 0.1～1.0 mm 孔形像质计灰度值进行对比，样品检测区域金属厚度约为 ______ mm。图像中未见明显异常暗影、线状影像、局部缺失或严重灰度突变，内部质量未见明显异常。

## 20.2 异常结果示例

经 X 射线数字成像检测，样品图像中 ______ 区域可见异常暗影/线状影像/局部灰度突变，疑似存在 ______。建议进行复检或采用其他方法进一步确认。

## 20.3 超出方法范围示例

经 X 射线数字成像检测，样品检测区域灰度值超出孔形像质计 0.1～1.0 mm 有效比对范围。本方法本次检测条件下无法准确估算该区域金属厚度，建议调整检测条件或采用其他方法进一步确认。

---

# 21. 附录A：设备参数记录表

| 项目       | 记录内容       |

| -------- | ---------- |

| X 射线机型号  |            |

| X 射线机编号  |            |

| 数据采集板编号  |            |

| 孔形像质计编号  |            |

| 孔形像质计规格  | 0.1～1.0 mm |

| 密度计型号/编号 |            |

| 标准密度片编号  |            |

| 密度计核查结果  | 合格 / 不合格   |

| 体型模式     | 瘦          |

| 管电压      | 75 kV      |

| 管电流      | 56.0 mA    |

| 曝光时间     | 110.0 ms   |

| 管电流时间积   | 6.3 mAs    |

| 焦点模式     | L          |

| 调节模式     | mA / ms    |

| 环境温度     |            |

| 相对湿度     |            |

| 检测日期     |            |

| 检测人员     |            |

| 复核人员     |            |

---

# 22. 附录B：样品与图像信息记录表

| 项目          | 记录内容          |

| ----------- | ------------- |

| 样品编号        |               |

| 样品名称        |               |

| 样品来源        |               |

| 样品数量        |               |

| 样品状态        | 完好 / 异常       |

| 检测项目        | 金属内部质量测试      |

| 检测方法        | X 射线数字成像灰度分析法 |

| 摆放方向        | 咬合面朝下         |

| 图像文件编号      |               |

| 图像保存路径      |               |

| 图像是否打印      | 是 / 否         |

| 孔形像质计是否显示清晰 | 是 / 否         |

| 图像是否有效      | 是 / 否         |

| 备注          |               |

---

# 23. 附录C：灰度测量记录表

| 测量对象   | 测量位置   | 测量值1 | 测量值2 | 测量值3 | 平均值 | 备注 |

| ------ | ------ | ---: | ---: | ---: | --: | -- |

| 样品金属区域 | ROI-1  |      |      |      |     |    |

| 样品金属区域 | ROI-2  |      |      |      |     |    |

| 样品金属区域 | ROI-3  |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.1 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.2 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.3 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.4 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.5 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.6 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.7 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.8 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 0.9 mm |      |      |      |     |    |

| 孔形像质计  | 1.0 mm |      |      |      |     |    |

---

# 24. 附录D：内部质量观察记录表

| 观察项目          | 结果记录                      |

| ------------- | ------------------------- |

| 样品轮廓是否清晰      | 是 / 否                     |

| 金属区域是否连续      | 是 / 否                     |

| 金属区域灰度是否均匀    | 是 / 否                     |

| 是否存在异常暗影      | 是 / 否                     |

| 是否存在线状或裂纹状影像  | 是 / 否                     |

| 是否存在局部缺失或断续影像 | 是 / 否                     |

| 是否存在异常亮斑      | 是 / 否                     |

| 异常位置描述        |                           |

| 异常大小描述        |                           |

| 异常数量          |                           |

| 金属厚度估算结果      |                           |

| 初步判定          | 合格 / 不合格 / 需复检 / 超出方法适用范围 |

| 检测人员签字        |                           |

| 复核人员签字        |                           |

| 日期            |                           |

---

# 25. 附录E：检测报告模板

## 检测报告

报告编号：__________

| 项目      | 内容                             |

| ------- | ------------------------------ |

| 委托单位    |                                |

| 样品名称    |                                |

| 样品编号    |                                |

| 样品数量    |                                |

| 检测项目    | 金属内部质量测试                       |

| 检测方法    | X 射线数字成像灰度分析法                  |

| 检测依据    |                                |

| 检测设备    | X 射线机、数据采集板、孔形像质计、X 射线胶片透射密度计  |

| X 射线机参数 | 75 kV，56.0 mA，110.0 ms，6.3 mAs |

| 孔形像质计规格 | 0.1～1.0 mm                     |

| 图像文件编号  |                                |

| 检测日期    |                                |

| 检测地点    |                                |

## 检测结果

| 项目          | 结果                        |

| ----------- | ------------------------- |

| 样品灰度测量值     |                           |

| 孔形像质计灰度比对结果 |                           |

| 金属厚度估算结果    |                           |

| 内部质量观察结果    |                           |

| 异常影像描述      |                           |

| 判定结果        | 合格 / 不合格 / 需复检 / 超出方法适用范围 |

## 检测结论

经 X 射线数字成像检测，样品图像清晰，孔形像质计显示有效。通过样品金属区域灰度值与 0.1～1.0 mm 孔形像质计灰度值进行对比，样品检测区域金属厚度约为 ______ mm。图像中未见明显异常暗影、线状影像、局部缺失或严重灰度突变，内部质量未见明显异常。

或：

经 X 射线数字成像检测，样品图像中 ______ 区域存在异常暗影/线状影像/局部灰度突变，疑似存在 ______。建议进行复检或采用其他方法进一步确认。

| 人员           | 签字 | 日期 |

| ------------ | -- | -- |

| 检测人员         |    |    |

| 复核人员         |    |    |

| 批准人员 / 授权签字人 |    |    |

---

# 26. 附录F：方法确认记录表

| 确认项目    | 确认内容                 | 结果 | 是否符合  |

| ------- | -------------------- | -- | ----- |

| 重复性     | 同一样品连续拍摄不少于3次        |    | 是 / 否 |

| 稳定性     | 设备预热后图像和灰度值稳定        |    | 是 / 否 |

| 灰度-厚度关系 | 0.1～1.0 mm 像质计灰度值可区分 |    | 是 / 否 |

| 像质计可识别性 | 像质计完整显示且厚度区域清晰       |    | 是 / 否 |

| 图像有效性   | 样品、像质计完整显示，无明显伪影     |    | 是 / 否 |

| 人员一致性   | 不同人员测量和判定结果一致        |    | 是 / 否 |

| 记录完整性   | 原始记录、图像、报告可追溯        |    | 是 / 否 |

确认结论：

□ 方法确认通过，可用于检测。

□ 方法确认不通过，需整改后重新确认。

技术负责人：__________

质量负责人：__________

日期：____年__月__日