金属-陶瓷结合特性三点弯曲试验

标准操作规程（SOP）——CMA版 / 夹具与K系数确认增强版

| 文件编号 | SOP-YY0621-MC-01 | 版本/状态 | A/0 / 受控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件层级 | 作业指导书 / SOP | 归口部门 | 实验室 / 检测部 |
| 适用项目 | 金属-陶瓷结合特性三点弯曲试验 | 检测依据 | YY 0621.1-2016 |
| 主要设备 | 三点弯曲试验机、FastTest 2kN | 生效日期 | ____年__月__日 |

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员 / 方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人 / 授权签字人 |  |  |

1 目的

规范依据 YY 0621.1-2016 进行牙科学金属-陶瓷体系结合特性三点弯曲试验的操作流程，明确试样尺寸测量、夹具安装与平行性确认、K 系数取得、FastTest 2kN 软件操作、加载、断裂力记录、结果计算、异常处理和记录归档要求，保证检测数据真实、准确、完整、可追溯，满足 CMA 实验室管理要求。

2 适用范围

适用于金属-陶瓷体系试样剥离/萌生裂纹强度测试。试样通常为金属基体上烧结陶瓷层的长条试样，采用专用金属-陶瓷结合三点弯曲夹具进行加载。

3 依据文件

- YY 0621.1-2016《牙科学 匹配性试验 第1部分：金属-陶瓷体系》；

- 三点弯曲试验机和 FastTest 2kN 软件使用说明书；

- 实验室质量手册、设备管理程序、记录控制程序、报告控制程序和不符合工作控制程序。

4 术语和符号

| 符号/术语 | 含义 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| Ffail | 陶瓷层开裂、剥离或脱落时的断裂力，单位 N | 由软件报告读取并复核 |
| dM | 金属基体厚度，单位 mm；不是金属+陶瓷总厚度 | 每个试样至少测3点并计算平均值 |
| EM | 金属材料杨氏模量，单位 GPa | 来源于说明书、检测报告或注册资料 |
| K | 按标准图2或经验证软件取得的系数 | 查图/软件计算后第二人复核 |
| τb | 剥离/萌生裂纹强度，τb = K × Ffail，单位 MPa | 记录计算值和判定结果 |

5 职责

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责设备开机、夹具编号核对、跨距和夹具平行性确认、试样尺寸测量、K系数查取或软件输入、试验实施、数据保存和原始记录填写。 |
| 复核人员 | 负责复核夹具确认、dM、EM、K系数、软件参数、Ffail、计算结果和判定结论。 |
| 设备管理员 | 负责三点弯曲试验机、夹具、平行块、塞尺、量具和软件的校准、核查、维护和状态标识。 |
| 技术负责人 | 负责夹具适用性确认、软件K系数验证、方法偏离评估和异常结果技术处理。 |

6 设备、夹具与辅助工具要求

| 名称 | 具体要求 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 三点弯曲试验机 / FastTest 2kN | 力值系统、横梁速度控制、软件数据保存和报告导出功能正常；加载速度可设置为1.5 mm/min。 | 校准/核查有效，软件版本受控。 |
| 金属-陶瓷结合三点弯曲夹具 | 专用于金瓷结合试验；两下支撑跨距20 mm；上压头及下支撑刃口/接触圆弧曲率半径1.0 mm；支撑和压头表面光滑、无毛刺、无明显磨损。 | 编号管理，首次使用和定期进行夹具适用性确认。 |
| 量具 | 千分尺或卡尺用于测量金属基体厚度、宽度等尺寸。 | 校准有效，记录量具编号。 |
| 精密平行块 | 推荐规格30 mm × 6 mm × 5 mm，2块一组；工作面平行度≤0.005 mm，两块高度差≤0.005 mm，最低不应超过0.010 mm。 | 编号管理；有出厂检测报告、校准证书或内部核查记录；每12个月核查或跌落后复核。 |
| 塞尺/薄纸片 | 推荐使用0.02 mm塞尺或同等厚度薄纸辅助确认上压头左右接触一致性。 | 塞尺应校准或核查有效，薄纸仅作接触一致性辅助判断。 |
| 放大镜/拍照设备 | 观察陶瓷层开裂、剥离、脱落位置和断裂形态。 | 图像编号应与试样编号对应。 |

7 夹具尺寸与平行块确认要求

7.1 夹具尺寸要求

- 下支撑跨距应为20 mm，试验前用校准有效的卡尺确认并记录实测值。

- 上压头应位于两个下支撑点中心，上压头与两个下支撑应平行，加载方向应垂直于试样长轴方向。

- 夹具安装后应确认紧固可靠，无松动、无晃动、无异常偏斜；支撑和压头表面应无毛刺、缺口、压痕、锈蚀和明显磨损。

7.2 平行块尺寸与精度要求

用于金属-陶瓷结合夹具平行性确认的平行块为 30 mm × 6 mm × 5 mm，2块一组。平行块长度方向应能够跨过20 mm下支撑跨距，两块分别置于夹具有效宽度的左、右两侧。平行块工作面平面度、平行度和两块高度差建议均≤0.005 mm；最低要求不应超过0.010 mm。平行块应表面洁净、无毛刺、无磕碰、无锈蚀，并有编号、核查记录和有效期。

7.3 平行块放置与确认方法

- 清洁上压头、下支撑点、夹具基准面和平行块工作面。

- 将两块平行块分别放置在夹具有效宽度的左、右两侧，使平行块长度方向沿试样长度方向跨过两个下支撑点；平行块不得接触夹具侧壁或限位件。

- 缓慢下降上压头至接近平行块上表面，不得加载压伤平行块。

- 采用0.02 mm塞尺或同等薄纸片分别检查左右两侧接触一致性；两侧应基本同时接触，薄纸或塞尺拉动阻力应基本一致。

- 若出现一侧先接触、另一侧明显松动，或塞尺间隙超过内控要求，应重新安装或调整夹具，确认合格后方可开展正式试验。

- 记录平行块编号、规格、核查状态、跨距实测值、左右接触状态、最大塞尺间隙、确认人和复核人。

8 试样要求与尺寸测量

- 试样应符合 YY 0621.1-2016 规定的金属-陶瓷试样要求，陶瓷层位置、长度和厚度应满足方法要求。

- 试验前核对试样编号、金属材料名称、材料批号、制备记录和烧结记录。

- 测量试样宽度、金属基体厚度dM和必要的总厚度。dM应至少测量3点并计算平均值，用于K系数取得。

- 陶瓷层明显破损、预裂、脱落或试样编号无法追溯时，不得直接用于正式试验。

9 K系数取得与复核

K系数应根据金属基体厚度dM和金属材料杨氏模量EM，按 YY 0621.1-2016 标准图2查取。

- 使用校准有效的量具测量每个试样的金属基体厚度dM，至少3点并取平均值。

- 确认金属材料杨氏模量EM，来源应为材料说明书、注册资料、检测报告、同批材料质保书或经确认的技术文件。

- 按标准图2查取K系数时，应保留查图记录或截图，标明dM、EM曲线、交点和K值。

- K系数输入软件前，复核人员应核对试样编号、dM、EM、K值及软件参数一致，并在原始记录中签字确认。

10 操作步骤

- 打开计算机及三点弯曲试验机电源，启动 FastTest 2kN 软件。

- 点击“实验选择”，选择“牙科学结合性实验 YY/T 0621.1-2016”，点击确定。

- 点击“新建实验”，输入试样编号、宽度、金属基体厚度、跨距及K系数；K系数按标准图2查表或经验证软件计算，并经复核确认无误后点击确定。

- 安装金属-陶瓷结合三点弯曲夹具，核对夹具编号，确认跨距20 mm，上压头和下支撑安装牢固、平行；按第7章要求完成平行块确认。

- 将试样金属面朝上、陶瓷面朝下放在夹具上，确保试样位于两个支撑点中心，试样长轴与支撑线垂直。

- 用遥控器缓慢下降上压头，即将接触试样时停止，确认无预载荷后点击“全部清零”。

- 点击“开始实验”，试验机按1.0~2.0 mm/min加载，直至陶瓷层开裂、剥离或脱落。

- 试样断裂后点击“停止”，再点击“回位”，然后“保存”数据；取下试样，记录开裂位置、断裂或剥离形态，并拍照归档。

- 进入 Office 打印界面查看实验结果，核对Ffail、K系数、τb计算结果和报告文件编号。

11 结果计算与判定

剥离/萌生裂纹强度按 τb = K × Ffail 计算。结果应按标准和委托要求进行判定。若试样从陶瓷层中间异常开裂、发生非典型破坏或夹具/软件参数异常，应按方法要求和实验室不符合工作控制程序处理，必要时重新制样或复测。

12 质量控制、异常处理与归档

- 每次试验前应完成夹具编号、跨距、平行性、试样方向、K系数和加载速度确认。

- 夹具确认不合格、K系数未复核、软件方法选择错误、加载速度异常、试样放置方向错误或陶瓷层预损伤时，不得开展正式试验。

- 原始记录应保存试样尺寸、EM来源、K系数查取或软件计算依据、夹具平行块确认记录、FastTest原始数据、Office报告、断裂形态照片和复核签字。

- 记录修改应保留原始内容，注明修改人、日期和原因。