口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测操作规程
CMA版

| 文件名称 | 口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测操作规程 |
| --- | --- |
| 文件编号 | SOP-YYT1702-CZ-001 |
| 版本号 | A/0 |
| 依据标准 | YY/T 1702—2020、GB/T 10610—2009 |
| 检测项目 | 激光选区熔化金属试样原打印表面粗糙度 Ra 测定 |
| 归口部门 | 检测部/质量管理部 |
| 生效日期 | ____年__月__日 |

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 首次建立 | 建立口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测CMA版SOP |  |  |

1 目的

规范口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料试样原打印表面粗糙度 Ra 的检测操作，确保样品接收、试样确认、设备核查、装夹固定、参数设置、测量、数据处理、结果判定、原始记录和报告出具全过程受控，保证检测数据真实、准确、完整、可追溯，满足YY/T 1702—2020及CMA资质认定管理要求。

2 适用范围

本规程适用于本实验室对口腔固定和活动修复用激光选区熔化（SLM）金属材料打印件试样进行表面粗糙度 Ra 测定。适用材料包括钴铬合金、纯钛、钛合金等用于口腔固定修复体和活动修复体的增材制造金属材料。

本方法测定对象为按标准制备并经规定热处理后的原打印表面，不适用于经打磨、车削、抛光、喷砂等二次加工后的表面，除非委托协议或产品技术要求另有规定。

3 依据文件

YY/T 1702—2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》；

GB/T 10610—2009《产品几何技术规范（GPS）表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》；

相关设备使用说明书、校准证书和期间核查文件；

实验室《设备管理程序》《样品管理程序》《记录控制程序》《检测报告管理程序》《不符合工作控制程序》等质量体系文件。

4 术语和定义

激光选区熔化（SLM）：利用高能量激光束按预定扫描路径扫描预先铺覆的金属粉末，使其完全熔化并凝固成形的增材制造技术。

成形方向/Z轴：设备坐标系中与铺粉层叠方向一致的方向。试样应标识Z轴正方向，用于确定测量方向和原打印表面。

表面粗糙度 Ra：轮廓算术平均偏差，用于评价被测表面的微观几何不平度。

原打印表面：打印后未经打磨、抛光、车削、喷砂等金属加工处理的成形表面。

5 职责

检测人员负责样品接收核对、设备使用前确认、标准样板核查、试样装夹、粗糙度测量、数据记录、初步判定和检测后清理。

复核人员负责复核样品信息、设备状态、测量参数、原始数据、计算结果、判定结论和报告内容。

设备管理员负责触针式轮廓仪、电子水平仪、标准粗糙度样板等设备器具的校准、维护、期间核查和状态标识管理。

技术负责人负责方法确认、参数批准、技术偏离处理、异常结果评审和人员授权。

质量负责人负责监督本规程执行，组织质量监督、内审、不符合工作处理及CMA记录追溯管理。

6 人员要求

检测人员应经过YY/T 1702—2020、GB/T 10610—2009、触针式轮廓仪操作、样品装夹、数据处理和CMA质量体系培训，经授权后方可独立检测。

复核人员应熟悉本检测方法、结果判定要求和CMA原始记录审核要求。

检测人员应能识别原打印表面、Z轴方向、表面污染、试样晃动、触针异常、测量曲线异常等影响结果的风险。

7 环境条件

实验室温度宜控制在20±2 ℃，相对湿度宜为30%～70%。如设备说明书对环境有更严格要求，应按设备要求执行。

检测区域应清洁、干燥，避免强气流、强振动、强电磁干扰、温度快速变化和粉尘污染。

轮廓仪应安装在稳定工作台上，工作台应保持水平、清洁，测量过程中不得碰撞或移动设备、试样及工作台。

环境温度、湿度、异常振动和设备状态应记录在原始记录中。

8 设备、器具与材料

| 序号 | 名称 | 技术/管理要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触针式轮廓仪 | 测针半径2 µm；测力≤0.75 mN；处于校准有效期内 | 测定Ra值 |
| 2 | 花岗石夹持工作台 | 平面度≤0.01 mm/m，带水平调节脚 | 支撑和固定试样 |
| 3 | 电子水平仪 | 分辨力/精度0.01 mm/m或满足实验室要求 | 工作台水平确认 |
| 4 | 标准粗糙度样板 | Ra约10 µm，具有有效校准证书或确认记录 | 仪器使用前核查 |
| 5 | 试样固定夹具 | 夹持可靠，不遮挡测量区域，不损伤试样表面 | 固定试样 |
| 6 | 无水乙醇、无尘布 | 清洁、无残留污染 | 清洁工作台及试样浮尘 |
| 7 | 试样 | 6个10 mm×10 mm×10 mm金属试样，标识Z轴正方向，热处理后原打印表面 | 被测对象 |

所有计量器具应有唯一编号、状态标识和有效校准/核查记录。超过校准有效期、状态不明或核查不合格的设备不得用于CMA检测。

9 试样要求

1. 按制造商说明书或标准要求制备边长至少10 mm的正方体试样，推荐尺寸为10 mm×10 mm×10 mm。

2. 同一组试样应为同批次材料、同一打印设备、同一主要打印参数、同一热处理状态。

3. 试样表面应标明打印Z轴正方向，测量表面为热处理后的原打印表面。

4. 试样应保持原打印表面，不得进行打磨、车削、抛光、喷砂等二次加工。

5. 试样表面可用无尘布轻擦去除浮尘，不得改变原始表面形貌。

6. 每批次测试6个试样，每个试样测量3个不重叠区域。

10 检测前准备

10.1 样品接收与编号

1. 核对委托单、样品编号、材料类型、批号、打印方向、热处理状态、试样数量及检测项目。

2. 确认试样数量、尺寸、Z轴方向标识及原打印表面状态符合检测要求。

3. 建立样品编号、试样编号、原始记录编号、图谱/曲线编号和报告编号的一一对应关系。

4. 样品异常、标识不清或数量不足时，应暂停检测并按样品管理程序处理。

10.2 工作台水平确认

1. 用无尘布蘸取少量无水乙醇清洁花岗石工作台面，待乙醇挥发后进行水平确认。

2. 将电子水平仪分别沿X轴和Y轴方向测量工作台水平度，调节底部支撑脚，使水平度误差≤0.02 mm/m。

3. 调平后静置10 min，再次确认水平度；确认合格后记录测量值。

4. 如水平度无法满足要求，应停止检测，排除工作台、地面或调节脚异常后重新确认。

10.3 轮廓仪开机与核查

1. 开启触针式轮廓仪及配套软件，按设备说明书预热不少于30 min。

2. 检查测针、测臂、驱动机构、软件连接、量程和滤波设置是否正常。

3. 使用标准粗糙度样板进行使用前核查，至少测量1次；测量值与样板标称值的相对偏差应符合设备说明书、校准证书或实验室内控要求。若无更严格要求，建议控制在±5%以内。

4. 核查不合格时不得开展检测，应查找原因、重新核查或通知设备管理员处理。

11 试验参数

| 项目 | 设定/要求 |
| --- | --- |
| 测量参数 | Ra |
| 测量方法 | 触针式轮廓法 |
| 取样长度λc | 0.8 mm |
| 评估长度 | 4.0 mm |
| 触针移动速度 | 0.5 mm/s |
| 测量方向 | 沿试样Z轴方向/打印生长方向选取测线，按实验室方法确认记录执行 |
| 测量区域 | 每个试样3个不重叠区域，避开边缘、缺损、夹持位置和明显污染点 |
| 测量次数 | 每个试样3次，6个试样共18个有效原始值 |
| 判定限值 | 每个试样Ra平均值≤15 µm |

注：若设备、软件或产品技术要求对滤波器、截止波长、评定长度或速度另有规定，应经技术负责人批准并在原始记录和报告中说明。

12 操作步骤

12.1 试样清洁与装夹

1. 取1个试样，确认编号和Z轴方向标识。

2. 用无尘布轻轻擦拭被测原打印表面，去除浮尘。禁止打磨、抛光、喷砂或用力擦拭。

3. 将Z轴正方向朝上、原打印表面朝上放置在工作台中心区域。

4. 使用夹具固定试样，确认试样无晃动，夹具不遮挡测量区域，不改变被测表面。

5. 确认被测面与工作台保持稳定平行，测针运行路径无障碍。

12.2 参数设置

1. 在轮廓仪软件中新建检测任务，输入样品编号、试样编号、检测项目、检测人员和日期。

2. 选择Ra参数，设置取样长度0.8 mm、评估长度4.0 mm、触针移动速度0.5 mm/s。

3. 确认测针半径、测力、量程、滤波方式和测量方向符合本规程要求。

4. 设置完成后由检测人员进行复核，必要时由复核人员确认。

12.3 粗糙度测量

1. 在被测表面均匀选择3个不重叠区域，区域应避开边缘、缺损、夹持位置、明显飞溅颗粒和污染点。

2. 使测针缓慢接近被测表面，确认触针接触稳定后开始测量。

3. 按设定方向完成第1条测线测量，保存测量曲线和Ra值。

4. 移动至第2、第3个区域，重复测量并保存结果。

5. 完成该试样后，松开夹具并更换下一试样，重复上述步骤，直至6个试样全部完成。

6. 测量过程中如出现触针跳动、曲线异常、试样滑移、设备报警或表面明显污染，应停止该次测量，记录异常并重新测量。

12.4 测后处理

1. 导出或保存所有原始测量曲线、Ra原始数据和软件报告。

2. 清理试样和工作台，关闭软件和设备。

3. 将试样按样品管理要求保存或退回。

4. 完成原始记录并交复核人员审核。

13 数据处理

1. 每个试样获得3个有效Ra值，分别记为Ra1、Ra2、Ra3。

2. 计算每个试样的平均值：Ra平均=(Ra1+Ra2+Ra3)/3。

3. 若单次测量值与该试样平均值的相对偏差＞10%，应检查测量区域、曲线、装夹状态和表面状态；确认属于测量异常时，应重新测量该区域并记录原因。

4. 最终结果宜按实验室报告规则保留有效位数，原始记录中应保留软件原始输出值。

5. 检测报告应至少给出各试样Ra平均值及总体判定。

14 结果判定

1. 每个试样3次测量Ra平均值≤15 µm，判定该试样符合要求。

2. 6个试样的Ra平均值均≤15 µm，判定该批样品表面粗糙度项目符合要求。

3. 任一试样Ra平均值＞15 µm，且经复核确认非测量异常，判定该批样品表面粗糙度项目不符合要求。

4. 如因样品标识、测量参数、设备核查、环境条件或曲线异常导致结果不可追溯，应判定本次检测无效，重新检测。

15 质量控制和CMA控制要求

1. 设备、测针、标准粗糙度样板、电子水平仪等应在校准或核查有效期内。

2. 每次检测前应进行标准粗糙度样板核查，并记录标称值、实测值和偏差。

3. 每次检测应记录环境温度、湿度、工作台水平度、仪器状态、测量参数和试样状态。

4. 原始记录不得随意涂改。确需更正时，应保留原始内容，注明更正人、日期和原因。

5. 测量曲线、软件原始数据、导出报告、照片和计算记录应与原始记录一并归档。

6. 检测人员、复核人员、报告批准人员应分工明确，签字完整。

7. 如方法、设备、参数或样品状态发生偏离，应按偏离和不符合工作程序进行评审。

16 方法确认与期间核查

16.1 方法确认

1. 首次使用本方法或设备、测针、软件、关键参数发生变化时，应进行方法确认。

2. 方法确认至少包括设备适用性、标准样板准确性、重复性、人员比对、环境适用性和记录完整性。

3. 重复性确认可选取同一试样同一区域或同一标准样板连续测量不少于6次，评价Ra值离散性。

4. 人员比对应由不同授权人员按同一方法测量同一试样，结果应满足实验室内控要求。

5. 方法确认记录经技术负责人批准后方可用于CMA检测。

16.2 期间核查

1. 轮廓仪应按计划进行期间核查，可使用标准粗糙度样板进行。

2. 如标准样板核查结果超出控制限，应暂停使用设备，追溯受影响检测数据。

3. 更换测针、维修设备、移动设备或发现异常数据后，应重新进行核查。

17 测量不确定度

用于CMA报告且客户、法规或符合性判定需要时，应按实验室《测量不确定度评定程序》对Ra测量不确定度进行评定。主要来源可包括标准粗糙度样板、仪器示值误差、测针状态、重复性、试样表面不均匀性、装夹稳定性、环境条件和数据修约等。

18 异常与偏离处理

1. 设备不能通过标准样板核查、测针损伤、软件异常或工作台水平度不合格时，应停止检测。

2. 样品数量不足、Z轴标识不清、表面经加工处理或原打印表面无法识别时，应联系委托方或技术负责人确认。

3. 测量曲线出现明显尖峰、断线、触针跳动、试样滑移或重复性异常时，应重新装夹并重新测量。

4. 所有异常、偏离、复测和数据舍弃均应在原始记录中说明原因，经复核人员确认。

19 安全注意事项

1. 操作触针式轮廓仪时不得用手触碰测针，防止损坏测针或划伤。

2. 使用无水乙醇时应远离火源，保持通风，避免大量吸入。

3. 装夹金属试样时注意防止夹伤手指，避免样品跌落损坏工作台或设备。

4. 清洁工作台和试样后应确认乙醇完全挥发再进行测量。

20 原始记录和报告要求

原始记录至少应包括样品信息、依据标准、设备器具编号及校准状态、环境条件、工作台水平度、标准样板核查结果、测量参数、每个试样3次Ra原始值、平均值、判定结果、异常处理、检测人员、复核人员和日期。

检测报告至少应包括样品名称、样品编号、检测依据、检测方法、设备名称及编号、关键测量参数、各试样Ra平均值、判定依据、检测结论、检测日期、检测人员、复核/批准人员等。

附录A 设备和环境确认记录表

| 项目 | 要求 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 20±2 ℃或设备要求 |  |
| 相对湿度 | 30%～70% |  |
| 振动/气流 | 无明显干扰 | 合格 / 不合格 |
| 轮廓仪编号 | 校准有效 |  |
| 测针状态 | 完好，无损伤 | 合格 / 不合格 |
| 标准粗糙度样板编号 | 校准/确认有效 |  |
| 电子水平仪编号 | 校准/确认有效 |  |
| 工作台X向水平度 | ≤0.02 mm/m |  |
| 工作台Y向水平度 | ≤0.02 mm/m |  |
| 检查人员/日期 | 签字完整 |  |

附录B 标准粗糙度样板核查记录表

| 样板编号 | 标称Ra(µm) | 实测Ra(µm) | 相对偏差(%) | 允许偏差 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 按证书/内控要求 | 合格 / 不合格 |

附录C 表面粗糙度原始数据记录表

| 样品编号 | 材料/批号 | 打印设备/参数 | 热处理状态 | 测量日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 试样编号 | 测量方向 | Ra1(µm) | Ra2(µm) | Ra3(µm) | 平均值(µm) | 判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z轴方向 |  |  |  |  | 合格 / 不合格 |  |
| 2 | Z轴方向 |  |  |  |  | 合格 / 不合格 |  |
| 3 | Z轴方向 |  |  |  |  | 合格 / 不合格 |  |
| 4 | Z轴方向 |  |  |  |  | 合格 / 不合格 |  |
| 5 | Z轴方向 |  |  |  |  | 合格 / 不合格 |  |
| 6 | Z轴方向 |  |  |  |  | 合格 / 不合格 |  |

判定依据：每个试样Ra平均值≤15 µm。

附录D 异常/偏离及复测记录表

| 日期 | 试样编号 | 异常/偏离描述 | 处理措施 | 是否复测 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 / 否 |  |
|  |  |  |  | 是 / 否 |  |

附录E 检测报告信息模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 检测项目 | 口腔增材制造金属试样表面粗糙度Ra测定 |
| 检测依据 | YY/T 1702—2020、GB/T 10610—2009 |
| 检测设备 | 触针式轮廓仪，编号：____ |
| 试验参数 | 取样长度0.8 mm；评估长度4.0 mm；速度0.5 mm/s |
| 样品数量 | 6个试样 |
| 判定依据 | 各试样Ra平均值≤15 µm |
| 检测结论 | 符合 / 不符合 / 仅提供实测结果 |
| 检测人员/复核人员/批准人员 | 签字及日期 |