牙科材料色稳定性测定操作规程

CMA版

文件编号：__________
版本号：A/0
文件名称：牙科材料色稳定性测定操作规程
文件层级：作业指导书 / SOP
检测项目：牙科材料色稳定性的测定
检测依据：YY/T 0631—2008《牙科材料 色稳定性的测定》
归口部门：实验室 / 检测部
生效日期：____年__月__日

文件审批信息

| 职责 | 岗位 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员 / 方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人 / 授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 首次建立 | 建立牙科材料色稳定性测定操作规程 |  |  |

1. 目的

规范牙科材料色稳定性测定的操作流程，确保试样制备、浸水光照射、色泽比较、结果判定、原始记录和检测报告全过程受控，保证检测结果真实、准确、完整、可追溯，满足 YY/T 0631—2008《牙科材料 色稳定性的测定》及实验室 CMA 资质认定管理要求。

本规程用于测定牙科材料在浸水光照射后的颜色稳定性，通过比较试样照射部分与未照射部分、以及照射试样与未照射对照试样之间的色泽差异，评价材料经光照和水环境作用后的颜色稳定情况。

2. 适用范围

本规程适用于牙科材料在浸水光照射后的色稳定性测定。

适用样品包括但不限于：

- 牙科树脂类材料；

- 义齿基托材料；

- 牙科修复材料；

- 牙科陶瓷或复合材料；

- 其他需按 YY/T 0631—2008 评价色稳定性的牙科材料。

本规程适用于实验室内部检测、委托检测、产品验证、型式检验或质量控制检测。

如用于 CMA 对外检测报告，应确认该检测项目、检测依据、设备设施、人员能力和授权签字范围已纳入实验室资质认定能力范围。

3. 检测依据

- YY/T 0631—2008《牙科材料 色稳定性的测定》；

- ISO 7491:2000《Dental materials — Determination of colour stability》；

- GB/T 16422.2《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》；

- CIE 出版物 15.2《比色法》；

- SGJ611Y 耐光色稳定性测试仪使用说明书；

- D65 标准光源灯箱使用说明书；

- 实验室质量手册、程序文件及记录控制要求；

- 委托方技术协议或产品标准，如适用。

4. 术语和定义

4.1 色稳定性

牙科材料在规定浸水光照条件下保持原有颜色的能力。

4.2 照射区域

试样在试验过程中暴露于氙灯光照下的区域。

4.3 未照射区域

试样在试验过程中被试样夹、锡箔或铝箔遮盖，未直接接受光照的区域。

4.4 对照试样

未经过浸水光照射处理，用于与照射试样进行色泽比较的试样。

4.5 D65 标准光源

模拟平均日光的标准光源，用于色泽观察和比较。

4.6 N5 中性灰背景板

用于色泽比较的中性灰漫反射背景板，漫反射率为30%或30±5%。

4.7 颜色视觉正常观察者

经颜色视觉确认或经过专门训练，能够进行正常颜色辨识的观察人员。

5. 职责

5.1 检测人员

- 负责样品接收、编号、状态检查和试样制备；

- 负责 SGJ611Y 耐光色稳定性测试仪使用前确认；

- 负责 D65 灯箱、N5 中性灰背景板、照度计、试样夹等器具检查；

- 负责按标准要求完成浸水光照射试验；

- 负责组织或协助完成色泽比较；

- 负责填写原始记录，保存图像、数据和报告附件；

- 发现异常时及时报告技术负责人。

5.2 观察者

- 应具备正常颜色视觉；

- 应经过颜色视觉确认或经过专门训练；

- 应独立完成色泽比较，不得相互提示；

- 应分别记录观察结果；

- 不得在观察前获知其他观察者判断结果。

5.3 复核人员

- 负责复核样品编号、试验参数、设备状态、照射时间和观察记录；

- 负责复核观察者人数、观察条件和判定原则是否符合要求；

- 负责复核检测报告与原始记录是否一致。

5.4 技术负责人

- 负责本方法的建立、确认、验证和技术修订；

- 负责确认设备、环境、人员和方法适用性；

- 负责对检测争议、异常结果和方法偏离进行技术评审；

- 负责批准方法确认记录。

5.5 质量负责人

- 负责监督本规程执行情况；

- 负责组织质量监督、内审和不符合工作处理；

- 负责监督记录、报告和数据可追溯性；

- 负责确保本项目符合 CMA 管理体系要求。

5.6 授权签字人

- 负责审核并批准对外检测报告；

- 负责确认报告依据、检测能力、检测结果和结论表述；

- 对检测报告的完整性、准确性和合规性负责。

6. 人员要求

- 检测人员应经过 YY/T 0631—2008 标准、SGJ611Y 设备操作、D65 灯箱使用、色泽比较要求及实验室质量管理体系培训。

- 检测人员应经技术负责人授权后方可独立操作。

- 色泽比较应由3名颜色视觉正常的观察者进行。

- 观察者颜色视觉应经医生、专业人员或实验室认可方式确认。

- 观察者可佩戴无色视力矫正眼镜。

- 观察者不得佩戴有色眼镜，不得使用影响颜色判断的滤光镜片。

- 观察者应避免在眼睛疲劳、强光刺激后或身体状态不适时进行观察。

7. 环境条件

7.1 试验环境

- 实验室应保持清洁、干燥、无明显粉尘、无强烈振动。

- 设备周围应通风良好，便于散热。

- 试验区域不得存放与检测无关的彩色反光物品。

- 试验环境温度和湿度应记录。

- 电源应满足设备运行要求，避免频繁断电或电压不稳。

7.2 色泽比较环境

- 色泽比较应在 D65 标准光源灯箱内进行，或在符合标准要求的等效光源条件下进行。

- 观察照度应控制在1000 lx～2000 lx。

- 观察区域不得存在明显颜色反射。

- 灯箱内壁、背景板和观察区域应清洁，无污渍、变色、划痕、强反光或局部阴影。

- 观察前应确认光源稳定，无闪烁、偏色或明显亮度不均。

8. 设备、器具与材料

8.1 主要设备

| 序号 | 设备名称 | 型号/规格 | 用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐光色稳定性测试仪 | SGJ611Y | 浸水光照射试验 | 应处于正常运行状态，完成设备确认和维护 |
| 2 | D65 标准光源灯箱 | D65 | 色泽比较 | 应保持清洁，照度满足1000 lx～2000 lx |
| 3 | 照度计 / 照度表 | 配套或独立设备 | 测量试样表面照度及灯箱照度 | 应处于有效校准或核查状态 |
| 4 | 试样夹 | 可夹持直径50 mm试样 | 遮盖并固定试样 | 应为不透明材料，固定可靠 |
| 5 | N5 中性灰背景板 | 漫反射率30%或30±5% | 牙形试样或观察背景 | 表面洁净、无明显反光、无污染 |
| 6 | 漫射白背景板 | 反射率约90% | 圆片试样观察背景 | 表面洁净、均匀、无污染 |
| 7 | 紫外线滤光片 | 配套滤光片 | 光照过滤 | 应符合透射率要求并记录使用时间 |
| 8 | 计时器 | 设备内置或外置 | 计时 | 应功能正常 |
| 9 | 温度计或温度显示系统 | 设备内置或外置 | 水浴温度监控 | 应经确认或核查 |

8.2 SGJ611Y 耐光色稳定性测试仪技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 设备名称 | SGJ611Y 耐光色稳定性测试仪 |
| 适用标准 | YY/T 0631—2008、YY/T 1937等 |
| 试样水浴温度 | 37±1℃ |
| 氙灯辐照度调节范围 | 2.5～17万 lx |
| 计时范围 | 0～999999 h |
| 试样与水面距离 | 10±5 mm |
| 氙灯功率 | 1500 W |
| 电源 | AC 220 V±10%，50 Hz，3000 W |

8.3 SGJ611Y 配置

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氙灯 | 1只 |
| 2 | 滤光片 | 3片 |
| 3 | 照度表 | 1只 |
| 4 | 标准扳手 | 1只 |
| 5 | 水管 | 1套 |
| 6 | 试样夹 | 2只 |
| 7 | 产品合格证 | 1张 |
| 8 | 产品使用说明书 | 1份 |
| 9 | 送货单 | 1张 |
| 10 | 验收单 | 1张 |
| 11 | 产品画册 | 1份 |

8.4 试剂与耗材

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏水或去离子水 | 清洁，无明显杂质或污染 |
| 2 | 锡箔或铝箔 | 用于遮盖试样一半，应能有效遮光 |
| 3 | 吸水纸或无尘纸 | 用于轻轻吸除试样表面水分，不得污染或擦伤试样 |
| 4 | 标签纸 | 用于样品编号和记录 |
| 5 | 记录表 | 用于原始记录和观察记录 |

9. 设备确认与使用前检查

9.1 SGJ611Y 设备检查

每次试验前应确认：

- 设备外观完好，无破损、无漏水、无异常报警；

- 电源连接正常；

- 水浴槽清洁；

- 水路连接正确，无渗漏、堵塞或折弯；

- 氙灯安装牢固，点亮正常；

- 滤光片安装正确，无破裂、污染或明显老化；

- 试样夹完整、清洁、固定可靠；

- 控制屏显示正常；

- 水温显示正常；

- 光照度显示或照度调节功能正常；

- 计时功能正常；

- 安全防护装置正常。

9.2 氙灯和滤光片管理

- 氙灯色温应符合标准要求。

- 紫外线滤光片应符合标准要求：300 nm以下光波透射率小于1%，370 nm以上光波透射率大于90%。

- 氙灯和紫外线滤光片累计使用时间应记录。

- 氙灯和滤光片使用达到1500 h后，应及时更换或进行有效性确认。

- 氙灯或滤光片状态不明时，不得开展正式检测。

9.3 照度计检查

- 照度计应处于有效校准或核查状态。

- 使用前检查电量、显示、量程和探头状态。

- 测量试样表面照度时，应将探头放置在试样实际受光位置。

- 测量 D65 灯箱照度时，应在试样观察位置测量。

- 照度测量结果应记录。

9.4 D65 灯箱检查

- 灯箱外观完好；

- 灯管正常点亮，无闪烁；

- 内壁清洁，无污渍、变色或明显反光；

- 观察区无彩色反射物；

- 观察照度为1000 lx～2000 lx；

- 灯箱编号、状态和照度应记录。

9.5 N5 中性灰背景板检查

- 背景板颜色为 N5 中性灰；

- 漫反射率为30%或30±5%；

- 表面平整、洁净、无明显反光；

- 无污渍、划痕、褪色、变色或局部色差；

- 不符合要求时不得使用。

10. 试样要求

10.1 试样制备

- 试样尺寸、制样方法、固化条件、储存条件及对照试样制备，应按相应牙科材料产品标准或委托检测要求执行。

- 如产品标准中未明确试样尺寸和数量，应由技术负责人结合检测目的制定试样制备方案，并形成方法确认或技术记录。

- 试样表面应清洁、平整，无污染、裂纹、缺损或明显划痕。

- 每个试样应有唯一编号。

- 对照试样应与照射试样同批制备，制备条件一致。

10.2 试样数量

- 试样数量应符合相关产品标准要求。

- 如产品标准未规定，建议不少于3个平行试样。

- 每个试样均应记录编号、规格、制备日期、制备人员和状态。

10.3 试样遮盖

- 试样的一半应被遮盖，另一半接受光照。

- 圆片形试样可使用试样夹夹持遮盖一半，也可使用锡箔或铝箔包裹一半。

- 牙形试样应用锡箔或铝箔平行牙长轴包裹牙前庭的一半。

- 遮盖材料应贴合可靠，不得松脱、移位或污染试样。

- 遮盖边界应清楚，便于照射后比较照射区与未照射区。

- 遮盖方式应拍照或文字记录。

11. 试验条件

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 发光源 | 中等压力氙灯或等同光源 |
| 氙灯色温 | 5000 K～10000 K |
| 试样表面照度 | 150000 lx±15000 lx |
| 水浴介质 | 蒸馏水或去离子水 |
| 水浴温度 | 标准要求37±5℃；设备控制目标37℃，设备能力37±1℃ |
| 水面高度 | 水面在试样上方10±5 mm |
| 试样放置 | 平行放置在测试室底部 |
| 紫外线滤光片 | 300 nm以下透射率＜1%；370 nm以上透射率＞90% |
| 照射时间 | 24±1 h |
| 阴影要求 | 试样照射区域不得有阴影遮挡 |
| 色泽比较光源 | D65标准光源或等效光源 |
| 色泽比较照度 | 1000 lx～2000 lx |
| 观察距离 | 200 mm～300 mm |
| 单次观察时间 | 不超过2 s |
| 观察者人数 | 3名颜色视觉正常观察者 |
| 判定原则 | 分别记录，争议时以多数结果为准 |

12. 操作步骤

12.1 试验前准备

- 接收样品，核对委托信息、样品名称、规格型号、批号、数量和检测项目。

- 检查样品状态，确认无污染、破损或影响试验的异常。

- 样品编号，建立样品与原始记录的唯一对应关系。

- 准备 SGJ611Y 耐光色稳定性测试仪、D65 灯箱、N5 中性灰背景板、照度计、试样夹、锡箔或铝箔、蒸馏水或去离子水等。

- 检查设备状态和计量状态。

- 记录环境温度、相对湿度、设备编号、检测人员和试验日期。

12.2 水路连接与加水

- 按设备标识连接冷水进水、冷水出水、排水或补水管路。

- 确认水路连接牢固，无松动、漏水或堵塞。

- 向水浴系统加入蒸馏水或去离子水。

- 检查水浴槽内水位，确保试验时水面可高于试样表面10±5 mm。

- 开启水循环或温控系统，确认水浴循环正常。

- 若水质浑浊、有杂质或污染，应更换水浴介质。

12.3 设备开机与预热

- 接通 SGJ611Y 设备电源。

- 打开主电源，进入控制界面。

- 检查控制屏显示是否正常。

- 检查水温、光照、计时、报警等显示是否正常。

- 按设备说明书要求进行预热。

- 待水浴温度稳定后，记录实际温度。

- 若设备出现报警或参数显示异常，应停止试验并处理。

12.4 参数设置

设置以下试验参数：

- 水浴温度：37℃；

- 试样表面照度：150000 lx±15000 lx；

- 照射时间：24±1 h；

- 水面高度：试样上方10±5 mm；

- 光源：氙灯；

- 滤光片：紫外线滤光片；

- 运行模式：按设备操作界面设置。

设置完成后，应复核参数并记录设定值。

12.5 照度确认

- 使用照度计测量试样实际受光位置的照度。

- 调节氙灯输出，使试样表面照度达到150000 lx±15000 lx。

- 测量点应能够代表试样受光区域。

- 多个试样同时试验时，应确认各试样位置照度均满足要求或不存在明显偏差。

- 记录照度计编号、测量位置、测量值、测量时间和测量人员。

- 若照度无法达到规定范围，应检查氙灯、滤光片和设备状态，必要时停止试验。

12.6 试样遮盖

- 按试样类型选择遮盖方式。

- 圆片试样可用试样夹遮盖一半，或用锡箔/铝箔包裹一半。

- 牙形试样应使用锡箔或铝箔平行牙长轴包裹牙前庭的一半。

- 遮盖区域应完整遮光。

- 暴露区域应完整接受照射。

- 遮盖材料不得遮挡不应遮盖的受照区域。

- 遮盖后应检查边界是否清楚。

- 记录遮盖方式。

12.7 试样放置

- 打开测试舱门。

- 将遮盖后的试样放置于水浴测试室底部。

- 试样应平行放置，不得倾斜、漂浮或移动。

- 调整水面高度，使水面位于试样上方10±5 mm。

- 检查试样间距，避免相互遮挡。

- 检查试样受照区域是否存在阴影。

- 多个试样同时检测时，应记录试样摆放位置。

- 关闭测试舱门。

12.8 启动照射试验

- 确认设备参数、水浴温度、照度、水位、滤光片、试样位置均符合要求。

- 启动照射试验。

- 记录试验开始时间。

- 记录开始时水浴温度、照度和设备运行状态。

- 试验过程中定期观察设备运行状态。

- 如设备可自动记录温度和照度，应保存自动记录数据。

- 如无自动记录，应按实验室规定频次人工记录温度、照度和运行状态。

- 出现报警、停电、漏水、水温超限、照度超限、试样移位等情况时，应立即记录并按异常处理执行。

12.9 照射结束

- 照射达到24±1 h后停止设备运行。

- 记录结束时间、累计照射时间、结束时水浴温度和照度。

- 打开测试舱门。

- 取出试样。

- 小心去除锡箔或铝箔，不得刮伤或污染试样表面。

- 如试样表面有水分，应使用吸水纸或无尘纸轻轻吸除，不得用力擦拭。

- 观察并记录试样外观。

- 必要时拍摄照射后照片作为原始记录附件。

12.10 色泽比较前准备

- 开启 D65 标准光源灯箱，使光源稳定。

- 检查灯箱内壁和观察区清洁状态。

- 使用照度计确认观察照度为1000 lx～2000 lx。

- 将 N5 中性灰背景板放入灯箱观察区。

- 检查背景板是否清洁、无污染、无反光。

- 准备对照试样。

- 确认3名观察者均符合颜色视觉要求。

12.11 色泽比较

- 色泽比较由3名颜色视觉正常观察者分别独立进行。

- 观察者与试样距离为200 mm～300 mm。

- 每次观察时间不超过2 s。

- 牙形试样应放置于N5中性灰漫反射背景板上观察。

- 圆片试样应放置于反射率约90%的漫射白背景上，周围使用反射率30±5%的漫射灰背景。

- 观察区域不得有明显颜色反射物。

- 观察者应分别比较试样照射一半与未照射一半之间的色泽差异。

- 观察者还应比较照射试样与未照射对照试样之间的色泽差异。

- 三名观察者分别填写观察记录。

- 观察结果不得相互讨论后再填写。

- 若三名观察者结论有争议，以多数结果作为最终结果。

13. 结果判定

13.1 标准结果表达

本方法为目视色泽比较法。结果应以观察者记录为依据，表达为：

- 未见明显色泽差异；

- 可见轻微色泽差异；

- 可见明显色泽差异；

- 结果存在争议，以多数观察结果为准；

- 因试验异常无法判定。

13.2 合格性判定原则

YY/T 0631—2008规定了色稳定性的测定方法，但具体合格/不合格限值应依据产品标准、委托协议、注册技术要求或客户判定要求确定。

如产品标准或委托协议规定“无明显色泽差异”为合格，则判定如下：

- 三名观察者中至少两名判定未见明显色泽差异，可判定为合格；

- 三名观察者中至少两名判定可见明显色泽差异，可判定为不合格；

- 如观察结果无法形成多数结论，或观察条件异常，应复检。

如无明确合格判定依据，报告中仅描述观察结果，不作符合性判定。

13.3 复检判定

出现以下情况，应进行复检：

- 照射时间不满足24±1 h；

- 试样表面照度不满足150000 lx±15000 lx；

- 水浴温度超出规定范围；

- 水面高度不满足试样上方10±5 mm；

- 试样受照区域有阴影遮挡；

- 遮盖材料脱落、移位或污染试样；

- 试样编号、对照样编号或记录无法对应；

- 观察照度不在1000 lx～2000 lx范围内；

- 观察者不符合颜色视觉要求；

- 原始记录缺失或关键数据不可追溯。

14. 方法确认与验证

14.1 总体要求

本方法用于 CMA 检测前，应进行方法确认或验证。确认内容至少包括：

- 标准适用性确认；

- 设备能力确认；

- 水浴温度控制能力确认；

- 试样表面照度控制能力确认；

- 照射时间控制能力确认；

- 滤光片有效性确认；

- D65灯箱观察条件确认；

- N5中性灰背景板适用性确认；

- 观察者颜色视觉和一致性确认；

- 原始记录和报告可追溯性确认。

14.2 标准适用性确认

确认检测样品属于 YY/T 0631—2008适用范围，样品制备和对照样制备符合相关产品标准或委托要求。

14.3 设备能力确认

确认 SGJ611Y 耐光色稳定性测试仪能够满足：

- 水浴温度控制要求；

- 氙灯照度调节要求；

- 试样与水面距离要求；

- 24 h连续运行要求；

- 试样夹遮盖与固定要求；

- 滤光片安装和使用要求。

14.4 温度稳定性确认

- 在设备预热后记录水浴温度。

- 试验运行过程中按规定频次记录温度。

- 温度应满足标准规定范围。

- 温度异常时应查明原因并评估对结果的影响。

14.5 照度稳定性确认

- 使用照度计测量试样位置照度。

- 试样表面照度应达到150000 lx±15000 lx。

- 多点或多位置照度应具有可接受一致性。

- 照度调节和测量记录应可追溯。

14.6 D65观察条件确认

确认 D65 灯箱观察照度为1000 lx～2000 lx，观察区域无明显颜色反射，背景板状态符合要求。

14.7 观察者一致性确认

- 选择已知色差样品或历史留样进行观察者一致性确认。

- 三名观察者应独立记录结果。

- 观察结果应具有一致性或形成多数判断。

- 不一致时应进行培训或技术评审。

14.8 方法确认结论

方法确认完成后，应形成《牙科材料色稳定性测定方法确认报告》，经技术负责人审核批准后，方可用于正式检测。

15. 质量控制要求

15.1 每次检测前质量控制

- 样品编号核对；

- 设备状态确认；

- 水浴介质确认；

- 水浴温度确认；

- 试样表面照度确认；

- 滤光片状态确认；

- 氙灯累计使用时间确认；

- D65灯箱状态确认；

- N5中性灰背景板状态确认；

- 观察者颜色视觉资格确认。

15.2 过程质量控制

- 试验开始时间和结束时间应记录；

- 水浴温度应记录；

- 试样表面照度应记录；

- 水面高度应记录；

- 设备异常报警应记录；

- 试样遮盖方式应记录；

- 试样摆放位置应记录；

- 观察结果应分别记录。

15.3 复核要求

复核人员应复核：

- 样品编号；

- 试样遮盖方式；

- 设备参数；

- 温度记录；

- 照度记录；

- 照射时间；

- D65灯箱照度；

- 背景板使用状态；

- 三名观察者记录；

- 最终判定结果；

- 检测报告结论。

16. 异常情况处理

16.1 设备异常

设备报警、氙灯异常、滤光片破损、水浴不循环、温度控制异常、计时异常或漏水时，应停止试验，记录异常情况，并通知设备管理员或技术负责人。

16.2 参数异常

水浴温度、照度、照射时间、水位高度或观察照度不符合要求时，应评估影响。若影响检测结果，应判定本次试验无效并重新试验。

16.3 试样异常

试样污染、破损、遮盖材料脱落、遮盖边界不清或试样移位时，应记录异常，并根据技术评审结论决定是否复检。

16.4 观察异常

观察者不足3人、观察者颜色视觉状态不符合要求、观察条件不符合要求或观察记录缺失时，不得出具正式结果，应重新组织观察。

16.5 记录异常

原始记录缺失、关键参数未记录、样品编号无法追溯或报告与记录不一致时，应启动不符合工作处理。

17. 原始记录要求

原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。确需修改时，应保留原始内容，并由修改人签名、注明日期和原因。

原始记录至少包括：

- 样品编号；

- 样品名称；

- 样品规格型号；

- 样品数量；

- 委托单位；

- 检测依据；

- 试样制备方式；

- 对照试样信息；

- 遮盖方式；

- SGJ611Y设备编号；

- D65灯箱编号；

- N5中性灰背景板编号；

- 照度计编号；

- 水浴介质；

- 水浴温度；

- 试样表面照度；

- 试样与水面距离；

- 照射开始时间；

- 照射结束时间；

- 总照射时间；

- 氙灯累计使用时间；

- 滤光片累计使用时间；

- 观察照度；

- 观察距离；

- 观察时间；

- 三名观察者结果；

- 多数判定结果；

- 检测人员签字；

- 复核人员签字；

- 日期。

18. 检测报告要求

检测报告至少包括：

- 报告编号；

- 委托单位；

- 样品名称；

- 样品编号；

- 样品数量；

- 检测项目；

- 检测依据；

- 样品状态；

- 检测设备；

- 主要试验条件；

- 照射时间；

- 水浴温度；

- 试样表面照度；

- 观察条件；

- 三名观察者观察结果；

- 最终结果；

- 合格性判定依据，如适用；

- 检测人员；

- 复核人员；

- 批准人员或授权签字人；

- 报告签发日期。

如用于 CMA 对外出具具有证明作用的数据和结果，应按实验室报告管理程序加盖检测专用章及资质认定标志。

19. 结果表述示例

19.1 未见明显色泽差异

经按 YY/T 0631—2008 进行浸水光照射试验，试样在规定条件下照射24 h。经3名颜色视觉正常观察者在D65标准光源下目视比较，试样照射区域与未照射区域之间未见明显色泽差异，照射试样与未照射对照试样之间未见明显色泽差异。

19.2 可见色泽差异

经按 YY/T 0631—2008 进行浸水光照射试验，试样在规定条件下照射24 h。经3名颜色视觉正常观察者在D65标准光源下目视比较，多数观察者认为试样照射区域与未照射区域之间可见色泽差异，照射试样与未照射对照试样之间可见色泽差异。

19.3 不作符合性判定

本次检测依据 YY/T 0631—2008 进行色稳定性测定，检测结果为目视色泽比较结果。由于委托方未提供合格判定限值或产品标准未规定符合性要求，本报告仅描述检测结果，不作合格/不合格判定。

20. 附录A：设备使用前确认记录表

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 设备名称 | SGJ611Y耐光色稳定性测试仪 |
| 设备编号 |  |
| 氙灯状态 | 正常 / 异常 |
| 氙灯累计使用时间 |  |
| 滤光片状态 | 正常 / 异常 |
| 滤光片累计使用时间 |  |
| 水浴系统 | 正常 / 异常 |
| 计时系统 | 正常 / 异常 |
| 试样夹状态 | 正常 / 异常 |
| 照度计编号 |  |
| 照度计状态 | 合格 / 不合格 |
| D65灯箱编号 |  |
| D65灯箱状态 | 正常 / 异常 |
| N5背景板编号 |  |
| N5背景板状态 | 合格 / 不合格 |
| 检查人员 |  |
| 检查日期 |  |

21. 附录B：试验参数记录表

| 项目 | 标准要求 | 实测/记录 |
| --- | --- | --- |
| 水浴介质 | 蒸馏水或去离子水 |  |
| 水浴温度 | 37±5℃ |  |
| 设备设定温度 | 37℃ |  |
| 试样表面照度 | 150000 lx±15000 lx |  |
| 试样与水面距离 | 10±5 mm |  |
| 照射时间 | 24±1 h |  |
| 照射开始时间 |  |  |
| 照射结束时间 |  |  |
| 总照射时间 |  |  |
| 是否有阴影遮挡 | 不得有阴影遮挡 | 是 / 否 |
| 设备运行状态 | 正常 | 正常 / 异常 |
| 备注 |  |  |

22. 附录C：样品信息与遮盖记录表

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 样品名称 |  |
| 样品编号 |  |
| 样品批号 |  |
| 样品数量 |  |
| 试样形状 | 圆片 / 牙形 / 其他 |
| 试样尺寸 |  |
| 试样制备依据 |  |
| 对照试样编号 |  |
| 遮盖方式 | 试样夹 / 锡箔 / 铝箔 |
| 遮盖区域 | 试样一半 |
| 牙形试样遮盖方向 | 平行牙长轴包裹牙前庭一半 |
| 遮盖是否牢固 | 是 / 否 |
| 是否拍照留存 | 是 / 否 |
| 检测人员 |  |
| 日期 |  |

23. 附录D：色泽比较记录表

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| D65灯箱编号 |  |
| 观察照度 |  |
| 背景板类型 | N5中性灰 / 白背景+灰背景 |
| 背景板编号 |  |
| 背景板状态 | 合格 / 不合格 |
| 观察距离 | 200 mm～300 mm |
| 单次观察时间 | ≤2 s |
| 观察区域是否无明显颜色反射 | 是 / 否 |
| 试样编号 |  |
| 对照试样编号 |  |

| 观察者 | 颜色视觉确认 | 观察结果 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观察者1 | 合格 / 不合格 | 无明显色差 / 有色差 / 无法判定 |  |  |
| 观察者2 | 合格 / 不合格 | 无明显色差 / 有色差 / 无法判定 |  |  |
| 观察者3 | 合格 / 不合格 | 无明显色差 / 有色差 / 无法判定 |  |  |

多数判定结果：
□ 未见明显色泽差异
□ 可见色泽差异
□ 无法判定，需复检

复核人员：__________
日期：____年__月__日

24. 附录E：检测报告模板

检测报告

报告编号：__________

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 委托单位 |  |
| 样品名称 |  |
| 样品编号 |  |
| 样品数量 |  |
| 检测项目 | 牙科材料色稳定性的测定 |
| 检测依据 | YY/T 0631—2008《牙科材料 色稳定性的测定》 |
| 检测设备 | SGJ611Y耐光色稳定性测试仪、D65标准光源灯箱 |
| 水浴温度 |  |
| 试样表面照度 |  |
| 照射时间 |  |
| 试样与水面距离 |  |
| 观察光源 | D65标准光源 |
| 观察照度 |  |
| 背景板 | N5中性灰漫反射背景板 |
| 检测日期 |  |
| 检测地点 |  |

检测结果

| 观察项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 观察者1结果 |  |
| 观察者2结果 |  |
| 观察者3结果 |  |
| 多数判定结果 |  |
| 是否作符合性判定 | 是 / 否 |
| 判定依据 |  |

检测结论

经按 YY/T 0631—2008 进行浸水光照射试验，试样在规定条件下照射24 h。经3名颜色视觉正常观察者在D65标准光源下进行目视比较，结果为：__________。

如有明确判定依据，结论为：
□ 合格
□ 不合格
□ 需复检

如无明确判定依据，结论为：
本报告仅描述色泽比较结果，不作符合性判定。

| 人员 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 检测人员 |  |  |
| 复核人员 |  |  |
| 批准人员 / 授权签字人 |  |  |

25. 附录F：方法确认记录表

| 确认项目 | 确认内容 | 确认结果 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准适用性 | 样品适用于YY/T 0631—2008 |  | 是 / 否 |
| 设备能力 | SGJ611Y满足温度、照度、时间要求 |  | 是 / 否 |
| 水浴温度 | 可稳定满足37±5℃ |  | 是 / 否 |
| 试样照度 | 可达到150000 lx±15000 lx |  | 是 / 否 |
| 照射时间 | 可稳定运行24±1 h |  | 是 / 否 |
| 滤光片 | 透射率或有效性符合要求 |  | 是 / 否 |
| D65灯箱 | 观察照度1000 lx～2000 lx |  | 是 / 否 |
| N5背景板 | 30%或30±5%漫反射背景 |  | 是 / 否 |
| 观察者 | 3名颜色视觉正常观察者 |  | 是 / 否 |
| 记录追溯 | 原始记录和报告可追溯 |  | 是 / 否 |

确认结论：
□ 方法确认通过，可用于检测。
□ 方法确认不通过，整改后重新确认。

技术负责人：__________
质量负责人：__________
日期：____年__月__日

26. 注意事项

- 本方法为目视色泽比较法，不等同于色差仪ΔE测量法。

- 如实验室增加色差仪测量，应作为补充方法管理，并进行方法确认。

- 色泽比较应严格控制光源、背景、距离和观察时间。

- 三名观察者应独立记录结果。

- 试样照射区不得有阴影遮挡。

- 试样遮盖材料不得污染试样。

- 氙灯、滤光片、照度计和D65灯箱应按实验室设备管理程序维护和核查。

- 用于CMA报告时，应确认本检测项目已列入资质认定能力范围。