陶瓷牙耐急冷急热性能试验作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 建立陶瓷牙耐急冷急热性能试验作业指导书。 |  |  |

1 目的

规范陶瓷牙耐急冷急热性能试验的操作流程，明确样品接收、试样清洗、加热、急冷、再次加热、冷却、外观检查、结果判定、原始记录和报告出具要求，确保检测过程受控、数据真实、记录完整、结果可追溯，满足YY 0300—2009《牙科学 修复用人工牙》及实验室管理要求。

2 适用范围

本文件适用于实验室按YY 0300—2009第7.10条对陶瓷牙进行耐急冷急热性能检测。适用于修复用陶瓷人工牙产品的委托检验、型式检验、注册检验、质量控制及能力范围内的检测活动。

用于检测活动前应确认本检测项目、检测依据、设备、人员和授权签字范围已纳入实验室能力范围。

3 检测依据

YY 0300—2009《牙科学 修复用人工牙》第7.10 陶瓷牙耐急冷急热试验；

YY 0300—2009《牙科学 修复用人工牙》第5.2.3 陶瓷牙耐热试验要求；

实验室《质量手册》、《设备管理程序》、《记录控制程序》、《报告控制程序》；

相关设备使用说明书、校准证书及期间核查记录。

4 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 陶瓷牙 | 用于牙科修复的陶瓷人工牙。 |
| 耐急冷急热性能 | 陶瓷牙经规定高温加热、冰水急冷及再次加热处理后，不出现裂纹、崩裂或破坏的能力。 |
| 冰水系统 | 由碎冰和蒸馏水配制并稳定在（1±1）℃的急冷介质。 |
| 转移时间 | 样品从烘箱取出到完全浸入冰水中的时间，本方法控制为≤3 s。 |
| 外观检查 | 在规定光照条件下，采用10倍放大镜观察陶瓷牙表面及结构是否出现裂纹、崩瓷或破裂。 |

5 职责

| 岗位/人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责样品接收核对、试验实施、设备使用前确认、参数记录、外观检查、原始记录填写和异常报告。 |
| 核验人员 | 负责复核样品信息、试验条件、温度和时间记录、判定结果、记录完整性和报告一致性。 |
| 设备管理员 | 负责烘箱、温度计、秒表、放大镜、光照设备等设备台账、校准、维护、期间核查和异常处置。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、人员授权、技术偏离评审、异常结果处理和本文件的修订审批。 |
| 质量负责人 | 负责监督本规程执行情况，组织内审、质量监督、不符合工作处理及记录归档符合性检查。 |
| 授权签字人 | 负责对外检测报告的最终审核和批准，确认检测依据、结果和结论表述符合相关要求。 |

6 人员要求

检测人员应接受YY 0300—2009、设备操作、安全防护、原始记录填写和体系要求培训。

检测人员应经技术负责人能力确认和授权后方可独立开展本项目检测。

外观检查人员应熟悉陶瓷牙裂纹、崩瓷、破裂等缺陷表现，必要时应进行一致性培训。

核验人员应具备本项目检测经验，并能判断关键条件是否满足标准要求。

7 环境条件

| 项目 | 控制要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 实验室温度 | （23±2）℃，如标准或委托要求另有规定，按更严格要求执行。 | 试验前记录，冷却阶段记录。 |
| 相对湿度 | ≤70%。 | 试验前记录。 |
| 光照条件 | 外观检查光照强度≥1000 lx。 | 检查前记录光照状态或光照度。 |
| 气流和辐射热 | 样品自然冷却区域应无强气流、无阳光直射、无局部热源影响。 | 异常时记录。 |
| 环境清洁度 | 试验区域清洁，无影响观察的粉尘和污染。 | 使用前确认。 |

8 仪器设备、器具与材料

| 序号 | 名称 | 技术要求/用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘箱 | 能稳定保持（100±2）℃。 | 应有有效校准或确认记录，使用前核查状态。 |
| 2 | 带孔金属容器 | 耐腐蚀金属材质，可容纳至少28颗牙，利于样品快速整体转移和液体交换。 | 使用前检查清洁、无变形、无锈蚀。 |
| 3 | 冰水金属容器 | 能盛装（1±1）℃冰水，容积足以使带孔容器完全浸没在冰水中。 | 使用前检查容量和清洁状态。 |
| 4 | 碎冰+蒸馏水 | 用于配制（1±1）℃冰水。 | 水质清洁，冰水温度全程记录。 |
| 5 | 温度计/测温探头 | 用于测量烘箱或冰水温度，分辨率满足试验要求。 | 应在校准有效期内，必要时进行期间核查。 |
| 6 | 秒表/计时器 | 计时精度±1 s。 | 应校准或核查有效。 |
| 7 | 放大镜 | 放大倍数10×。 | 使用前确认镜片清洁、无划痕。 |
| 8 | 光照设备 | 外观检查光照≥1000 lx。 | 应有照度确认或核查记录。 |
| 9 | 清洗溶液 | 10 g/L家用洗涤剂溶液，用于清洗样品表面蜡迹和污染。 | 现配或在有效期内，记录配制信息。 |
| 10 | 防护用品 | 耐热手套、防护眼镜、防滑夹具等。 | 使用前检查完好。 |

9 试验原理

将清洗后的陶瓷牙样品装入带孔金属容器，在（100±2）℃烘箱中保持（20±1） min后，迅速在≤3 s内转入（1±1）℃冰水中急冷≥30s，再放回（100±2）℃烘箱中保持（15±1） min，随后在（23±2）℃条件下自然冷却。通过目视和10×放大镜检查陶瓷牙是否出现裂纹、崩瓷或破裂，以评价陶瓷牙耐急冷急热性能。

10 样品接收、取样与试样准备

10.1 样品接收

接收样品时核对委托单、样品名称、型号规格、色号、批号、数量、生产单位和检测项目。

检查样品包装和外观状态，记录破损、污染、缺失或其他异常。

为每批样品分配唯一样品编号，并建立样品、原始记录和报告的对应关系。

10.2 取样要求

按YY 0300—2009第7.10.2要求，清洗同样型号和色号的1型和2型各两套陶瓷牙；如样品类型或委托要求不同，应按产品标准、委托协议或技术负责人批准的方案执行。

试验样品数量应满足带孔容器容量、方法要求和报告判定需要。

同批次同型号同色号样品应作为一组进行检测，并记录每颗样品编号。

10.3 试样清洗

用10 g/L家用洗涤剂溶液彻底清洗试样，去除牙面粘附的蜡迹及污染物。

清洗后用水冲洗干净，避免清洗液残留。

清洗后检查试样表面，不得有影响判定的污迹、附着物或外来颗粒。

试样清洗完成后应尽快进行试验；如需暂存，应采取防污染措施并记录暂存条件。

11 试验操作步骤

11.1 试验前设备确认

确认烘箱、温度计、秒表、放大镜和光照设备处于有效校准、检定或核查状态。

确认烘箱内部清洁，无异味、无明显污染和影响温度均匀性的异物。

确认带孔金属容器和冰水金属容器清洁、干燥、无锈蚀、无变形。

确认防护手套、护目镜、夹子等安全用品完好。

11.2 冰水系统制备（关键控制点）

在试验开始前完成冰水系统制备，不得在样品已开始加热后才临时配制。

向金属容器中先加入碎冰，加入量约为容器体积的1/2～2/3；再加入蒸馏水。

轻微搅拌，使冰水混合均匀，静置1min～3 min形成稳定冰水体系。

用校准后的铂电阻温度计测量冰水中心区域温度，测温探头不得接触容器壁、底部或冰块。

温度读数稳定不少于30 s后记录，冰水温度应控制在（1±1）℃。

试验前、每批样品前及试验过程中至少每15 min复测冰水温度；温度超出范围时应暂停试验，重新调整并确认合格。

11.3 烘箱预热

开启烘箱，设定温度为100℃。

待烘箱显示温度稳定并经温度计确认达到（100±2）℃后，方可开始试验。

记录烘箱设定温度、实测温度、预热完成时间和检测人员。

11.4 第一次加热

将清洗后的陶瓷牙样品放入带孔金属容器，样品应分布均匀，避免堆叠过紧。

将装有样品的带孔金属容器置于（100±2）℃烘箱内。

开始计时，保持（20±1） min。

记录开始时间、结束时间、实际加热时间和烘箱温度。

11.5 急冷处理

第一次加热结束后，戴好耐热手套，用夹子迅速取出带孔金属容器。

从烘箱取出后应在≤3 s内将带孔金属容器完全浸入（1±1）℃冰水中。

冰水应完全淹没带孔容器和全部样品。

开始计时，浸泡≥30s。

记录转移时间、冰水温度、浸泡开始时间、结束时间和实际浸泡时间。

11.6 第二次加热

急冷浸泡结束后，将带孔金属容器从冰水中取出，迅速放回（100±2）℃烘箱。

在（100±2）℃下保持（15±1） min。

记录第二次加热开始时间、结束时间、实际加热时间和烘箱温度。

11.7 自然冷却

第二次加热结束后，取出样品，使其在（23±2）℃环境中自然冷却。

冷却区域应无直吹风、无阳光直射、无局部热源影响。

用校准后的铂电阻温度计确认样品表面温度稳定在（23±2）℃。

记录冷却开始时间、冷却完成时间、样品表面温度和环境温度。

11.8 外观检查

在光照强度≥1000 lx条件下进行检查。

使用10×放大镜观察每颗陶瓷牙唇/颊面、舌/腭面、切缘、牙尖、沟窝、颈部及其他易产生裂纹区域。

检查是否存在裂纹、崩瓷、破裂、明显结构破坏或其他异常。

必要时拍摄缺陷照片，并在照片中标注样品编号、缺陷位置和放大倍数。

外观检查结果应逐颗记录，不得仅记录整批结论。

12 结果判定

| 判定项目 | 判定要求 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 样品经急冷急热试验后 | 所有样品均未出现裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏。 | 合格 |
| 任一样品出现异常 | 任一陶瓷牙出现裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏。 | 不合格 |
| 试验条件不满足要求 | 温度、时间、转移时间、冰水浸没状态或外观检查条件不符合要求。 | 本次试验无效/需复检 |
| 记录不可追溯 | 关键时间、温度、样品编号、设备信息或人员签字缺失。 | 不得出具有效结论 |

YY 0300—2009第5.2.3规定，陶瓷牙耐热试验后不得出现裂纹；本文件按第7.10试验方法进行急冷急热处理后，以外观及10倍放大镜检查结果作为判定依据。

13 质量控制要求

13.1 关键控制点

| 关键控制点 | 控制要求 | 失控处理 |
| --- | --- | --- |
| 烘箱温度 | （100±2）℃。 | 超限时暂停试验，重新稳定并评估影响。 |
| 第一次加热时间 | （20±1） min。 | 不满足则本次试验无效或复检。 |
| 转移时间 | 从烘箱取出至完全浸入冰水≤3 s。 | 超时应记录并重新试验。 |
| 冰水温度 | （1±1）℃。 | 超限时调冰/调水，稳定后复测。 |
| 冰水浸泡时间 | ≥30s。 | 不满足则本次试验无效或复检。 |
| 第二次加热时间 | （15±1） min。 | 不满足则本次试验无效或复检。 |
| 自然冷却 | 冷却至（23±2）℃。 | 未达条件不得进行最终检查。 |
| 检查条件 | 光照≥1000 lx，10×放大镜。 | 不满足时不得判定结果。 |

13.2 设备和计量控制

烘箱、温度计、秒表、光照设备和放大镜应建立设备台账。

温度计、秒表等计量器具应在有效校准或检定状态内使用。

烘箱应按计划进行温度均匀性或稳定性确认，确认记录应归档。

试验前应核查设备状态，设备异常不得用于正式检测。

13.3 过程记录控制

所有温度、时间、转移时间和外观检查结果应实时记录。

原始记录不得事后补记、漏记或随意涂改。

确需修改时，应保留原始记录痕迹，注明修改人、日期和原因。

检测报告结论应与原始记录一致。

14 方法验证

方法使用前，应进行方法验证，并形成记录。

| 验证项目 | 验证内容 | 接受准则 |
| --- | --- | --- |
| 标准适用性 | 验证样品和检测目的适用于YY 0300—2009第7.10条。 | 适用性结论明确。 |
| 设备能力 | 验证烘箱可稳定达到（100±2）℃，冰水可稳定达到（1±1）℃。 | 满足标准条件。 |
| 时间控制能力 | 验证（20±1） min、30s、（15±1） min及≤3 s转移时间可执行。 | 计时准确，记录完整。 |
| 冷却控制能力 | 验证样品可在（23±2）℃条件下自然冷却。 | 冷却温度记录可追溯 |
| 观察能力 | 验证10×放大镜和≥1000 lx光照下可识别裂纹、崩瓷、破裂。 | 观察结果一致性满足要求。 |
| 人员能力 | 检测人员独立完成试验并正确记录。 | 通过授权考核。 |
| 记录和报告 | 原始记录、异常记录和报告模板完整。 | 满足可追溯要求。 |

15 异常情况和偏离处理

烘箱温度、冰水温度、加热/浸泡时间、转移时间或冷却条件不符合要求时，应立即记录并通知技术负责人。

样品未完全浸没、带孔容器跌落、样品混淆、样品破损、记录缺失等情况，应按不符合工作处理。

若试验异常可能影响结果，应判定本次试验无效并重新试验。

所有偏离应填写偏离/异常处理记录，说明原因、影响评估、处置措施和批准人员。

16 安全注意事项

从100℃烘箱取放容器时必须佩戴耐热手套，防止烫伤。

冰水急冷时应防止飞溅，避免烫热容器接触皮肤。

使用温度计时应防止破损；如破损应按实验室安全规定处理。

带孔金属容器和样品转移时应使用合适夹子，避免跌落和样品混淆。

试验结束后应关闭烘箱电源，清理水渍，保持台面干燥防滑。

17 原始记录和报告要求

原始记录应至少包含样品信息、设备信息、环境条件、烘箱温度、冰水温度、加热时间、转移时间、浸泡时间、冷却温度、外观检查结果、异常情况、检测人员、核验人员和日期等，记录格式见《陶瓷牙耐急冷急热试验原始记录》。

报告应包含报告编号、委托单位、样品信息、设备信息、结果数据、检测日期、检测人员、核验人员和授权签字人等信息，并与原始记录保持一致。报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告。