YY/T 1702-2020 7.3.2 翘曲变形试验
CMA 原始记录表

| 记录编号 |  | 页码 | 第 页 / 共 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 报告编号 |  |
| 样品名称 |  | 样品批号/型号 |  |
| 检测项目 | 翘曲变形试验 | 检测依据 | YY/T 1702-2020 第 7.3.2 条 / 本实验室 SOP |

一、样品信息与检测条件

| 样品接收编号 |  |
| --- | --- |
| 样品数量 |  |
| 试样状态 | □ 已完成打印及后处理 □ 表面无污染 □ 无裂纹 □ 无影响测量缺陷 □ 编号已核对 |
| 检测地点/区域 |  |
| 环境温度 | ______ ℃ |
| 相对湿度 | ______ %RH |
| 检测日期 | ____年__月__日 |
| 检测开始时间/结束时间 | 开始：____:____ 结束：____:____ |

二、仪器设备、软件与计量状态确认

2.1 使用前确认

| 确认项目 | 要求/控制点 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次元影像测量仪 | 校准有效期内 | □ 合格 □ 不合格 | 型号/编号：__________ 校准有效期至：____年__月__日 |
| 计算机及测量软件 | 启动正常，Point to Line 功能可用 | □ 合格 □ 不合格 | 软件名称/版本：__________ |
| 高速精密切割机 | 运行正常，防护与冷却系统有效 | □ 合格 □ 不合格 | 型号/编号：__________ |
| 专用试样夹具 | 夹持可靠，无明显松动或变形 | □ 合格 □ 不合格 | 夹具编号：__________ |
| 专用切割片 | 规格适宜，无破损、裂纹或严重磨损 | □ 合格 □ 不合格 | 切割片规格/批号：__________ |
| 数据保存路径 | 图像、测量数据、记录编号一一对应 | □ 已确认 | 路径：______________________________ |

三、第一次测量（切割前 H1）确认记录

3.1 切割前测量过程确认

| 确认项目 | 要求/控制点 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样固定方向 | 试样垂直固定于二次元影像测量仪 | □ 是 □ 否 |  |
| 图像状态 | 四边无重影、图像清晰锐利、边缘呈直线 | □ 是 □ 否 |  |
| 基准线建立 | 提取基板上表面边缘作为测量基准线 | □ 是 □ 否 |  |
| 测量点建立 | 提取悬臂梁自由端边缘中点作为测量点 A | □ 是 □ 否 |  |
| 测量功能 | 使用 Point to Line 点到线距离功能 | □ 是 □ 否 |  |

3.2 H1 原始测量数据

注：H1 为切割前悬臂梁自由端边缘中点 A 至基板上表面基准线的垂直距离，单位 mm。图像编号应与样品编号、原始记录编号保持一致。

| 序号 | 试样编号 | 切割前图像编号 | 基准线确认 | 测量点 A 确认 | H1（mm） | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 3 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 4 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 5 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 6 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 7 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 8 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 9 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 10 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |

四、试样切割记录

4.1 切割关键参数与过程确认

| 确认项目 | 要求/控制点 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切割位置 | 悬臂梁中部 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 切割片及夹具 | 已选择合适切割片及专用夹具 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 主轴转速 | 采用设备默认参数 | □ 符合 □ 不符合 | 实设/显示：__________ |
| 切割行程 | 设为 50 | □ 符合 □ 不符合 | 实设：__________ |
| 进给速度 | 设为 0.1 | □ 符合 □ 不符合 | 实设：__________ |
| 冷却液 | 切割过程中持续供给 | □ 是 □ 否 | 冷却液状态：__________ |
| 接近切断操作 | 改为手动缓慢进给 | □ 是 □ 否 |  |
| 切口质量 | 无崩边、裂纹等影响测量缺陷 | □ 合格 □ 不合格 | 不合格应重新制样并记录 |

4.2 切割逐样记录

| 序号 | 试样编号 | 切割开始/结束时间 | 冷却液持续供给 | 切口质量 | 是否重新制样 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 2 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 3 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 4 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 5 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 6 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 7 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 8 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 9 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |
| 10 |  | ____:____ / ____:____ | □ 是 □ 否 | □ 合格 □ 不合格 | □ 是 □ 否 |  |

五、第二次测量（切割后 H2）确认记录

5.1 切割后测量过程确认

| 确认项目 | 要求/控制点 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样固定方向 | 切割后的试样重新垂直固定于二次元影像测量仪 | □ 是 □ 否 |  |
| 图像状态 | 四边无重影、图像清晰锐利、边缘呈直线 | □ 是 □ 否 |  |
| 基准线建立 | 重新建立基板上表面边缘作为基准线 | □ 是 □ 否 |  |
| 测量点建立 | 重新提取自由端边缘中点作为测量点 B | □ 是 □ 否 |  |
| 测量功能 | 使用 Point to Line 点到线距离功能 | □ 是 □ 否 |  |

5.2 H2 原始测量数据

注：H2 为切割后悬臂梁自由端边缘中点 B 至基板上表面基准线的垂直距离，单位 mm。

| 序号 | 试样编号 | 切割后图像编号 | 基准线确认 | 测量点 B 确认 | H2（mm） | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 2 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 3 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 4 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 5 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 6 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 7 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 8 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 9 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |
| 10 |  |  | □ 是 □ 否 | □ 是 □ 否 |  |  |

六、结果计算与判定记录

计算公式：ΔH = H1 - H2。H1、H2 和 ΔH 均以 mm 表示；结果判定依据可填写产品标准、委托协议、注册技术要求或实验室内部判定文件。

| 序号 | 试样编号 | H1（mm） | H2（mm） | ΔH=H1-H2（mm） | 判定依据/限值 | 单样结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | □ 合格 □ 不合格 □ 仅记录 |  |

七、测量示意与关键定义

第一次测量：建立基板上表面边缘为基准线，取悬臂梁自由端边缘中点 A，测量 A 点至基准线的点到线垂直距离，记录为 H1。

第二次测量：切割后重复测量，重新建立基准线并提取自由端边缘中点 B，测量 B 点至基准线的点到线垂直距离，记录为 H2。

| 切割前 H1 | 切割后 H2 |
| --- | --- |
| 悬臂梁自由端边缘中点 A | 悬臂梁自由端边缘中点 B |
| A 点 ↓ 点到线距离 | B 点 ↓ 点到线距离 |
| 基板上表面边缘 = 基准线 | 基板上表面边缘 = 基准线 |
| 记录：H1（mm） | 记录：H2（mm） |

八、异常、偏离与复测/重新制样记录

出现设备状态异常、试样固定不稳、图像重影、边缘不清、切口崩边/裂纹、数据无法追溯等情况时，应记录并按不符合工作或偏离控制程序处理。

| 序号 | 异常/偏离描述 | 涉及试样编号 | 处理措施 | 是否复测/重制 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 2 |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 3 |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |

九、数据、图像和附件归档确认

| 归档项目 | 状态 | 记录/说明 |
| --- | --- | --- |
| 切割前原始图像 | □ 已保存 □ 不适用 | 文件名/路径：______________________________ |
| 切割后原始图像 | □ 已保存 □ 不适用 | 文件名/路径：______________________________ |
| 测量软件原始数据/截图 | □ 已保存 □ 不适用 | 文件名/路径：______________________________ |
| 切割参数或设备界面记录 | □ 已保存 □ 不适用 | 文件名/路径：______________________________ |
| 试样切口照片（必要时） | □ 已保存 □ 不适用 | 文件名/路径：______________________________ |
| 原始记录修改情况 | □ 无修改 □ 有修改并已签名注明日期 | 说明：______________________________ |

十、人员签字与记录确认

| 检测人员 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复核人员 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| 技术负责人/审核人（必要时） |  | 日期 | ____年__月__日 |

十一、记录填写说明

1. H1 和 H2 应分别来源于切割前、切割后对应图像的 Point to Line 测量结果，不能混用不同试样或不同图像编号。

2. 若切割后试样出现崩边、裂纹等影响测量缺陷，应重新制样，不得将异常试样结果作为正式结果。

3. 若委托方或产品标准未提供合格限值，可仅出具 ΔH 测量结果，不作符合性判定。

4. 所有原始图像、测量截图、数据文件和报告编号应保持唯一对应关系，满足 CMA 可追溯要求。