金属-陶瓷结合特性三点弯曲试验

CMA试验原始记录表（夹具与K系数确认增强版）

| 记录编号 | REC-YY0621-MC-____ | 检测依据 | YY 0621.1-2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | ________________ | 委托单位 | ________________ |
| 报告编号 | ________________ | 检测日期 | ____年__月__日 |
| 设备名称/编号 | 三点弯曲试验机 / ________ | 软件版本 | FastTest 2kN / ________ |

1 环境、设备与人员确认

| 项目 | 记录内容 | 结果/确认 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度/湿度 | 温度：____ ℃；湿度：____ %RH | □符合 □不符合 |
| 试验机状态 | 力值系统、横梁运行、回位和急停功能正常 | □符合 □不符合 |
| 软件方法 | 实验选择：牙科学结合性实验 YY/T 0621.1-2016 | □已选择 □未选择 |
| 力值/速度校准状态 | 设备校准/核查有效期：____年__月__日 | □有效 □无效 |
| 检测人员/复核人员 | 检测：________；复核：________ | □已确认 |

2 夹具尺寸与平行块确认记录

| 检查项目 | 确认方法/工具 | 记录结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夹具编号 | 夹具标签/设备台账 | 夹具编号：________ | □符合 □不符合 |
| 下支撑跨距 | 校准有效卡尺/20 mm跨距规 | 实测跨距：____ mm（要求20 mm） | □符合 □不符合 |
| 压头/支点半径 | 夹具技术文件/验收记录 | R = ____ mm（要求1.0 mm） | □符合 □不符合 |
| 紧固状态 | 目视+手动轻推检查 | 上压头、下支撑无松动、无晃动 | □符合 □不符合 |
| 支撑/压头表面 | 目视 | □无毛刺 □无缺口 □无锈蚀 □无明显磨损 | □符合 □不符合 |
| 平行块编号与规格 | 平行块标签/核查记录 | 编号：____；规格：30×6×5 mm；有效期：____ | □符合 □不符合 |
| 平行块精度 | 校准证书/内部核查 | 平行度：____ mm；两块高度差：____ mm；要求≤0.005 mm（最低≤0.010 mm） | □符合 □不符合 |
| 平行块放置 | 左右两侧跨放于两下支撑点上 | □左右对称 □跨过两支撑 □未接触侧壁 | □符合 □不符合 |
| 上压头/下支撑平行性 | 缓慢下降上压头；0.02 mm塞尺/薄纸确认左右接触 | 左侧：□正常 □过紧 □过松；右侧：□正常 □过紧 □过松；最大间隙：____ mm | □符合 □不符合 |
| 夹具适用性结论 | 检测人员确认，复核人员复核 | □可用于本次试验 □需调整/维修/复核 | 确认人：____ 复核：____ |

3 K系数确认记录

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 金属材料名称/批号 | 名称：________________；批号：________________ |
| 杨氏模量 EM | EM = ____ GPa；来源：□说明书 □检测报告 □注册资料 □质保书 □其他：____；文件编号：____ |
| K系数来源 | □YY 0621.1-2016标准图2人工查图 □FastTest软件计算 □其他：____ |
| 软件K系数验证状态 | □已验证 □未验证；验证记录编号：________________ |
| 查图/输入复核 | 查图/输入人：____；复核人：____；日期：____年__月__日 |

4 试样方向与试验前确认

| 确认项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 试样编号与软件内试样编号一致 | □是 □否 |
| 试样金属面朝上、陶瓷面朝下 | □是 □否 |
| 试样位于两个支撑点中心 | □是 □否 |
| 上压头接近试样后已“全部清零” | 清零前：____ N；清零后：____ N；□是 □否 |
| 加载速度设定 | ____ mm/min；要求1.5 mm/min；□符合 □不符合 |
| 数据保存路径/文件名 | ________________________________ |

5 原始数据记录（6个试样）

| 试样编号 | 宽度/mm | dM1/mm | dM2/mm | dM3/mm | dM平均/mm | EM/GPa | K/mm⁻² | Ffail/N | τb=K×Ffail/MPa | 开裂位置 | 断裂/剥离形态 | 报告/数据文件编号 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |

注：dM为金属基体厚度，不得使用金属+陶瓷总厚度代替；K系数应由标准图2或经验证软件取得；Ffail应来自FastTest原始报告。

6 结果汇总、异常与签字

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 符合数量 | 6个试样中符合要求数量：____ 个 |
| 是否需要复测/重制样 | □否 □是，原因：________________________________ |
| 异常/偏离说明 | ______________________________________________ |
| 附件归档 | □FastTest原始数据 □Office报告 □断裂形态照片 □K系数查图记录 □夹具确认记录 □其他：____ |
| 最终结论 | □符合要求 □不符合要求 □需技术评审 □仅描述结果不作判定 |

| 人员 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 检测人员 |  | ____年__月__日 |
| 复核人员 |  | ____年__月__日 |
| 技术负责人（必要时） |  | ____年__月__日 |