金相切割机操作标准操作规程（SOP）

| 文件编号 | SOP-JXQG-01 | 版本/状态 | A/0 / 受控 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件层级 | 作业指导书 / SOP | 归口部门 | 实验室 / 检测部 |
| 适用项目 | 金相试样切割制备 | 生效日期 | ____年__月__日 |
| 编制部门 | 实验室 / 检测部 | 使用部门 | 检测室、质量管理部 |
| 依据文件 | 设备使用说明书；实验室质量手册；设备管理程序；记录控制程序 | 页数 | 共____页 |

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员 / 方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人 / 授权签字人 |  |  |

| 版本 | 修订类型 | 修订内容摘要 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 新编 | 依据金相切割机实际操作流程建立SOP，明确耗材选择、试样装夹、参数设置、切割过程监控及应急处置要求。 |  |  |

1 目的

规范本厂金相试样切割制备操作流程，明确金相切割机开机前准备、耗材更换、试样装夹、参数设置、切割操作、过程监控、应急处置、试样保护和记录要求，防止切割片崩裂、试样损伤和人员伤害，保证切割面质量和后续检测结果的可靠性。

2 适用范围

本规程适用于本厂使用金相切割机对金相试样、小样块及需保持观测面完整的试样进行切割制备的操作。适用于常规切断、精细切断及后续用于金相观察、硬度、尺寸或其他检测前的试样制备。

3 职责

| 岗位/角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 操作人员 | 负责切割前检查、切割片和夹具选择、试样装夹、参数设置、切割操作、过程监控、异常停机和原始记录填写。 |
| 复核人员 | 负责复核切割片规格、夹具匹配、关键参数、切割质量和记录完整性。 |
| 设备管理员 | 负责金相切割机、夹具、冷却系统、急停装置和安全防护装置的维护、点检和异常处理。 |
| 技术负责人 | 负责特殊试样切割方案确认、异常切割质量评估和偏离处理。 |

4 设备、耗材与防护用品

| 名称 | 用途 | 管理/使用要求 |
| --- | --- | --- |
| 金相切割机 | 试样切割制备 | 设备状态完好，防护盖、急停、主轴、进给和冷却系统功能正常。 |
| 切割片 | 切断试样 | 按试样尺寸和厚重程度选用；包括0.5 mm薄片、0.75 mm厚片及对应直径规格。 |
| 专用切割夹具 | 试样固定 | 应与试样规格匹配，固定可靠，无明显磨损或变形。 |
| 冷却液/冷却系统 | 降低切割热影响 | 切割时保持有效供给，防止过热影响试样待测面。 |
| 防护用品 | 人员防护 | 操作时佩戴防护眼镜、防切割手套等必要防护用品。 |
| 原始记录表 | 过程追溯 | 记录耗材、夹具、参数、异常及切割质量。 |

5 操作前准备

5.1 耗材检查与更换

1. 根据试样尺寸更换对应规格切割片。切割片区分厚度（0.5 mm薄片、0.75 mm厚片）与直径，仅尺寸存在差异，应匹配试样选用。

2. 禁止使用薄片加工厚重试样，防止切割片崩裂、飞溅伤人或损伤试样。

3. 检查切割片外观，确认无裂纹、缺口、明显变形、受潮、污染或超过使用寿命。

4. 更换与试样规格相匹配的专用切割夹具，确认夹具固定面清洁、螺钉完好、夹紧机构可靠。

5.2 试样装夹

1. 将试样固定于专用夹具上，再将夹具整体安装至设备本体夹具中。

2. 调整试样位置，使预定切割位置精准对准切割片中心点，保证切割受力方向垂直。

3. 预留安全间距，切割片不可紧贴试样，避免启动或进给时挤压碎裂。

4. 轻推试样和夹具，确认无松动、晃动、偏斜或夹持不足。

5. 确认待测表面或观测面避开切割损伤区域，必要时在试样上标识切割线和保护面。

6 设备参数设置

1. 主轴转速采用设备默认参数，无需调整；如因特殊材料或试样结构需调整，应经技术负责人确认并记录。

2. 切割行程初始设定为50，防止切割损伤试样基准表面或待测表面。

3. 进给速度调至低速0.1，便于后期手动精细裁切。

4. 切割至接近切断位置时，应停止自动进给，采用手动缓慢进给切断试样，避免破坏试样观测面。

5. 每次试验前应核对切割行程、进给速度、切割片规格和夹具状态；如需微调，应记录调整原因和最终参数。

7 启动切割操作

1. 参数调试完毕后，闭合设备安全防护盖。

2. 确认试样装夹、防护盖、切割片、冷却系统和安全间距无异常。

3. 按下启动键开始自动切割，操作人员不得离开设备。

4. 切割过程中保持冷却液有效供给，观察切削状态、切割声音和试样稳定性。

5. 接近切断时停止自动进给，采用手动缓慢进给完成最终切断。

8 过程监控与应急处理

1. 切割全程观察设备运行状态、切割片状态、冷却情况和试样切割情况。

2. 运行中若出现异响、剧烈震动、切割片偏摆、冷却异常、试样松动、火花异常或设备报警，应立即按下急停按钮停机。

3. 停机后不得立即打开防护盖，应待主轴完全停止后再进行检查。

4. 排查切割片、夹具、试样、冷却系统和设备状态，确认无安全隐患后，方可重新开展切割作业。

5. 发生切割片崩裂、试样飞出、人员受伤或设备损坏时，应停止使用设备，保护现场并按实验室/车间应急程序处理。

9 切割后检查与样品处置

1. 切割完成后，待切割片完全停止，打开防护盖并取出试样。

2. 检查切割面质量，确认无明显崩边、裂纹、过热变色、烧伤、变形或污染。

3. 确认切割仅切断小样块，严禁损伤试样待测表面或观测面。

4. 如存在崩边、裂纹、热损伤或切割偏离，应记录异常并由技术负责人评估是否重新制样。

5. 清理工作台、夹具、切割残渣和冷却液污染，按要求关闭设备。

10 质量控制要求

| 控制项目 | 控制要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 切割片选择 | 切割片厚度和直径应与试样尺寸及厚重程度匹配，禁止薄片加工厚重试样。 | 记录规格及确认结果。 |
| 夹具匹配 | 夹具应与试样规格匹配，装夹后试样无松动、晃动。 | 记录夹具编号或类型。 |
| 切割位置 | 切割线应避开待测面和关键观测区域。 | 记录切割位置或示意说明。 |
| 参数设置 | 主轴默认、行程50、进给0.1，特殊调整须记录。 | 记录实际参数。 |
| 过程监控 | 无异响、震动、冷却异常、试样松动等情况。 | 记录正常/异常。 |
| 切割质量 | 切口无崩边、裂纹、过热变色和待测面损伤。 | 记录切割后检查结论。 |

11 原始记录要求

每次切割操作应填写《金相切割机操作记录表》或对应记录，记录内容至少包括：试样编号、试样材料/规格、切割片规格、夹具类型、切割位置、主轴转速、切割行程、进给速度、冷却状态、装夹确认、过程异常、应急处置、切割后质量、操作人员、复核人员和日期。记录应真实、完整、清晰，不得随意涂改；确需修改时应保留原始内容并签名注明日期。

12 附录A：金相切割机操作记录表（建议格式）

| 项目 | 记录内容 | 项目 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录编号 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| 设备编号 |  | 操作人员 |  |
| 试样编号 |  | 试样材料/规格 |  |
| 切割片规格 | □0.5 mm薄片 □0.75 mm厚片 直径：____ | 夹具类型 |  |
| 切割位置/目的 |  | 待测面保护 | □已确认 □不适用 |
| 冷却状态 | □正常 □异常 | 安全防护盖 | □闭合 □异常 |
| 复核人员 |  | 备注 |  |

| 主轴转速 | 切割行程 | 进给速度 | 是否手动精细切断 | 过程状态 | 切割后质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 50 | 0.1 | □是 □否 | □正常 □异常 | □合格 □不合格 |
| 异常/偏离描述 |  |  |  |  |  |
| 处理措施及结论 |  |  |  |  |  |