金相切割机操作实验原始记录表

CMA原始记录表 / 适用于金相试样切割制备过程

| 记录编号 |  | SOP编号/版本 | 金相切割机操作SOP / ____版 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托/任务编号 |  | 样品批号 |  |
| 检测/制样项目 | 金相试样切割制备 | 检测日期 | ____年__月__日 |
| 检测地点 |  | 环境条件 | 温度：____℃ 湿度：____%RH |
| 检测人员 |  | 复核人员 |  |

填写说明：本表用于记录金相切割机开机前确认、耗材/夹具匹配、试样装夹、参数设置、切割过程、异常处置及切割后质量确认。

CMA控制要求：样品编号、设备编号、耗材规格、关键参数、异常处理、照片/数据归档、检测人员和复核人员应保持可追溯。

1. 样品信息与切割任务确认

| 序号 | 样品编号 | 样品名称/材料 | 样品尺寸或形态 | 待切割位置/方向 | 待测面/基准面保护要求 | 样品状态确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |
| 2 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |
| 3 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |
| 4 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |
| 5 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |
| 6 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |
| 7 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |
| 8 |  |  |  |  | □不得损伤待测面 □保留基准面 | □完好 □污染 □裂纹 □其他 |  |

2. 设备、耗材与安全防护确认

| 确认项目 | 要求/判定标准 | 记录内容 | 是否符合 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金相切割机 | 设备外观完好；防护盖、急停、启动/停止功能正常；无异常报警 | 设备型号：__________ 设备编号：__________ 维护/点检状态：□正常 □异常 | □是 □否 |  |
| 设备校准/确认状态 | 涉及计量或控制参数的设备应在有效状态；如不适用应说明 | 校准/确认有效期至：____年__月__日；证书/记录编号：__________ | □是 □否 □不适用 |  |
| 专用切割夹具 | 夹具规格与试样匹配；夹持面完整、清洁、无松动 | 夹具名称/编号：__________ 规格：__________ | □是 □否 |  |
| 切割片规格 | 根据试样尺寸选用；0.5 mm薄片不得切厚重试样；直径匹配设备 | 切割片厚度：□0.5 mm □0.75 mm □其他____；直径：____mm；批号：____ | □是 □否 |  |
| 切割片状态 | 无裂纹、缺口、变形、受潮、过度磨损；安装方向正确 | □完好 □裂纹 □缺口 □磨损 □其他：__________ | □是 □否 |  |
| 冷却液/冷却系统 | 冷却液充足，管路畅通，切割过程中可持续供给 | 冷却液状态：□正常 □不足 □污染；补充/更换：□是 □否 | □是 □否 |  |
| 安全防护用品 | 佩戴护目镜/面屏、防割手套等；无关人员远离设备 | PPE：□护目镜 □面屏 □手套 □实验服 □其他____ | □是 □否 |  |
| 现场安全 | 台面整洁，无杂物；防护盖可闭合；急停按钮位置明确 | 现场确认：□正常 □异常；异常说明：__________ | □是 □否 |  |

3. 试样装夹与切割前定位确认

| 确认项目 | 操作要求 | 记录/结果 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试样固定 | 试样固定于专用夹具，整体安装至设备本体夹具；夹持可靠，无晃动 | 夹持方式：__________；夹持力/紧固状态：□可靠 □偏松 □偏紧 | □是 □否 |
| 切割片中心对准 | 试样待切割位置精准对准切割片中心点，保证切割受力垂直 | 对准方式：□目视 □软件/标尺 □其他____；位置确认：__________ | □是 □否 |
| 安全间距 | 切割片不得紧贴试样，应预留安全间距，避免挤压碎裂 | 初始间距：____mm；是否接触试样：□否 □是 | □是 □否 |
| 待测面保护 | 切割仅切断小样块，不得损伤待测表面或基准表面 | 待测面位置：__________；保护措施：__________ | □是 □否 |
| 防护盖闭合 | 启动前设备安全防护盖闭合到位，联锁/防护无异常 | 防护盖：□已闭合 □未闭合；联锁状态：□正常 □异常 | □是 □否 |

4. 关键参数设置记录

| 参数项目 | SOP要求 | 设定/实测记录 | 复核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主轴转速 | 采用设备默认参数，无需调整 | 默认参数名称/显示值：__________ | □符合 □不符合 |  |
| 切割行程 | 初始设定 50；防止损伤试样基准表面 | 设定值：____ | □符合 □不符合 |  |
| 进给速度 | 低速 0.1，便于后期手动精细裁切 | 设定值：____ | □符合 □不符合 |  |
| 接近切断处理 | 接近切断位置时停止自动进给，改手动缓慢进给切断 | 执行方式：□自动后手动 □全自动 □其他____ | □符合 □不符合 |  |
| 冷却供给 | 切割过程中保持冷却液持续供给 | 冷却方式：__________；供给状态：□连续 □间断 | □符合 □不符合 |  |
| 参数微调 | 每次试验前核对切割行程，按需微调并记录原因 | 是否微调：□否 □是；原因：__________ | □符合 □不符合 |  |

5. 切割过程原始记录（逐样品填写）

| 序号 | 样品编号 | 切割片规格/编号 | 夹具编号 | 切割位置确认 | 行程设定 | 进给速度 | 冷却状态 | 开始时间 | 结束时间 | 接近切断时是否手动慢进给 | 运行状态/异常 | 切割后质量 | 照片/记录编号 | 操作人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 2 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 3 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 4 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 5 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 6 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 7 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 8 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 9 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |
| 10 |  |  |  | □已对准中心 □垂直受力 | 50 / ____ | 0.1 / ____ | □连续 □异常 |  |  | □是 □否 | □正常 □异响 □振动 □急停 | □合格 □崩边 □裂纹 □损伤待测面 □重制样 |  |  |

6. 异常情况、急停及偏离处理记录

| 序号 | 发生时间 | 样品编号 | 异常类型 | 异常描述 | 采取措施 | 是否停机/急停 | 处理后确认 | 是否重新切割/重新制样 | 技术/质量确认签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □异响 □剧烈震动 □崩片 □夹具松动 □冷却异常 □参数错误 □其他 |  |  | □停机 □急停 □未停机 | □无安全隐患 □已排除 □待处理 | □否 □重新切割 □重新制样 |  |
| 2 |  |  | □异响 □剧烈震动 □崩片 □夹具松动 □冷却异常 □参数错误 □其他 |  |  | □停机 □急停 □未停机 | □无安全隐患 □已排除 □待处理 | □否 □重新切割 □重新制样 |  |
| 3 |  |  | □异响 □剧烈震动 □崩片 □夹具松动 □冷却异常 □参数错误 □其他 |  |  | □停机 □急停 □未停机 | □无安全隐患 □已排除 □待处理 | □否 □重新切割 □重新制样 |  |
| 4 |  |  | □异响 □剧烈震动 □崩片 □夹具松动 □冷却异常 □参数错误 □其他 |  |  | □停机 □急停 □未停机 | □无安全隐患 □已排除 □待处理 | □否 □重新切割 □重新制样 |  |
| 5 |  |  | □异响 □剧烈震动 □崩片 □夹具松动 □冷却异常 □参数错误 □其他 |  |  | □停机 □急停 □未停机 | □无安全隐患 □已排除 □待处理 | □否 □重新切割 □重新制样 |  |
| 6 |  |  | □异响 □剧烈震动 □崩片 □夹具松动 □冷却异常 □参数错误 □其他 |  |  | □停机 □急停 □未停机 | □无安全隐患 □已排除 □待处理 | □否 □重新切割 □重新制样 |  |

7. 切割后试样确认与放行记录

| 确认项目 | 判定要求 | 记录内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切割面质量 | 切面完整，无明显崩边、裂纹、缺口或烧伤；如影响后续观察应重新制样 | 切面状态：□完整 □崩边 □裂纹 □烧伤 □其他____ | □合格 □不合格 □需重制 |
| 待测表面/基准面 | 不得损伤试样待测表面及基准表面 | 待测面：□未损伤 □有划伤 □有污染 □其他____ | □合格 □不合格 □需重制 |
| 试样尺寸/形态 | 切割后小样块满足后续制样或检测要求 | 尺寸/形态记录：__________ | □满足 □不满足 |
| 标识追溯 | 切割后试样编号清晰，母样、子样、照片/记录可对应 | 子样编号：__________；对应母样编号：__________ | □可追溯 □不可追溯 |
| 清洁与保存 | 切割后清除残液和碎屑，按要求保存，防止混淆和污染 | 保存位置/容器编号：__________ | □符合 □不符合 |

8. 记录、照片与附件归档

| 归档项目 | 是否形成 | 编号/文件名/保存路径 | 归档人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割前试样照片 | □是 □否 |  |  |  |
| 装夹与定位照片 | □是 □否 |  |  |  |
| 参数设置界面照片/截图 | □是 □否 |  |  |  |
| 切割后试样照片 | □是 □否 |  |  |  |
| 异常/急停记录附件 | □是 □否 □不适用 |  |  |  |
| 设备点检/维护记录引用 | □是 □否 |  |  |  |

9. 结果确认、偏离说明与人员签字

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 本次切割总体结论 | □切割过程受控，试样可进入后续金相制样/检测。 □存在异常但已处理，不影响后续使用。 □存在异常，需重新切割/重新制样。 |
| 偏离/不符合说明 | □无 □有，说明：________________________________________________________________________ |
| 技术评审意见（如适用） | ____________________________________________________________________________________ |
| 检测/操作人员 | 签字：____________ 日期：____年__月__日 |
| 复核人员 | 签字：____________ 日期：____年__月__日 |
| 技术负责人/质量负责人（必要时） | 签字：____________ 日期：____年__月__日 |

记录控制要求：1）原始记录不得随意涂改；修改时应划改并由修改人签名、注明日期和原因。

2）若发生崩片、夹具松动、剧烈震动、切割片异常、冷却异常或待测面损伤，应立即记录并按不符合工作控制要求处理。

3）本记录表为金相试样切割制备过程记录，后续显微观察、硬度、尺寸或其他检测项目应使用对应检测原始记录表。