陶瓷牙耐急冷急热性能试验操作规程

CMA版

| 文件名称 | 陶瓷牙耐急冷急热性能试验操作规程 | 文件编号 | SOP-QC-XXX |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | A/2（CMA升级版） | 文件层级 | 作业指导书/SOP |
| 依据标准 | YY 0300—2009 第7.10 | 归口部门 | 质量管理部/检测室 |
| 生效日期 | ____年__月__日 | 页码 | 共____页 |

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容摘要 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/2 | 按CMA质量管理要求完善试验过程、质量控制、方法确认、记录和报告模板 | CMA体系升级 |  |  |

1 目的

规范陶瓷牙耐急冷急热性能试验的操作流程，明确样品接收、试样清洗、加热、急冷、再次加热、冷却、外观检查、结果判定、原始记录和报告出具要求，确保检测过程受控、数据真实、记录完整、结果可追溯，满足YY 0300—2009《牙科学 修复用人工牙》第7.10条及CMA资质认定管理要求。

2 适用范围

本规程适用于实验室按YY 0300—2009第7.10条对陶瓷牙进行耐急冷急热性能检测。适用于修复用陶瓷人工牙产品的委托检验、型式检验、注册检验、质量控制及能力范围内的CMA检测活动。

如用于出具CMA检测报告，应确认本检测项目、检测依据、设备、人员和授权签字范围已纳入实验室资质认定能力范围。

3 检测依据

- YY 0300—2009《牙科学 修复用人工牙》第7.10 陶瓷牙耐急冷急热试验；

- YY 0300—2009《牙科学 修复用人工牙》第5.2.3 陶瓷牙耐热试验要求；

- 实验室《质量手册》《记录控制程序》《设备管理程序》《样品管理程序》《检测报告控制程序》；

- 陶瓷牙耐急冷急热性能试验操作规程（现行受控版本）；

- 相关设备使用说明书、校准证书及期间核查记录。

4 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 陶瓷牙 | 用于牙科修复的陶瓷人工牙。 |
| 耐急冷急热性能 | 陶瓷牙经规定高温加热、冰水急冷及再次加热处理后，不出现裂纹、崩裂或破坏的能力。 |
| 冰水系统 | 由碎冰和去离子水配制并稳定在1±1℃的急冷介质。 |
| 转移时间 | 样品从烘箱取出到完全浸入冰水中的时间，本方法控制为≤3 s。 |
| 外观检查 | 在规定光照条件下，采用10倍放大镜观察陶瓷牙表面及结构是否出现裂纹、崩瓷或破裂。 |

5 职责

| 岗位/人员 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责样品接收核对、试验实施、设备使用前确认、参数记录、外观检查、原始记录填写和异常报告。 |
| 复核人员 | 负责复核样品信息、试验条件、温度和时间记录、判定结果、记录完整性和报告一致性。 |
| 设备管理员 | 负责烘箱、温度计、秒表、放大镜、光照设备等设备台账、校准、维护、期间核查和异常处置。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、人员授权、技术偏离评审、异常结果处理和SOP修订审批。 |
| 质量负责人 | 负责监督本规程执行情况，组织内审、质量监督、不符合工作处理及记录归档符合性检查。 |
| 授权签字人 | 负责对外检测报告的最终审核和批准，确认检测依据、结果和结论表述符合CMA要求。 |

6 人员要求

- 检测人员应接受YY 0300—2009、设备操作、安全防护、原始记录填写和CMA体系要求培训。

- 检测人员应经技术负责人能力确认和授权后方可独立开展本项目检测。

- 外观检查人员应熟悉陶瓷牙裂纹、崩瓷、破裂等缺陷表现，必要时应进行一致性培训。

- 复核人员应具备本项目检测经验，并能判断关键条件是否满足标准要求。

7 环境条件

| 项目 | 控制要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 实验室温度 | 23±2℃，如标准或委托要求另有规定，按更严格要求执行。 | 试验前记录，冷却阶段记录。 |
| 相对湿度 | ≤70%。 | 试验前记录。 |
| 光照条件 | 外观检查光照强度≥1000 lx。 | 检查前记录光照状态或光照度。 |
| 气流和辐射热 | 样品自然冷却区域应无强气流、无阳光直射、无局部热源影响。 | 异常时记录。 |
| 环境清洁度 | 试验区域清洁，无影响观察的粉尘和污染。 | 使用前确认。 |

8 仪器设备、器具与材料

| 序号 | 名称 | 技术要求/用途 | CMA管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘箱 | 能稳定保持100±2℃。 | 应有有效校准或确认记录，使用前核查状态。 |
| 2 | 带孔金属容器 | 耐腐蚀金属材质，可容纳至少28颗牙，利于样品快速整体转移和液体交换。 | 使用前检查清洁、无变形、无锈蚀。 |
| 3 | 冰水金属容器 | 能盛装1±1℃冰水，容积足以使带孔容器完全浸没在冰水中。 | 使用前检查容量和清洁状态。 |
| 4 | 碎冰+去离子水 | 用于配制1±1℃冰水。 | 水质清洁，冰水温度全过程记录。 |
| 5 | 温度计/测温探头 | 用于测量烘箱或冰水温度，分辨率满足试验要求。 | 应在校准有效期内，必要时进行期间核查。 |
| 6 | 秒表/计时器 | 计时精度±1 s。 | 应校准或核查有效。 |
| 7 | 放大镜 | 放大倍数10×。 | 使用前确认镜片清洁、无划痕。 |
| 8 | 光照设备 | 外观检查光照≥1000 lx。 | 应有照度确认或核查记录。 |
| 9 | 清洗溶液 | 10 g/L肥皂溶液，用于清洗样品表面蜡迹和污染。 | 现配或在有效期内，记录配制信息。 |
| 10 | 防护用品 | 耐热手套、防护眼镜、防滑夹具等。 | 使用前检查完好。 |

9 试验原理

将清洗后的陶瓷牙样品装入带孔金属容器，在100±2℃烘箱中保持20±1 min后，迅速在≤3 s内转入1±1℃冰水中急冷5±1 min，再放回100±2℃烘箱中保持15±1 min，随后在23±2℃条件下自然冷却。通过目视和10倍放大镜检查陶瓷牙是否出现裂纹、崩瓷或破裂，以评价陶瓷牙耐急冷急热性能。

10 样品接收、取样与试样准备

10.1 样品接收

- 接收样品时核对委托单、样品名称、型号规格、色号、批号、数量、生产单位和检测项目。

- 检查样品包装和外观状态，记录破损、污染、缺失或其他异常。

- 为每批样品分配唯一样品编号，并建立样品、原始记录和报告的对应关系。

10.2 取样要求

- 按YY 0300—2009第7.10.2要求，清洗同样型号和色号的1型和2型各两套陶瓷牙；如样品类型或委托要求不同，应按产品标准、委托协议或技术负责人批准的方案执行。

- 试验样品数量应满足带孔容器容量、方法要求和报告判定需要。

- 同批次同型号同色号样品应作为一组进行检测，并记录每颗样品编号或位置编号。

10.3 试样清洗

- 用10 g/L肥皂溶液彻底清洗试样，去除牙面粘附的蜡迹及污染物。

- 清洗后用水冲洗干净，避免清洗液残留。

- 清洗后检查试样表面，不得有影响判定的污迹、附着物或外来颗粒。

- 试样清洗完成后应尽快进行试验；如需暂存，应采取防污染措施并记录暂存条件。

11 试验操作步骤

11.1 试验前设备确认

- 确认烘箱、温度计、秒表、放大镜和光照设备处于有效校准、检定或核查状态。

- 确认烘箱内部清洁，无异味、无明显污染和影响温度均匀性的异物。

- 确认带孔金属容器和冰水金属容器清洁、干燥、无锈蚀、无变形。

- 确认防护手套、夹具等安全用品完好。

11.2 冰水系统制备（关键控制点）

- 在试验开始前完成冰水系统制备，不得在样品已开始加热后才临时配制。

- 向金属容器中先加入碎冰，加入量约为容器体积的1/2～2/3；再加入去离子水。

- 轻微搅拌，使冰水混合均匀，静置1～3 min形成稳定冰水体系。

- 用校准温度计测量冰水中心区域温度，测温探头不得接触容器壁、底部或冰块。

- 温度读数稳定不少于30 s后记录，冰水温度应控制在1±1℃。

- 试验前、每批样品前及试验过程中至少每15 min复测冰水温度；温度超出范围时应暂停试验，重新调整并确认合格。

11.3 烘箱预热

- 开启烘箱，设定温度为100℃。

- 待烘箱显示温度稳定并经温度计确认达到100±2℃后，方可开始试验。

- 记录烘箱设定温度、实测温度、预热完成时间和检测人员。

11.4 第一次加热

- 将清洗后的陶瓷牙样品放入带孔金属容器，样品应分布均匀，避免堆叠过紧。

- 将装有样品的带孔金属容器置于100±2℃烘箱内。

- 开始计时，保持20±1 min。

- 记录开始时间、结束时间、实际加热时间和烘箱温度。

11.5 急冷处理

- 第一次加热结束后，戴好耐热手套，用夹具迅速取出带孔金属容器。

- 从烘箱取出后应在≤3 s内将带孔金属容器完全浸入1±1℃冰水中。

- 冰水应完全淹没带孔容器和全部样品。

- 开始计时，浸泡5±1 min。

- 记录转移时间、冰水温度、浸泡开始时间、结束时间和实际浸泡时间。

11.6 第二次加热

- 急冷浸泡结束后，将带孔金属容器从冰水中取出，迅速放回100±2℃烘箱。

- 在100±2℃下保持15±1 min。

- 记录第二次加热开始时间、结束时间、实际加热时间和烘箱温度。

11.7 自然冷却

- 第二次加热结束后，取出样品，使其在23±2℃环境中自然冷却。

- 冷却区域应无直吹风、无阳光直射、无局部热源影响。

- 用校准接触式温度计或等效方法确认样品表面温度稳定在23±2℃。

- 记录冷却开始时间、冷却完成时间、样品表面温度和环境温度。

11.8 外观检查

- 在光照强度≥1000 lx条件下进行检查。

- 使用10×放大镜观察每颗陶瓷牙的唇/颊面、舌/腭面、切缘、牙尖、沟窝、颈部及其他易产生裂纹区域。

- 检查是否存在裂纹、崩瓷、破裂、明显结构破坏或其他异常。

- 必要时拍摄缺陷照片，并在照片中标注样品编号、缺陷位置和放大倍数。

- 外观检查结果应逐颗记录，不得仅记录整批结论。

12 结果判定

| 判定项目 | 判定要求 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 样品经急冷急热试验后 | 所有样品均未出现裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏。 | 合格 |
| 任一样品出现异常 | 任一陶瓷牙出现裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏。 | 不合格 |
| 试验条件不满足要求 | 温度、时间、转移时间、冰水浸没状态或外观检查条件不符合要求。 | 本次试验无效/需复检 |
| 记录不可追溯 | 关键时间、温度、样品编号、设备信息或人员签字缺失。 | 不得出具有效结论 |

YY 0300—2009第5.2.3规定，陶瓷牙耐热试验后不得出现裂纹；本规程按第7.10试验方法进行急冷急热处理后，以外观及10倍放大镜检查结果作为判定依据。

13 质量控制要求

13.1 关键控制点

| 关键控制点 | 控制要求 | 失控处理 |
| --- | --- | --- |
| 烘箱温度 | 100±2℃。 | 超限时暂停试验，重新稳定并评估影响。 |
| 第一次加热时间 | 20±1 min。 | 不满足则本次试验无效或复检。 |
| 转移时间 | 从烘箱取出至完全浸入冰水≤3 s。 | 超时应记录并重新试验。 |
| 冰水温度 | 1±1℃。 | 超限时调冰/调水，稳定后复测。 |
| 冰水浸泡时间 | 5±1 min。 | 不满足则本次试验无效或复检。 |
| 第二次加热时间 | 15±1 min。 | 不满足则本次试验无效或复检。 |
| 自然冷却 | 冷却至23±2℃。 | 未达条件不得进行最终检查。 |
| 检查条件 | 光照≥1000 lx，10×放大镜。 | 不满足时不得判定结果。 |

13.2 设备和计量控制

- 烘箱、温度计、秒表、光照设备和放大镜应建立设备台账。

- 温度计、秒表等计量器具应在有效校准或检定状态内使用。

- 烘箱应按计划进行温度均匀性或稳定性确认，确认记录应归档。

- 试验前应核查设备状态，设备异常不得用于正式检测。

13.3 过程记录控制

- 所有温度、时间、转移时间和外观检查结果应实时记录。

- 原始记录不得事后补记、漏记或随意涂改。

- 确需修改时，应保留原始记录痕迹，注明修改人、日期和原因。

- 检测报告结论应与原始记录一致。

14 方法确认与验证

本项目用于CMA检测前，应完成方法确认或验证，并形成受控记录。方法确认至少包括以下内容：

| 确认项目 | 确认内容 | 接受准则 |
| --- | --- | --- |
| 标准适用性 | 确认样品和检测目的适用于YY 0300—2009第7.10条。 | 适用性结论明确。 |
| 设备能力 | 确认烘箱可稳定达到100±2℃，冰水可稳定达到1±1℃。 | 满足标准条件。 |
| 时间控制能力 | 确认20±1 min、5±1 min、15±1 min及≤3 s转移时间可执行。 | 计时准确，记录完整。 |
| 冷却控制能力 | 确认样品可在23±2℃条件下自然冷却。 | 冷却温度记录可追溯。 |
| 观察能力 | 确认10×放大镜和≥1000 lx光照下可识别裂纹、崩瓷、破裂。 | 观察结果一致性满足要求。 |
| 人员能力 | 检测人员独立完成试验并正确记录。 | 通过授权考核。 |
| 记录和报告 | 原始记录、异常记录和报告模板完整。 | 满足CMA追溯要求。 |

15 异常情况和偏离处理

- 烘箱温度、冰水温度、加热/浸泡时间、转移时间或冷却条件不符合要求时，应立即记录并通知技术负责人。

- 样品未完全浸没、带孔容器跌落、样品混淆、样品破损、记录缺失等情况，应按不符合工作处理。

- 若试验异常可能影响结果，应判定本次试验无效并重新试验。

- 所有偏离应填写偏离/异常处理记录，说明原因、影响评估、处置措施和批准人员。

16 安全注意事项

- 从100℃烘箱取放容器时必须佩戴耐热手套，防止烫伤。

- 冰水急冷时应防止飞溅，避免烫热容器接触皮肤。

- 使用玻璃温度计时应防止破损；如破损应按实验室安全规定处理。

- 带孔金属容器和样品转移时应使用合适夹具，避免跌落和样品混淆。

- 试验结束后应关闭烘箱电源，清理水渍，保持台面干燥防滑。

17 原始记录和报告要求

原始记录应至少包含样品信息、设备信息、环境条件、烘箱温度、冰水温度、加热时间、转移时间、浸泡时间、冷却温度、外观检查结果、异常情况、检测人员、复核人员和日期。

检测报告应至少包含委托单位、样品名称、样品编号、检测依据、检测项目、主要试验条件、检测结果、结论、检测日期、检测人员、审核人员和批准人员。用于CMA报告时，应按实验室报告控制程序加盖检测专用章及CMA标识。

18 附录A 设备使用前确认记录表

| 项目 | 要求 | 确认结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘箱编号 | 在校准/确认有效期内，能保持100±2℃ | □符合 □不符合 |  |
| 温度计编号 | 校准有效，读数正常 | □符合 □不符合 |  |
| 秒表编号 | 校准/核查有效，精度±1 s | □符合 □不符合 |  |
| 带孔金属容器 | 清洁、无锈蚀、可容纳样品 | □符合 □不符合 |  |
| 冰水容器 | 清洁、容积足以完全浸没带孔容器 | □符合 □不符合 |  |
| 10×放大镜 | 镜片清洁、无裂痕、无明显畸变 | □符合 □不符合 |  |
| 光照设备 | 光照≥1000 lx | □符合 □不符合 |  |
| 防护用品 | 耐热手套、夹具完好 | □符合 □不符合 |  |

19 附录B 试验过程记录表

| 记录项目 | 标准/控制要求 | 实测/记录值 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 唯一编号 |  |  |
| 样品名称/型号/色号 | 与委托信息一致 |  |  |
| 环境温度 | 23±2℃ |  |  |
| 相对湿度 | ≤70% |  |  |
| 清洗溶液 | 10 g/L肥皂溶液 |  |  |
| 烘箱设定温度 | 100℃ |  |  |
| 第一次加热温度 | 100±2℃ |  |  |
| 第一次加热时间 | 20±1 min |  |  |
| 转移时间 | ≤3 s |  |  |
| 冰水温度 | 1±1℃ |  |  |
| 冰水浸泡时间 | 5±1 min |  |  |
| 第二次加热温度 | 100±2℃ |  |  |
| 第二次加热时间 | 15±1 min |  |  |
| 冷却环境温度 | 23±2℃ |  |  |
| 样品表面冷却温度 | 23±2℃ |  |  |
| 检查光照 | ≥1000 lx |  |  |
| 放大镜 | 10× |  |  |

20 附录C 外观检查记录表

| 序号 | 样品编号/位置 | 是否裂纹 | 是否崩瓷 | 是否破裂 | 缺陷描述 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 2 |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 3 |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 4 |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 5 |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |
| 6 |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |

21 附录D 检测报告结论模板

经按YY 0300—2009第7.10条进行陶瓷牙耐急冷急热性能试验，样品经100±2℃加热20±1 min、1±1℃冰水浸泡5±1 min、100±2℃再加热15±1 min，并冷却至23±2℃后，在≥1000 lx光照下采用10倍放大镜检查，样品未见裂纹、崩瓷或破裂，检测结果符合标准要求。

或：经按YY 0300—2009第7.10条进行陶瓷牙耐急冷急热性能试验，样品编号____出现____（裂纹/崩瓷/破裂），检测结果不符合标准要求。