翘曲变形试验作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 建立YY/T1702-2020第7.3.2翘曲变形试验作业指导书，包含二次元测量、精密切割、结果计算和记录要求。 |  |  |

1 目的

规范依据YY/T 1702-2020第7.3.2条开展激光选区熔化金属材料悬臂梁试样翘曲变形检测的全过程操作，明确试样测量、切割、二次测量、数据计算、记录保存和结果判定要求，保证检测结果准确、可靠、可追溯，满足实验室质量管理要求。

2 适用范围

本文件适用于采用影像测量仪测定激光选区熔化金属材料悬臂梁试样切割前后高度变化，通过高度差评价试样翘曲变形量的检测活动。

3 依据文件

YY/T 1702-2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》；

影像测量仪、高速精密切割机、试样夹具使用说明书；

实验室《质量手册》、《设备管理程序》、《记录控制程序》、《报告控制程序》和《不符合工作控制程序》

4 术语和定义

| 名称 | 定义 |
| --- | --- |
| H₁ | 试样切割前悬臂梁自由端边缘中点至基板上表面的垂直距离，单位mm。 |
| H₂ | 试样切割后悬臂梁自由端边缘中点至基板上表面的垂直距离，单位mm。 |
| ΔH | 翘曲变形量，计算公式ΔH=H₁-H₂，单位mm。 |
| Point to Line | 影像测量软件中点到线距离测量功能。 |

5 职责

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责试样接收、编号、设备确认、影像测量仪、切割操作、数据记录和异常报告。 |
| 核验人员 | 负责复核试样编号、H₁、H₂、计算结果和记录完整性。 |
| 设备管理员 | 负责影像测量仪、切割机、夹具和量具的校准、维护和状态管理。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、异常评估和技术审核。 |

6 仪器设备与材料

| 设备/工具 | 要求 |
| --- | --- |
| 影像测量仪 | 校准有效，软件具备点到线距离测量功能，成像清晰。 |
| 高速精密切割机 | 设备状态正常，具备冷却功能，切割精度满足试样要求。 |
| 专用试样夹具 | 能够稳定固定悬臂梁试样，不造成变形。 |
| 专用切割片 | 规格与试样材料匹配，无裂纹、破损。 |
| 计算机及测量软件 | 软件运行正常，测量数据可保存和追溯。 |

7 试样要求

试样应按照YY/T1702-2020要求制备，并完成规定打印和后处理。

试样编号清晰，与委托信息、原始记录和报告一致。

试样表面应清洁，无裂纹、污染、明显缺陷或影响边缘识别的异常。

试样切割前应完成第一次高度测量。

8 检测前准备与设备确认

确认影像测量仪、切割机、夹具和计算机软件处于有效状态。

检查测量镜头、载物台、光源和软件功能正常。

检查切割片、冷却液、夹具状态。

记录设备编号、校准状态、检测日期和检测人员。

9 操作步骤

9.1 第一次测量（切割前）

将试样垂直固定于影像测量仪。

调整试样姿态，观察四边无重影，边缘清晰锐利，确认试样垂直。

提取基板上表面边缘作为基准线。

提取悬臂梁自由端边缘，在自由端边缘取中点作为测量点。

使用Point to Line功能测量中点至基板上表面的垂直距离，记录H₁。

9.2 试样切割

取下试样。

选择匹配切割片和专用夹具。

将试样可靠固定。

切割位置位于悬臂梁中部。

主轴转速采用1000r/min。

切割行程设定50mm。

进给速度设定0.1mm/min。

保持冷却液持续供给。

接近切断位置时停止自动进给，采用手动缓慢进给。

检查切口质量，如有崩边、裂纹或明显损伤，应重新制样。

9.3 第二次测量（切割后）

重新将切割后的试样固定于影像测量仪。

再次调整至垂直状态。

重新建立基准线。

重新提取自由端边缘中点。

再次测量并记录H₂。

10 结果计算

翘曲变形量计算公式：ΔH = H₁ - H₂。

其中：H₁为切割前测量高度；H₂为切割后测量高度；ΔH为翘曲变形结果。

11 质量控制要求

| 控制项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 人员 | 检测人员经过设备和方法培训授权。 |
| 设备 | 影像测量仪、切割机和量具状态有效。 |
| 姿态确认 | 切割前后均需确认试样垂直、边缘清晰、无重影。 |
| 数据复核 | H₁、H₂和ΔH由复核人员确认。 |
| 记录追溯 | 保存原始图像、测量截图、切割记录和计算结果。 |

12 异常情况处理

图像模糊、边缘无法识别时，应重新调整光源、焦距和试样姿态。

切割产生崩边、裂纹或损伤测量区域时，应重新制样。

设备异常、软件异常或数据无法保存时，应停止检测并记录。

所有异常应填写偏离和异常处理记录。

13 原始记录与报告要求

原始记录至少包括样品名称、编号、检测日期、设备编号、试样方向、H₁、H₂、ΔH、测量图像、检测人员和复核人员信息。原始记录表格见《翘曲变形试验原始记录表》

报告的信息应与原始记录的信息保持一致，报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告

14影像测量仪测量示意图

14.1第一次测量（切割前）

悬臂梁

──────────────────────────────
                             ● A（自由端边缘中点）
                             ↑
                             │ H₁
                             │
============================= 基板上表面（基准线）

说明：

1. 建立基板上表面边缘作为测量基准线。

2. 提取悬臂梁自由端边缘中点作为测量点A。

3. 使用二次元软件“点到线距离（Point to Line）”功能测量A点至基准线的垂直距离。

4. 测量值记录为 H₁（mm）。

14.2试样切割

完成第一次测量后，采用高速精密切割机在悬臂梁中部进行切割，切割过程中保持充分冷却，避免产生新的变形。

14.3第二次测量（切割后）

切割后的悬臂梁

──────────────────────────────
                             ● B（自由端边缘中点）
                             ↑
                             │ H₂
                             │
============================= 基板上表面（基准线）

说明：

1. 重复第一次测量全部操作。

2. 重新建立基准线并提取自由端边缘中点B。

3. 测量B点至基准线的垂直距离。

4. 测量值记录为 H₂（mm）。

14.4结果计算

翘曲变形量：ΔH = H₁ − H₂

其中：

H₁——第一次测量值（mm）

H₂——第二次测量值（mm）

ΔH——翘曲变形量（mm），高度差即为最终试验结果。