激光选区熔化金属试样打印尺寸测量作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 建立激光选区熔化金属试样打印尺寸测量作业指导书 |  |  |

1  目的

规范采用影像测量仪对激光选区熔化增材制造金属试样打印尺寸进行测量的操作流程，确保试样恒温平衡、设备预处理、标准量块校准、试样固定、测点选择、数据处理和结果判定全过程受控，保证检测数据真实、准确、完整、可追溯，满足YY/T 1702-2020及实验室质量管理要求。

2  适用范围

本规程适用于依据YY/T 1702-2020对口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料打印试样进行翘曲变形试样中尺寸测量。

3  依据文件

1）YY/T 1702-2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》；

2）影像测量仪使用说明书、校准证书及期间核查记录；

3）标准量块校准证书或溯源文件；

4）实验室《质量手册》、《设备管理程序》、《记录控制程序》、《报告控制程序》和《不符合工作控制程序》;

5）委托协议、产品技术要求或设计尺寸文件（如适用）。

4  术语和定义

4.1 设计尺寸：试样图纸、标准或工艺文件中规定的目标厚度尺寸，通常以毫米（mm）表示。

4.2 实测尺寸：采用影像测量仪在规定截面和测点处获得的厚度测量值。

4.3尺寸偏差：试样总平均尺寸与设计尺寸之差，按“尺寸偏差 = 试样总平均尺寸 - 设计尺寸”计算。

4.4 固定端、中点、自由端截面：沿试样长度方向选取的三个代表性截面。固定端为靠近支撑或连接基板的一端，自由端为悬臂远端，中点为二者之间的中部位置。

5  职责

5.1 检测人员：负责环境确认、试样平衡、设备预处理、标准量块校准核查、试样固定、厚度测量、原始记录填写、数据计算和异常报告。

5.2 核验人员：负责复核样品编号、设备状态、校准结果、测点选择、原始数据、平均值、偏差计算和判定结果。

5.3 设备管理员：负责影像测量仪、标准量块及相关软件的校准、维护、期间核查和故障处理。

5.4 技术负责人：负责方法适用性确认、偏离评估、争议结果处理和技术变更批准。

5.5 质量负责人：负责监督记录完整性、管理要求执行情况和不符合工作处置。

6  环境条件与安全要求

| 检查/控制项目 | 要求 | 记录/结果 |
| --- | --- | --- |
| 实验室温度 | 18℃～22℃，测量前及测量过程中记录实际温度。 | 实际温度：____℃ |
| 试样平衡 | 成品试样放置于恒温环境中平衡不少于1 h。 | 开始：____ 结束：____ |
| 环境状态 | 实验区域清洁、干燥，无明显粉尘、强振动、强气流和直射阳光。 | □符合 □不符合 |
| 安全要求 | 使用无水乙醇清洁时远离火源；使用橡皮泥固定时不得污染测量面。 | □已确认 |

7  设备、器具与耗材

| 名称 | 技术/管理要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 影像测量仪 | 在校准有效期内；开机预热20 min；切换33倍物镜；测量能力满足0.01 mm级厚度测量。 | 厚度测量 |
| 标准量块 | 具有有效校准/溯源证书；使用前校准核查误差≤0.002 mm。 | 设备校准核查 |
| 控制电脑及测量软件 | 软件运行正常，能保存图像、测量数据和截图。 | 图像采集与数据处理 |
| 无尘布 | 洁净，无脱屑。 | 清洁载物台 |
| 无水乙醇 | 分析纯或实验室确认可用级别，容器标识清晰。 | 清洁载物台 |
| 少量橡皮泥 | 洁净，柔软，固定时不得接触或污染测量区域。 | 固定端辅助固定 |
| 温湿度计 | 经校准或核查合格。 | 环境条件记录 |

8  试样要求

8.1 试样应按YY/T 1702-2020及相关设计文件要求制备，完成打印和规定的后处理。

8.2 试样应为成品试样或经技术负责人确认可测量的尺寸试样，表面应无污染、裂纹、缺损、明显毛刺、翘曲贴合异常或其他影响测量的缺陷。

8.3 每个试样应有唯一编号，编号应与委托单、设计尺寸、打印批号、热处理记录、原始记录和报告保持一致。

8.4 测量前不得对待测厚度位置进行打磨、抛光、挤压或其他可能改变真实尺寸的处理，除非产品标准或技术协议另有规定。

8.5 若设计厚度不是1.000 mm，应按实际设计尺寸进行偏差计算，并在原始记录中明确填写。

9  操作步骤

9.1 环境准备

1）确认实验室温度控制在18℃～22℃范围内，并记录温度、湿度和检测地点。

2）将成品试样放置于恒温环境中平衡不少于1 h。平衡期间应避免触碰、挤压或污染试样。

3）确认检测台面清洁、稳定，无强振动和强气流干扰。

9.2 设备预处理

1）影像测量仪开机前，用无尘布蘸少量无水乙醇清洁载物台。清洁时避免乙醇流入设备缝隙。

2）待乙醇充分挥发、载物台表面干燥后开启影像测量仪和控制电脑。

3）设备开机后预热20 min，确认光源、镜头、平台移动、软件通讯和图像显示正常。

4）使用标准量块进行校准核查，记录量块编号、标称值、实测值和误差。校准误差应≤0.002 mm。

5）将测量倍率切换至33倍物镜，确认镜头、底光和软件测量单位设置正确。

9.3 试样固定

1）核对试样编号、设计厚度和试样状态。

2）将试样平放于影像测量仪载物台上，使待测尺寸边界位于清晰成像范围内。

3）基板底部可使用少量橡皮泥轻压固定。橡皮泥仅用于防止试样滑移，不得挤压导致试样变形，不得接触测量区域。

4）确认试样无翘曲贴合异常、无明显晃动，固定后不得人为压弯或拉伸试样。

9.4 测量操作

1）调节底光，使试样轮廓边界清晰、锐利、无重影、无明显反光和阴影遮挡。

2）沿试样长度方向选择固定端、中点和自由端三个截面。三个截面应覆盖试样尺寸变化的代表位置。

3）在每个截面上均匀选取3个测点测量尺寸，测点应避开毛刺、污染点、边缘缺陷和固定辅助材料。

4）同一试样按相同测点原则重复测量3次。重复测量时应重新聚焦确认边界，不得直接复制前次数据。

5）每个实测值以毫米（mm）记录，保留三位小数。软件截图、图像编号或数据文件编号应与试样编号对应。

6）完成一个试样测量后，取下试样并清理台面，再进行下一试样测量。

10  数据处理与计算

10.1 每个截面至少获得3个测点值，每个试样重复测量3次。

10.2 计算固定端、中点、自由端三个截面的平均尺寸。

10.3 计算试样总平均尺寸。推荐以全部有效实测值的算术平均值作为试样总平均尺寸。

10.4 按下式计算厚度偏差：尺寸偏差 = 试样总平均尺寸 - 设计尺寸。

10.5 所有原始实测值保留三位小数；平均值和偏差可保留三位小数，报告结果按实验室报告规则修约。

10.6 当单个测点出现明显异常值时，应检查图像边界、聚焦、试样固定和测点位置；确认由操作或图像异常导致时，应作废该点并重新测量，同时记录原因。

11  结果判定

11.1 判定依据为YY/T 1702-2020、设计图纸、委托协议或产品技术要求。

11.2 按YY/T 1702-2020进行尺寸尺寸判定时，打印后试样尺寸与设计尺寸的偏差应不大于±0.05 mm。

11.3 每个试样均应进行判定；若标准或委托要求规定5个试样，应逐件判定并汇总。

11.4 若存在医生、委托方或注册检验方案的特殊设计尺寸要求，应在原始记录和报告中注明，不得使用未记录的口头要求替代判定依据。

11.5 判定结论可表述为“符合”“不符合”或“本次条件下无法判定，需复测/技术评审”。

12  质量控制要求

| 检查/控制项目 | 要求 | 记录/结果 |
| --- | --- | --- |
| 人员资格 | 检测人员经二次元测量、YY/T 1702-2020及记录要求培训授权。 | □符合 □不符合 |
| 设备校准 | 影像测量仪、标准量块、温湿度计在校准或核查有效期内。 | □符合 □不符合 |
| 量块核查 | 标准量块校准核查误差≤0.002 mm。 | 实测误差：____ mm |
| 试样平衡 | 试样在18℃～22℃恒温环境平衡≥1 h。 | □符合 □不符合 |
| 图像质量 | 轮廓清晰，无重影、无明显反光、无边缘误判。 | □符合 □不符合 |
| 数据复核 | 原始值、平均值、偏差和判定结果应经第二人复核。 | □已复核 |

13  异常情况与偏离处理

13.1 环境温度超出18℃～22℃范围时，应暂停测量，待环境恢复并重新平衡试样后再检测。

13.2 标准量块核查误差＞0.002 mm时，不得开展正式测量；应排查设备、镜头、平台或软件设置，必要时通知设备管理员。

13.3 试样固定不稳、存在翘曲贴合异常、橡皮泥影响测量区域或图像轮廓不清时，应重新固定或更换试样。

13.4 试样表面存在污染、裂纹、明显缺陷或编号无法追溯时，应记录异常并提交技术负责人评估。

13.5 发生数据缺失、记录涂改不规范、软件文件丢失、报告与原始记录不一致等情况时，应按实验室不符合工作控制程序处理。

14  原始记录与数据归档

14.1 原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。确需修改时，应保留原始内容，注明修改人、日期和原因。记录内容至少包括：样品编号、设计厚度、环境温度、试样平衡时间、设备编号、软件版本、标准量块编号、量块核查结果、物镜倍率、试样固定方式、各截面测点原始值、平均值、偏差、判定结果、检测人员、核验人员和日期。记录格式见《激光选区熔化金属试样打印尺寸测量原始记录表》

14.2 应保存测量图像、电子数据文件、设备校准或核查记录、原始记录和报告。

14.3 图像/截图及电子数据文件命名采用“样品编号-序号”的方式。

14.4 检测活动相关记录保存期限应符合实验室质量体系、资质认定及客户协议要求。

15  报告要求

检验报告至少应包含报告编号、委托单位、样品名称、样品编号、检测依据、检测设备、环境条件、设计厚度、测量方法、实测平均厚度、厚度偏差、判定依据、判定结果、检测日期、检测人员、核验人员和授权签字人。若结果不符合要求，应说明不符合项目、偏差值和复测/技术评审情况。报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告。