YY/T 1702-2020 弯曲性能试验 CMA 原始记录表

| 原始记录编号 |  | 报告编号 |  | 检测日期 | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  | 样品名称 |  | 样品编号/批号 |  |
| 材料名称 |  | 打印工艺/设备 |  | 热处理记录编号 |  |
| 打印方向 | □长轴平行z轴 □长轴垂直z轴（x/y轴） | 本组试样数量 | 6 | 检测依据 | YY/T 1702-2020 |

1 设备、软件和环境确认

| 项目 | 编号/版本 | 校准/核查状态 | 确认结果 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万能试验机 |  | □有效 □失效 | □正常 □异常 |  |  |
| 2000 N力传感器 |  | □有效 □失效 | □已选择 □未选择 |  |  |
| 挠度计/变形测量装置 |  | □有效 □失效 | □正常 □异常 |  |  |
| FastTest-2KN软件版本 |  | □已确认 | □正常 □异常 |  |  |
| 尺寸量具 |  | □有效 □失效 | □正常 □异常 |  |  |
| 环境条件 | 温度____℃；湿度____%RH | / | □符合 □不符合 |  |  |

2 传感器校准系数和主机参数确认

| 确认项目 | 要求/操作 | 结果 | 确认人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方案选择 | 选择 YY/T 1702-2020 对应弯曲性能试验方案 | □符合 □不符合 |  |  |
| 力传感器选择 | 选择 2000 N 力传感器 | □符合 □不符合 |  |  |
| 校准系数检查 | 授权人员进入力传感器标定界面，检查校准值/校准系数，不擅自修改 | 校准值____N；系数____ |  |  |
| 配置工具箱参数 | 确认主机结构：单空间；下拉下压；拉压反方向等参数与确认记录一致 | □符合 □不符合 |  |  |
| 重新进入软件 | 参数确认后返回/重新打开 FastTest 2000 N 软件 | □完成 □未完成 |  |  |

3 试验参数设置与夹具确认

| 实验编号 |  | 试样数量 | 6 | 试样类型/方向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支点距离设定 | 20 mm | 支点距离实测 | ____ mm | 位移速度 | 1.0 mm/min |
| 规定应变 | 0.2% | 长度设定 | 25 mm | 宽度设定 | 2.0 mm |
| 高度/厚度设定 | 2.0 mm | 修正系数 | 1 | 数据保存路径 |  |
| 三点弯曲夹具编号 |  | 压头/支点R | 2 mm | 夹具状态 | □合格 □不合格 |
| 上压头居中 | □是 □否 | 上压头/下支撑平行 | □是 □否 | 紧固状态 | □牢固 □松动 |
| 平行块/塞尺确认 | □未用 □已用 | 平行块编号 |  | 最大间隙 | ____ mm |
| 挠度计状态 | □轻微接触 □预压 □未接触 | 清零状态 | □上压头接近未接触时清零 | 清零后力值 | ____ N |
| 结论 | □可以开始试验 □需调整后再试验 |  |  |  |  |

4 试样尺寸与原始结果记录（单组6个试样）

| 序号 | 试样编号 | 长度/mm | 宽度/mm | 高度/mm | 支点距/mm | 速度/mm/min | Fmax/N | 0.2%规定非比例弯曲应力/MPa | 曲线/数据文件编号 | 试样状态 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 20 | 1.0 |  |  |  | □完整 □断裂 □异常 | □符合 □不符合 |  |
| 2 |  |  |  |  | 20 | 1.0 |  |  |  | □完整 □断裂 □异常 | □符合 □不符合 |  |
| 3 |  |  |  |  | 20 | 1.0 |  |  |  | □完整 □断裂 □异常 | □符合 □不符合 |  |
| 4 |  |  |  |  | 20 | 1.0 |  |  |  | □完整 □断裂 □异常 | □符合 □不符合 |  |
| 5 |  |  |  |  | 20 | 1.0 |  |  |  | □完整 □断裂 □异常 | □符合 □不符合 |  |
| 6 |  |  |  |  | 20 | 1.0 |  |  |  | □完整 □断裂 □异常 | □符合 □不符合 |  |
| 汇总 | 本组结果：□全部符合 □存在不符合 □需复测/技术评审 |  |  |  |  |  | 判定依据：0.2%规定非比例弯曲应力≥800 MPa，或按委托/技术要求：____ |  |  |  |  |  |

5 操作过程确认

| 序号 | 操作确认项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已打开电脑、万能试验机主机和 FastTest 2kN 软件 | □是 □否 |  |
| 2 | 已选择 YY/T 1702-2020 试验方案 | □是 □否 |  |
| 3 | 已确认 2000 N 力传感器和校准系数 | □是 □否 |  |
| 4 | 已确认主机参数并重新进入软件 | □是 □否 |  |
| 5 | 已新建实验并保存编号、数量、尺寸、跨度、速度和规定应变 | □是 □否 |  |
| 6 | 三点弯曲夹具已安装并经跨距、平行性、紧固状态确认 | □是 □否 |  |
| 7 | 试样已放置在下支撑中心位置，挠度计与试样下表面轻微接触 | □是 □否 |  |
| 8 | 上压头接近试样但未接触时已点击全部清零 | □是 □否 |  |
| 9 | 力值开始下降/达到停止条件后已停止、回位、保存并查看/打印结果 | □是 □否 |  |

6 异常、偏离和复测记录

| 发生时间 | 试样编号 | 异常/偏离描述 | 影响评估 | 处理措施 | 记录人 | 复核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7 附件归档与人员签字

| 软件原始数据文件编号 |  | 曲线/报告文件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数设置截图 | □有 □无 | 夹具确认照片/记录 | □有 □无 |
| 试样照片/断裂状态照片 | □有 □无 | Excel/PDF导出报告 | □有 □无 |
| 检测人员/日期 |  | 复核人员/日期 |  |
| 技术负责人意见（必要时） |  | 最终结论 | □合格 □不合格 □仅描述结果 □需复测 |