金属-陶瓷结合裂纹萌生试验操作规程

CMA审核版 / SOP

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | SOP-JC-YY0621.1-001 |
| 版本号 | A/0 |
| 文件名称 | 金属-陶瓷结合裂纹萌生试验操作规程 |
| 检测项目 | 牙科金属-陶瓷体系剥离/萌生裂纹强度测定 |
| 依据标准 | YY 0621.1-2016 / ISO 9693-1:2012《牙科学 匹配性试验 第1部分：金属-陶瓷体系》 |
| 归口部门 | 检测部 / 质量管理部 |
| 生效日期 | ____年__月__日 |
| 受控状态 | 受控 / 非受控 |

| 职责 | 岗位 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员 / 方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人 / 授权签字人 |  |  |

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 首次建立 | 建立满足CMA质量管理要求的金属-陶瓷结合裂纹萌生试验SOP |  |  |

1 目的

规范本实验室依据YY 0621.1-2016开展牙科金属-陶瓷体系金属-陶瓷结合裂纹萌生试验（Schwickerath三点弯曲试验）的操作流程，确保样品接收、试样制备核查、设备确认、参数设置、试验加载、结果计算、判定、记录和报告全过程受控，保证检测数据真实、准确、完整、可追溯，满足CMA资质认定对人员、设备、环境、方法、记录和报告的管理要求。

2 适用范围

本规程适用于本实验室采用三点弯曲试验机对牙科金属-陶瓷体系进行剥离/萌生裂纹强度测定。

本方法适用于结合在一起使用的金属材料和陶瓷材料复合结构，不适用于单独使用的金属材料或陶瓷材料。

如本项目用于CMA对外报告，应确认检测标准、检测参数、设备能力、人员授权和授权签字范围均已纳入实验室资质认定能力范围。

3 检测依据

• YY 0621.1-2016 / ISO 9693-1:2012《牙科学 匹配性试验 第1部分：金属-陶瓷体系》；

• GB 17168-2013《牙科学 固定和活动修复体及牙科器具用金属材料》；

• GB 30367-2013《牙科学 陶瓷材料》；

• 设备使用说明书、FastTest 2 kN软件操作说明；

• 实验室质量手册、程序文件、设备管理程序、记录控制程序、报告管理程序、不符合工作控制程序。

4 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 金属-陶瓷体系 | 由牙科金属材料与牙科陶瓷材料按规定工艺结合形成的复合结构。 |
| 剥离/萌生裂纹强度 τb | 由断裂力Ffail与系数k计算得到的金属-陶瓷结合强度，单位MPa。 |
| 断裂力 Ffail | 试验中从陶瓷层一端发生剥离或裂纹萌生时记录的力值，单位N。 |
| K系数 | 由金属基体厚度dM及金属材料杨氏模量EM确定的计算系数。 |
| 有效试样 | 制备尺寸、陶瓷层形态、安装方向、断裂模式和记录数据均符合本规程要求的试样。 |

5 职责

5.1 检测人员

• 负责样品接收、编号、状态检查、试样尺寸测量和试验操作；

• 负责设备开机、软件设置、夹具安装、试样放置、加载试验和数据保存；

• 负责填写原始记录，保存曲线、报告和图像资料；

• 发现设备异常、试样异常或数据异常时立即停止试验并报告。

5.2 复核人员

• 负责复核样品编号、试样尺寸、跨距、K系数、加载速率、断裂力和计算结果；

• 负责复核断裂模式、有效试样数量及最终判定；

• 负责确认报告结果与原始记录一致。

5.3 技术负责人

• 负责本方法建立、确认、验证、技术培训和人员授权；

• 负责对标准理解、异常结果、方法偏离和争议结果进行技术评审；

• 负责批准方法确认记录和技术变更。

5.4 质量负责人/授权签字人

• 质量负责人负责监督本规程执行、组织质量监督和不符合工作处理；

• 授权签字人负责审核并批准对外检测报告，对报告完整性、准确性和符合性负责。

6 人员要求

• 检测人员应接受YY 0621.1-2016标准、三点弯曲试验机、FastTest 2 kN软件、夹具安装和安全操作培训；

• 检测人员应通过能力确认并经技术负责人授权后方可独立开展试验；

• 复核人员应熟悉标准计算公式、K系数选择、断裂模式判断和结果判定规则；

• 人员培训、考核、授权和监督记录应保存并可追溯。

7 环境条件

| 项目 | 要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 建议20℃～25℃，或按实验室方法确认范围执行 | 每次试验记录 |
| 相对湿度 | 建议30%～70%RH，避免冷凝和试样污染 | 每次试验记录 |
| 振动/干扰 | 设备台面稳定，无明显振动和冲击 | 异常时记录 |
| 清洁度 | 试验台、夹具和试样表面清洁，无粉尘、油污、陶瓷碎屑干扰 | 试验前确认 |

8 设备、软件和材料

| 序号 | 名称 | 规格/要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三点弯曲试验机 | 量程和精度满足试验要求，设备在校准有效期内 | 施加弯曲载荷 |
| 2 | 2 kN力传感器 | 与试验机匹配，在校准有效期内 | 测量断裂力 |
| 3 | 金属-陶瓷结合试验夹具 | 两支点跨距20±0.1 mm；压头和支撑刃口曲率半径1.0±0.1 mm | 三点弯曲支撑与加载 |
| 4 | FastTest 2 kN软件 | 可选择牙科学结合性/YY 0621.1-2016试验程序 | 参数录入、加载控制、数据采集 |
| 5 | 游标卡尺/千分尺 | 分辨率和精度满足尺寸测量要求，在校准有效期内 | 测量试样宽度、厚度和陶瓷层尺寸 |
| 6 | 计算机和打印机 | 运行正常 | 数据保存和报告打印 |
| 7 | 试样 | 按标准和厂家说明制备，数量满足检测要求 | 检测对象 |

9 试样要求

试样应按厂家提供的金属-陶瓷修复体金属基体加工程序及陶瓷烧结程序制备，必要时按厂家说明完成清洁、喷砂、氧化等预处理。

| 项目 | 标准要求/控制要求 |
| --- | --- |
| 试样数量 | 制备6个合格试样用于试验；如判定需要复试，应重新制备6个试样。 |
| 金属基体尺寸 | 长度(25±1) mm，宽度(3±0.1) mm，厚度(0.5±0.05) mm。 |
| 遮色瓷覆盖 | 按厂家说明将遮色瓷对称覆盖在金属试样一侧，遮色瓷长度(8±0.1) mm。 |
| 牙本质瓷/陶瓷层 | 在试样上再涂覆牙本质瓷，烧结后陶瓷总厚度为(1.1±0.1) mm，形状为长方形。 |
| 最终修整 | 用砂片仔细修整长方形瓷层外形，必要时从金属片侧面去除陶瓷。 |
| 烧结要求 | 按厂家说明对每个试样进行上釉烧结。 |
| 尺寸测量 | 试验前测量并记录金属基体宽度、金属基体厚度、陶瓷层长度和总厚度。 |
| 不合格试样 | 尺寸超差、陶瓷层缺损、污染、明显预裂、翘曲或标识不清的试样不得用于正式试验。 |

10 试验原理与计算

将烧结完成的金属-陶瓷试样放置在三点弯曲夹具上，使陶瓷面位于加载面的反面。以规定速度加载，记录从陶瓷层一端发生剥离或裂纹萌生时的断裂力Ffail。

剥离/萌生裂纹强度τb按下式计算：

τb = k × Ffail

式中：τb为剥离/萌生裂纹强度，单位MPa；Ffail为断裂力，单位N；k为由金属基体厚度dM和金属材料杨氏模量EM确定的系数。K系数应按YY 0621.1-2016标准图2或软件内置标准曲线/公式读取或计算，并在原始记录中保留取值依据。

11 操作步骤

11.1 试验前确认

• 核对委托单、样品编号、样品名称、材料体系、批号、试样数量和检测项目；

• 确认试验机、2 kN力传感器、夹具、游标卡尺/千分尺均处于校准或核查有效状态；

• 确认计算机、FastTest 2 kN软件、打印机运行正常；

• 确认环境温湿度满足本规程要求；

• 检查试样外观和尺寸，确认6个试样符合要求。

11.2 开机与软件启动

• 打开计算机电源；

• 打开三点弯曲试验机电源，检查设备自检状态；

• 启动FastTest 2 kN软件；

• 点击“实验选择”，选择“牙科学结合性实验/YY 0621.1-2016”或经确认等效的金属-陶瓷结合试验程序；

• 确认力传感器、位移、软件连接状态正常。

11.3 建立试验与参数录入

• 点击“新建实验”；

• 逐一输入试样编号、宽度b、金属基体厚度dM/厚度h、跨距L、K系数等信息；

• 跨距设置为20.0 mm，允许偏差±0.1 mm；

• 加载速率设置为(1.5±0.5) mm/min；

• K系数应根据金属材料杨氏模量EM和金属基体厚度dM按标准图2或经确认的软件算法确定；

• 核对所有参数无误后点击“确定”或“起步确认”。

11.4 夹具安装与确认

• 安装金属-陶瓷结合三点弯曲试验夹具；

• 确认两支点距离为20±0.1 mm；

• 确认上压头与两支撑刃口平行，固定牢固无松动；

• 确认压头和支撑刃口曲率半径符合1.0±0.1 mm要求；

• 清除夹具表面陶瓷碎屑、粉尘和异物。

11.5 试样放置

• 将试样放置于两支点中央，试样长度方向与支点连线垂直/平行关系按夹具结构确保三点弯曲受力正确；

• 试样金属面朝上压头，陶瓷面朝下，使陶瓷面对称位于加载面的反面；

• 确认陶瓷层位于跨距中部区域，试样不得偏斜、翘起或接触异常；

• 使用遥控器或软件控制横梁缓慢下降，使上压头接近试样；

• 确认无明显预载荷、无偏心接触后开始试验。

11.6 加载试验

• 点击“试压”或“开始”，设备按设定速度自动加载；

• 加载过程中观察力-位移曲线和试样状态，严禁用手触碰试样或夹具；

• 记录从陶瓷层一端发生剥离或裂纹萌生时的断裂力Ffail；

• 若试样破坏来源于陶瓷层中间开裂、安装异常或非标准破坏模式，应按标准要求更换该试样，直至完成6个合适试样测试；

• 每个试样试验完成后，保存数据并清理碎屑，防止影响下一试样。

11.7 数据保存与报告输出

• 试验结束后点击“返回”并保存原始数据；

• 核对每个试样的编号、尺寸、K系数、Ffail、τb和曲线文件编号；

• 打印或导出软件试验报告；

• 将原始曲线、数据文件、计算表、试验报告和原始记录一并归档。

11.8 关机与清理

• 全部试验完成并保存数据后退出软件；

• 关闭三点弯曲试验机电源和计算机；

• 清理试样碎片和陶瓷粉尘，擦拭夹具和工作台；

• 按实验室要求处理废弃试样和碎片。

12 结果评价与判定

12.1 单个试样结果

每个有效试样记录断裂力Ffail并计算τb。结果保留位数应符合实验室数据修约规定；如委托方或产品标准另有要求，应按其规定执行。

12.2 合格判定

金属-陶瓷体系剥离/萌生裂纹强度应满足标准要求。通常以τb大于25 MPa作为符合要求的判定依据，若相关产品标准、注册技术要求或委托协议另有规定，应按规定执行。

| 有效试样中符合要求的数量 | 判定 |
| --- | --- |
| 6个中4个或4个以上符合要求 | 本次金属-陶瓷体系试验合格 |
| 6个中2个或2个以下符合要求 | 本次金属-陶瓷体系试验不合格 |
| 6个中3个符合要求 | 重新制备6个试样并再次试验；复试中5个或6个符合要求时判定合格，否则判定不合格 |

12.3 无效试样处理

• 试样尺寸不符合要求、安装方向错误、试验中发生滑移、数据采集失败或破坏模式明显非标准时，该试样无效；

• 无效试样应记录原因，并使用备用试样重新测试；

• 不得删除原始异常记录，应在记录中说明剔除依据和复测情况。

13 质量控制要求

| 控制环节 | 控制要求 |
| --- | --- |
| 设备校准 | 试验机、力传感器、尺寸量具应在校准有效期内；使用前核查零点和运行状态。 |
| 方法确认 | 首次开展、设备更换、软件升级、夹具更换、关键人员变化或长期停用后应进行方法确认/再确认。 |
| 试样控制 | 试样制备、尺寸、陶瓷层位置、烧结条件和外观应符合标准与厂家说明。 |
| 参数控制 | 跨距、加载速率、K系数、金属厚度、杨氏模量应逐项记录并复核。 |
| 数据控制 | 原始曲线、断裂力、计算表、软件报告和检测报告应相互一致。 |
| 复核控制 | 关键数据、计算过程、判定结论和报告应经复核人员确认。 |

14 方法确认/验证

本方法用于CMA检测前，应完成方法确认或验证并形成记录。确认内容至少包括：

• 标准适用性确认：确认检测对象为金属-陶瓷体系；

• 设备能力确认：力值范围、加载速率、跨距和夹具尺寸满足标准要求；

• 软件计算确认：K系数、Ffail读取和τb计算结果经人工复核或标准样例验证；

• 重复性确认：选择同类试样进行重复测试，结果离散性应处于实验室可接受范围；

• 人员比对确认：不同授权人员按同一方法操作并对结果判定一致；

• 记录追溯确认：样品、试样、原始曲线、计算表和报告编号可一一追溯。

15 异常情况与不符合工作处理

| 异常情况 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 设备报警、传感器异常、软件失联 | 立即停止试验，保存当前状态，通知设备管理员和技术负责人，排除异常后重新确认。 |
| 试样安装错误或滑移 | 停止试验，判定该次结果无效，记录原因并重新测试。 |
| 夹具松动或跨距异常 | 停止试验，重新安装并核查跨距，必要时进行设备核查。 |
| 曲线异常或断裂力无法识别 | 保留原始数据，由技术负责人评审是否可采用；不可采用时重新测试。 |
| 结果争议 | 复核原始数据、断裂模式、计算过程和判定依据，必要时组织复试。 |
| 原始记录缺失或报告与记录不一致 | 启动不符合工作控制程序，未完成评审前不得出具CMA报告。 |

16 原始记录要求

原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改。确需修改时，应保留原始内容，注明修改人、修改日期和原因。原始记录至少包括以下内容：

• 样品名称、样品编号、批号、材料体系、委托单位和检测依据；

• 试样编号、试样数量、试样尺寸、陶瓷层尺寸和外观检查结果；

• 设备名称、设备编号、力传感器编号、夹具编号、软件版本和校准/核查状态；

• 环境温度、相对湿度、试验日期和检测人员；

• 宽度b、厚度dM/h、跨距L、杨氏模量EM、K系数、加载速率；

• 每个试样的Ffail、τb、破坏模式、是否有效、备注；

• 结果判定、复核人员签字、批准人员签字；

• 原始曲线、软件报告、计算表、照片或其他附件编号。

17 检测报告要求

检测报告至少应包括：被测材料；由试验得出的剥离/萌生裂纹强度，单位MPa；被测材料的线胀系数；已测得的陶瓷玻璃转变温度；实验室名称及负责人员姓名；试验日期和负责人签字。用于CMA报告时，还应符合实验室报告管理程序要求，包括报告编号、样品信息、检测依据、主要设备、环境条件、结果数据、判定依据、授权签字人批准及必要的CMA标识。

18 附录A 设备使用前确认记录表

| 项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 试验机型号/编号 |  |
| 力传感器编号/量程 | 2 kN / ______ |
| 夹具编号 |  |
| 软件名称/版本 | FastTest 2 kN / ______ |
| 校准有效期 |  |
| 零点检查 | 合格 / 不合格 |
| 跨距核查 | 20±0.1 mm，实测：______ mm |
| 加载速率设置 | (1.5±0.5) mm/min，设定：______ mm/min |
| 环境温度/湿度 | ____ ℃ / ____ %RH |
| 检查人员/日期 |  |

19 附录B 试样尺寸与参数记录表

| 试样编号 | 宽度b/mm | 金属厚度dM/mm | 陶瓷总厚度/mm | 跨距L/mm | EM/GPa | K系数 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 20.0 |  |  |  |

20 附录C 试验结果记录表

| 试样编号 | Ffail/N | K系数 | τb/MPa | 破坏模式 | 是否有效 | 是否符合要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

21 附录D 检测报告模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 |  |
| 委托单位 |  |
| 样品名称/编号 |  |
| 检测项目 | 金属-陶瓷结合裂纹萌生试验 |
| 检测依据 | YY 0621.1-2016 / ISO 9693-1:2012 |
| 主要设备 | 三点弯曲试验机、2 kN力传感器、金属-陶瓷结合试验夹具 |
| 试验条件 | 跨距20±0.1 mm；加载速率(1.5±0.5) mm/min；刃口半径1.0±0.1 mm |
| 检测结果 | τb = ______ MPa；符合要求试样数量：____ / 6 |
| 结论 | 合格 / 不合格 / 仅描述结果不作判定 |
| 检测人员/复核人员/批准人员 |  |
| 报告日期 |  |

22 附录E 方法确认记录表

| 确认项目 | 确认内容 | 结果 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准适用性 | 样品属于金属-陶瓷体系 |  | 是 / 否 |
| 设备能力 | 量程、精度、跨距、速率满足要求 |  | 是 / 否 |
| 软件计算 | K系数和τb计算经复核正确 |  | 是 / 否 |
| 重复性 | 同类试样重复结果满足实验室控制要求 |  | 是 / 否 |
| 人员能力 | 授权人员操作和判定一致 |  | 是 / 否 |
| 记录追溯 | 样品、曲线、计算表、报告可追溯 |  | 是 / 否 |

确认结论：□ 方法确认通过，可用于检测。  □ 方法确认不通过，整改后重新确认。

技术负责人：__________    质量负责人：__________    日期：____年__月__日

23 注意事项

• 本试验关键控制点为试样尺寸、陶瓷层厚度和位置、K系数、跨距、加载速率、断裂力读取和断裂模式判断。

• 不得使用尺寸超差或已有明显裂纹、缺损、污染的试样。

• 严禁在加载过程中用手调整试样或夹具。

• 所有电子原始数据和纸质记录应按实验室记录控制程序保存。

• 本SOP正式启用前，应完成审批、培训、方法确认和人员授权。