| 大连标普检测有限公司 |  |
| --- | --- |
| DALIAN BIAOPU TESTING CO., LTD. |  |
| 检验报告 / TEST REPORT |  |
| 报告编号 | BP20260723001-R |
| 委托编号 | BP20260723001 |
| 委托单位 | V5.7测试委托单位 |
| 生产单位 | V5.7测试生产单位 |
| 样品名称 | 测试样品-表面粗糙度试验；测试样品-金属—陶瓷结合裂纹萌生试验；测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析；测试样品-翘曲变形试验；测试样品-热膨胀系数试验；测试样品-陶瓷牙耐急冷急热性能试验；测试样品-弯曲性能试验；测试样品-维氏硬度试验；测试样品-增材制造金属试样厚度测量；测试样品-牙科材料色稳定性试验 |
| 规格型号 | V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST；V5.7 TEST |
| 批号/生产日期 | LOT-ROUG；LOT-CRAC；LOT-XRAY；LOT-WARP；LOT-THER；LOT-THER；LOT-BEND；LOT-VICK；LOT-THIC；LOT-COLO |
| 样品编号 | BP20260723001-01-01、BP20260723001-01-02、BP20260723001-01-03、BP20260723001-01-04、BP20260723001-01-05、BP20260723001-01-06；BP20260723001-02-01、BP20260723001-02-02、BP20260723001-02-03、BP20260723001-02-04、BP20260723001-02-05、BP20260723001-02-06；BP20260723001-03-01、BP20260723001-03-02、BP20260723001-03-03、BP20260723001-03-04、BP20260723001-03-05、BP20260723001-03-06；BP20260723001-04-01、BP20260723001-04-02、BP20260723001-04-03、BP20260723001-04-04、BP20260723001-04-05、BP20260723001-04-06；BP20260723001-05-01、BP20260723001-05-02、BP20260723001-05-03、BP20260723001-05-04、BP20260723001-05-05、BP20260723001-05-06；BP20260723001-06-01、BP20260723001-06-02、BP20260723001-06-03、BP20260723001-06-04、BP20260723001-06-05、BP20260723001-06-06；BP20260723001-07-01、BP20260723001-07-02、BP20260723001-07-03、BP20260723001-07-04、BP20260723001-07-05、BP20260723001-07-06；BP20260723001-08-01、BP20260723001-08-02、BP20260723001-08-03、BP20260723001-08-04、BP20260723001-08-05、BP20260723001-08-06；BP20260723001-09-01、BP20260723001-09-02、BP20260723001-09-03、BP20260723001-09-04、BP20260723001-09-05；BP20260723001-10-01、BP20260723001-10-02、BP20260723001-10-03、BP20260723001-10-04、BP20260723001-10-05、BP20260723001-10-06 |
| 检验日期 | 2026年7月23日 |
| 报告发布日期 | 批准后生成 |

主要设备

| 设备名称 | 型号/规格 | 管理编号 | 量程/准确度 | 证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面粗糙度仪 | TR200 | BPGL-A036 | ±160 μm | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 大理石平台 |  | BPGL-A040 |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 高精度数字水平仪 |  | BPGL-A041 |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 电子万能试验机 |  | BPGL-BEND | 0～2000 N，0.5级 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| X射线数字成像设备 |  | BPGL-XRAY |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 二次元影像测量仪 |  | BPGL-IMG |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 高速精密切割机 |  | BPGL-CUT |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 热膨胀测试仪 |  | BPGL-CTE |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 电热恒温烘箱 |  | BPGL-OVEN | 100±2 ℃ | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 电子秒表 | YS-860 | BPGL-TIMER |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 数显维氏硬度计 | HV-30Z | BPGL-A035 |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 标准维氏硬度块 | 466HV10 | BPGL-B007 |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| 耐光色稳定性测试仪 | SGJ611Y | BPGL-COLOR |  | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |
| D65标准光源灯箱 | D65 | BPGL-D65 | 1000～2000 lx | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 | 【基础数据待补充】 |

检测环境

| 检验项目 | 检测地点 | 温度 | 相对湿度 | 其他环境/异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面粗糙度试验 | 性能检测室 | 20.0 ℃ | 50.0 %RH | 无异常 |
| 金属—陶瓷结合裂纹萌生试验 | 性能检测室 | 20.0 ℃ | 50.0 %RH | 无异常 |
| 金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | 无损检测室 | 23.0～None ℃ | 50.0～None %RH | 无异常 |
| 翘曲变形试验 | 显微检测室 | 20.0 ℃ | 50.0 %RH | 无异常 |
| 热膨胀系数试验 | 性能检测室 | 20.0 ℃ | 50.0 %RH | 无异常 |
| 陶瓷牙耐急冷急热性能试验 | 性能检测室 | 23.0 ℃ | 50.0 %RH | 无异常 |
| 弯曲性能试验 | 性能检测室 | 20.0 ℃ | 50.0 %RH | 无异常 |
| 维氏硬度试验 | 显微检测室 | 20.0 ℃ | 50.0 %RH | 无异常 |
| 增材制造金属试样厚度测量 | 显微检测室 | 20.0～None ℃ | 50.0～None %RH | 无异常 |
| 牙科材料色稳定性试验 | 外观检测室 | 23.0～None ℃ | 50.0～None %RH | 无异常 |

检验结果

| 样品编号 | 检验项目 | 检验依据 | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-01-01、BP20260723001-01-02、BP20260723001-01-03、BP20260723001-01-04、BP20260723001-01-05、BP20260723001-01-06 | 表面粗糙度试验 | YY/T 1702—2020 | 每个试样3次测量的Ra平均值≤15 μm。 | BP20260723001-01-01：Ra平均值6.100 μm；BP20260723001-01-02：Ra平均值6.300 μm；BP20260723001-01-03：Ra平均值6.500 μm；BP20260723001-01-04：Ra平均值6.700 μm；BP20260723001-01-05：Ra平均值6.900 μm；BP20260723001-01-06：Ra平均值7.100 μm。结果范围6.100～7.100 μm，最大值7.100 μm。 | 符合 |
| BP20260723001-02-01、BP20260723001-02-02、BP20260723001-02-03、BP20260723001-02-04、BP20260723001-02-05、BP20260723001-02-06 | 金属—陶瓷结合裂纹萌生试验 | YY 0621.1—2016 | τb=K×Ffail，通常τb>25 MPa；6个有效试样按4/3/2规则判定。 | BP20260723001-02-01：Ffail=120.000 N，K=0.25，τb=30.000 MPa（符合）；BP20260723001-02-02：Ffail=121.000 N，K=0.25，τb=30.250 MPa（符合）；BP20260723001-02-03：Ffail=122.000 N，K=0.25，τb=30.500 MPa（符合）；BP20260723001-02-04：Ffail=123.000 N，K=0.25，τb=30.750 MPa（符合）；BP20260723001-02-05：Ffail=124.000 N，K=0.25，τb=31.000 MPa（符合）；BP20260723001-02-06：Ffail=125.000 N，K=0.25，τb=31.250 MPa（符合） | 符合 |
| BP20260723001-03-01、BP20260723001-03-02、BP20260723001-03-03、BP20260723001-03-04、BP20260723001-03-05、BP20260723001-03-06 | 金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | 实验室SOP / 委托技术要求 | 通过0.1～1.0 mm孔形像质计灰度比对估算厚度，并评价内部异常影像；超出范围时不得强行给出准确厚度。 | BP20260723001-03-01：图像有效，厚度估算约0.5 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-02：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-03：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-04：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-05：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-06：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合 | 符合 |
| BP20260723001-04-01、BP20260723001-04-02、BP20260723001-04-03、BP20260723001-04-04、BP20260723001-04-05、BP20260723001-04-06 | 翘曲变形试验 | YY/T 1702—2020 7.3.2 | ¦ΔH¦≤0.5 mm。 | BP20260723001-04-01：H1=10.000 mm，H2=9.800 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-02：H1=10.010 mm，H2=9.810 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-03：H1=10.020 mm，H2=9.820 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-04：H1=10.030 mm，H2=9.830 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-05：H1=10.040 mm，H2=9.840 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-06：H1=10.050 mm，H2=9.850 mm，ΔH=0.200 mm | 符合 |
| BP20260723001-05-01、BP20260723001-05-02、BP20260723001-05-03、BP20260723001-05-04、BP20260723001-05-05、BP20260723001-05-06 | 热膨胀系数试验 | 热膨胀系数测试实验操作规程 / 委托技术要求 | 仅提供实测热膨胀系数。 | BP20260723001-05-01：25.0～550.0 ℃，α=14.000×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-02：25.0～550.0 ℃，α=14.076×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-03：25.0～550.0 ℃，α=14.152×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-04：25.0～550.0 ℃，α=14.229×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-05：25.0～550.0 ℃，α=14.305×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-06：25.0～550.0 ℃，α=14.381×10⁻⁶/K | 仅记录 |
| BP20260723001-06-01、BP20260723001-06-02、BP20260723001-06-03、BP20260723001-06-04、BP20260723001-06-05、BP20260723001-06-06 | 陶瓷牙耐急冷急热性能试验 | YY 0300—2009 7.10 | 全部样品经规定急冷急热处理后无裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏时判定合格。 | 共检验6个样品，裂纹0个、崩瓷0个、破裂/裂开0个。所有样品未见裂纹、崩瓷或破裂。 | 符合 |
| BP20260723001-07-01、BP20260723001-07-02、BP20260723001-07-03、BP20260723001-07-04、BP20260723001-07-05、BP20260723001-07-06 | 弯曲性能试验 | YY/T 1702—2020 | 0.2%规定非比例弯曲应力≥800 MPa。 | BP20260723001-07-01：Fmax=320.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=850.000 MPa；BP20260723001-07-02：Fmax=321.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=860.000 MPa；BP20260723001-07-03：Fmax=322.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=870.000 MPa；BP20260723001-07-04：Fmax=323.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=880.000 MPa；BP20260723001-07-05：Fmax=324.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=890.000 MPa；BP20260723001-07-06：Fmax=325.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=900.000 MPa | 符合 |
| BP20260723001-08-01、BP20260723001-08-02、BP20260723001-08-03、BP20260723001-08-04、BP20260723001-08-05、BP20260723001-08-06 | 维氏硬度试验 | GB/T 4340.1 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。 | BP20260723001-08-01：面1 460.0 HV10，面2 461.0 HV10，总体 460.5 HV10；BP20260723001-08-02：面1 461.0 HV10，面2 462.0 HV10，总体 461.5 HV10；BP20260723001-08-03：面1 462.0 HV10，面2 463.0 HV10，总体 462.5 HV10；BP20260723001-08-04：面1 463.0 HV10，面2 464.0 HV10，总体 463.5 HV10；BP20260723001-08-05：面1 464.0 HV10，面2 465.0 HV10，总体 464.5 HV10；BP20260723001-08-06：面1 465.0 HV10，面2 466.0 HV10，总体 465.5 HV10 | 仅记录 |
| BP20260723001-09-01、BP20260723001-09-02、BP20260723001-09-03、BP20260723001-09-04、BP20260723001-09-05 | 增材制造金属试样厚度测量 | YY/T 1702—2020 | 设计厚度1.000 mm，厚度偏差≤±0.050 mm。 | BP20260723001-09-01：总平均厚度1.002 mm，偏差+0.002 mm（符合）；BP20260723001-09-02：总平均厚度1.004 mm，偏差+0.004 mm（符合）；BP20260723001-09-03：总平均厚度1.006 mm，偏差+0.006 mm（符合）；BP20260723001-09-04：总平均厚度1.008 mm，偏差+0.008 mm（符合）；BP20260723001-09-05：总平均厚度1.010 mm，偏差+0.010 mm（符合） | 符合 |
| BP20260723001-10-01、BP20260723001-10-02、BP20260723001-10-03、BP20260723001-10-04、BP20260723001-10-05、BP20260723001-10-06 | 牙科材料色稳定性试验 | YY/T 0631—2008 | 3名颜色视觉正常观察者独立比较，以多数结果判定；未见明显色泽差异时符合。 | BP20260723001-10-01：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-02：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-03：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-04：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-05：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-06：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合） | 符合 |

| 样品情况说明 | 样品组1：测试样品-表面粗糙度试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组2：测试样品-金属—陶瓷结合裂纹萌生试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组3：测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组4：测试样品-翘曲变形试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组5：测试样品-热膨胀系数试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组6：测试样品-陶瓷牙耐急冷急热性能试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组7：测试样品-弯曲性能试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组8：测试样品-维氏硬度试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组9：测试样品-增材制造金属试样厚度测量，5件，接收状态完好，回库状态留样保存；样品组10：测试样品-牙科材料色稳定性试验，6件，接收状态完好，回库状态留样保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验结论 | 所检项目结果如下：表面粗糙度试验符合；金属—陶瓷结合裂纹萌生试验符合；金属内部质量X射线数字成像灰度分析符合；翘曲变形试验符合；热膨胀系数试验仅记录；陶瓷牙耐急冷急热性能试验符合；弯曲性能试验符合；维氏硬度试验仅记录；增材制造金属试样厚度测量符合；牙科材料色稳定性试验符合。 |  |  |
| 总体判定 | 符合 |  |  |
| 检测员 | 待检测员确认 | 日期 |  |
| 核验员 | 待核验 | 日期 |  |
| 批准人 | 待批准 | 日期 |  |
| 文件状态 | 非受控测试预览：待替换实验室正式报告母版 |  |  |