金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测
试验原始记录表（CMA版）

适用项目：金属内部质量测试、金属厚度灰度比对、异常影像检查

| 记录名称 | 金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测原始记录表（CMA版） | 记录编号 | BP20260723001-T03 | 版本 | A/0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测方法 | X 射线数字成像灰度分析法 | 依据文件 | 本实验室SOP/委托要求/相关技术文件 | 页码 | 第 页/共 页 |
| 检测项目 | 金属内部质量测试/金属厚度灰度比对/异常影像检查 | 报告编号 | BP20260723001-R | 检测日期 | 2026年7月23日 |
| 样品类别 | □牙齿样品 □金属冠 □金属桥 □金属局部可摘局部义齿 □其他：____ | CMA使用 | □是 □否 | 记录状态 | □原始 □复印件 |

填写说明：本表依据《金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测操作规程》编制，适用于CMA检测活动的原始记录、复核和归档。空白处应逐项填写；选项使用“√”标识。

一、委托与样品信息

| 委托单位 | V5.7测试委托单位 | 委托单编号 | BP20260723001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | 样品编号 | BP20260723001-03-01、BP20260723001-03-02、BP20260723001-03-03、BP20260723001-03-04、BP20260723001-03-05、BP20260723001-03-06 |
| 样品数量 | 6 | 样品来源 | □客户送样 □抽样 □内部验证 □其他 |
| 接收日期 | ____年__月__日 | 检测地点 | 无损检测室 |
| 样品状态 | ☑完好 □异常 | 样品表面状态 | ☑清洁 □有污渍 □有水分/粉尘 □其他 |
| 检测要求/判定依据 | ☑委托要求 □产品技术要求 □内部质量要求 □其他 | 检测依据 | 实验室SOP / 委托技术要求 |
| 原始图像保存路径 |  | 图像命名规则 | 样品编号-检测日期-序号 |
| 备注 |  | 报告是否用于CMA | □是 □否 |

注：样品编号、原始记录编号、图像文件编号、报告编号应保持唯一对应，确保数据和图像可追溯。

二、环境条件与辐射安全确认

| 检测开始时间 | ____:____ | 检测结束时间 | ____:____ | 记录人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 23.0 ℃ | 要求 | 18～28 ℃ | 判定 | ☑符合 □不符合 |
| 相对湿度 | 50.0 %RH | 要求 | 30～75 %RH | 判定 | ☑符合 □不符合 |
| 检测区域状态 | □清洁 □干燥 □无明显粉尘 □无强烈振动 | 无关物品 | □无 □有：____ | 判定 | □符合 □不符合 |
| 数据采集板表面 | □清洁 □无明显划伤 □无污染/失效区 | 孔形像质计表面 | □清洁 □标识清晰 | 样品表面 | □清洁 □异常 |
| 辐射安全确认 | ☑警示标识正常 ☑防护门/设施有效 ☑警示灯正常 ☑联锁正常 ☑急停正常 ☑区域无无关人员 | 授权操作 | □是 □否 | 结论 | ☑允许曝光 □禁止曝光 |

三、设备、器具与使用前确认

| 序号 | 设备/器具名称 | 型号/规格 | 管理编号 | 校准/确认有效期 | 使用前状态确认 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X 射线机 |  | BPGL-XRAY | 待补充 | □参数可调 □无报警 □功能正常 □已预热 | ☑合格 □不合格 |
| 2 | 数据采集板 |  |  | 至____年__月__日/□不适用 | □连接正常 □表面清洁 □无坏点/条纹/失效区 | ☑合格 □不合格 |
| 3 | 孔形像质计 | 0.1～1.0 mm |  | 至____年__月__日/□确认有效 | □标识清晰 □厚度区域完整 □无遮挡/损伤 | ☑合格 □不合格 |
| 4 | X 射线胶片透射密度计 |  |  | 至____年__月__日 | □已预热 □标准密度片核查合格 | ☑合格 □不合格 |
| 5 | 标准密度片 |  |  | 至____年__月__日 | □外观完好 □标称值清晰 □在有效期内 | ☑合格 □不合格 |
| 6 | 图像采集与分析软件 | 版本：____ |  | □已确认 | □可采集 □可保存 □可读取ROI灰度值 | ☑合格 □不合格 |
| 7 | 打印设备 |  |  | □不适用/维护有效 | □可打印 □图像清晰 □编号完整 | ☑合格 □不合格 |
| 8 | 样品固定辅助工具 |  |  | □不适用 | □可稳定固定样品 □不遮挡关键区域 | ☑合格 □不合格 |

四、密度计标准密度片核查记录

| 标准密度片编号 | 标称密度值 | 实测值1 | 实测值2 | 实测值3 | 平均值 | 允许偏差/控制限 | 核查结论 | 核查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS-01 | 2.000 | 2.000 | 2.010 | 1.990 | 2.000 | 0.050 | ☑合格 □不合格 | 实验员 |

注：核查不合格时，密度计不得用于本次检测，并应按设备异常或不符合工作程序处理。

五、X 射线机参数设置与摆放确认

| 体型模式 | 瘦 | 管电压 | 75.0 kV | 确认 | ☑符合 □调整 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管电流 | 56.0 mA | 曝光时间 | 110.0 ms | 确认 | ☑符合 □调整 |
| 管电流时间积 | 6.3 mAs | 焦点模式 | L | 确认 | ☑符合 □调整 |
| 调节模式 | mA/ms 模式 | 曝光次数 | 第____次 | 确认 | ☑符合 □调整 |
| 样品摆放方向 | 咬合面朝下 | 样品位置 | 有效成像区域内 | 确认 | ☑符合 □不符合 |
| 孔形像质计位置 | 样品旁边、同一采集平面、不遮挡样品关键部位 | 采集板状态 | 清洁、连接正常 | 确认 | ☑符合 □不符合 |
| 参数调整原因 | □无 □图像欠曝 □过曝 □像质计显示不清 □样品厚度/密度影响 □其他：__________ | 调整后参数 |  | 确认人 |  |

注：同一批次、同一类型样品应尽量采用一致参数；不同参数条件下获得的图像不得混用，应分别编号、保存和记录。

六、样品与图像信息汇总记录

| 序号 | 样品编号 | 样品名称/牙位 | 样品状态 | 图像文件编号 | 摆放方向确认 | 孔形像质计显示 | 图像有效性 | 是否复拍/原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BP20260723001-03-01 | 测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | ☑完好 □异常 | XRAY-01 | ☑咬合面朝下 | ☑清晰 □不清 | ☑有效 □无效 | ☑否 □是 |
| 2 | BP20260723001-03-02 | 测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | ☑完好 □异常 | XRAY-02 | ☑咬合面朝下 | ☑清晰 □不清 | ☑有效 □无效 | ☑否 □是 |
| 3 | BP20260723001-03-03 | 测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | ☑完好 □异常 | XRAY-03 | ☑咬合面朝下 | ☑清晰 □不清 | ☑有效 □无效 | ☑否 □是 |
| 4 | BP20260723001-03-04 | 测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | ☑完好 □异常 | XRAY-04 | ☑咬合面朝下 | ☑清晰 □不清 | ☑有效 □无效 | ☑否 □是 |
| 5 | BP20260723001-03-05 | 测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | ☑完好 □异常 | XRAY-05 | ☑咬合面朝下 | ☑清晰 □不清 | ☑有效 □无效 | ☑否 □是 |
| 6 | BP20260723001-03-06 | 测试样品-金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | ☑完好 □异常 | XRAY-06 | ☑咬合面朝下 | ☑清晰 □不清 | ☑有效 □无效 | ☑否 □是 |
| 7 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / | / | / | / | / |

有效图像要求：样品完整显示、孔形像质计完整清晰、无明显过曝/欠曝/模糊/重影/条纹/伪影，且图像编号与样品编号一致。

七、灰度测量记录表（单个样品/单张图像，可复制使用）

| 样品编号 |  | 图像文件编号 |  | 测量日期 | ____年__月__日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图像保存路径 |  | 测量软件/版本 |  | 测量人员 |  |
| ROI选择原则 | □清晰均匀 □避开边缘 □避开孔洞边界 □避开伪影/污染点/划痕/异常亮暗斑 | 测量次数 | 每区不少于3次 | 复核人员 |  |
| 图像处理说明 | □未处理 □标注ROI □其他处理：__________；原始图像已保留 | 测量单位/灰度类型 | □软件灰度值 □密度辅助值 | 记录编号 |  |

| 测量对象 | 测量位置/厚度点 | 测量值1 | 测量值2 | 测量值3 | 平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品金属区域 | ROI-1 |  |  |  |  |  |
| 样品金属区域 | ROI-2 |  |  |  |  |  |
| 样品金属区域 | ROI-3 |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.1 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.2 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.3 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.4 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.5 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.6 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.7 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.8 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 0.9 mm |  |  |  |  |  |
| 孔形像质计 | 1.0 mm |  |  |  |  |  |

平均值计算：平均值 =（测量值1 + 测量值2 + 测量值3）/ 3。样品灰度值位于两个厚度点之间时，记录为对应厚度范围；超出0.1～1.0 mm比对范围时，不得强行给出准确厚度。

八、金属厚度估算与内部质量观察记录

| 样品编号 | 图像文件编号 | 样品ROI平均灰度值 | 接近/介于像质计厚度点 | 厚度估算结果 | 是否超出范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-03-01 | XRAY-01 | ROI-1：600.000；ROI-2：601.000；ROI-3：599.000 | 约0.5 mm | 约0.5 mm | ☑否 □是 |  |
| BP20260723001-03-02 | XRAY-02 | ROI-1：595.000；ROI-2：596.000；ROI-3：594.000 | 0.5～0.6 mm | 0.5～0.6 mm | ☑否 □是 |  |
| BP20260723001-03-03 | XRAY-03 | ROI-1：590.000；ROI-2：591.000；ROI-3：589.000 | 0.5～0.6 mm | 0.5～0.6 mm | ☑否 □是 |  |
| BP20260723001-03-04 | XRAY-04 | ROI-1：585.000；ROI-2：586.000；ROI-3：584.000 | 0.5～0.6 mm | 0.5～0.6 mm | ☑否 □是 |  |
| BP20260723001-03-05 | XRAY-05 | ROI-1：580.000；ROI-2：581.000；ROI-3：579.000 | 0.5～0.6 mm | 0.5～0.6 mm | ☑否 □是 |  |
| BP20260723001-03-06 | XRAY-06 | ROI-1：575.000；ROI-2：576.000；ROI-3：574.000 | 0.5～0.6 mm | 0.5～0.6 mm | ☑否 □是 |  |

九、图像质量与内部质量判定检查表

| 检查项目 | 确认结果 | 异常说明/位置描述 |
| --- | --- | --- |
| 样品编号与图像编号是否一致 | □是 □否 |  |
| 样品是否完整显示在有效成像区域内 | □是 □否 |  |
| 样品摆放方向是否为咬合面朝下 | □是 □否 |  |
| 孔形像质计是否完整、清晰显示 | □是 □否 |  |
| 图像是否无明显过曝、欠曝、模糊、重影、条纹、伪影或采集失败 | □是 □否 |  |
| 图像亮度和灰度分布是否适合测量 | □是 □否 |  |
| 金属区域是否连续，边界是否清晰 | □是 □否 |  |
| 金属区域灰度是否均匀，无明显局部突变 | □是 □否 |  |
| 是否存在异常暗影（圆形/椭圆形/不规则） | □否 □是 | 位置：____；大小：____；数量：____ |
| 是否存在线状或裂纹状影像 | □否 □是 | 位置：____；长度/方向：____ |
| 是否存在局部缺失、断续影像或明显变薄 | □否 □是 | 位置：____；范围：____ |
| 是否存在异常亮斑或高密度点状影像 | □否 □是 | 位置：____；数量：____ |
| 是否需要复检 | □否 □是 | 原因：____ |

十、检测结论与判定

| 图像有效性 | ☑有效 □无效 | 厚度估算结果 | 约0.5 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部质量观察结果 | ☑未见明显异常 □见异常 | 判定结果 | ☑合格 □不合格 □需复检 □超出方法适用范围 |
| 结论表述 | BP20260723001-03-01：图像有效，厚度估算约0.5 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-02：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-03：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-04：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-05：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-06：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合 |  |  |
| 复检建议/补充说明 |  | 是否纳入报告 | □是 □否 |
| 检测人员签字/日期 |  | 复核人员签字/日期 |  |

十一、异常、偏离、复拍与不符合工作记录

| 序号 | 发生环节 | 异常/偏离内容 | 处理措施 | 是否复拍/复检 | 处理后结果 | 责任人/日期 | 复核人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □设备 □环境 □样品 □摆放 □曝光 □图像 □ROI □数据 □其他 |  |  | □否 □是 |  |  |  |
| 2 | □设备 □环境 □样品 □摆放 □曝光 □图像 □ROI □数据 □其他 |  |  | □否 □是 |  |  |  |
| 3 | □设备 □环境 □样品 □摆放 □曝光 □图像 □ROI □数据 □其他 |  |  | □否 □是 |  |  |  |
| 4 | □设备 □环境 □样品 □摆放 □曝光 □图像 □ROI □数据 □其他 |  |  | □否 □是 |  |  |  |
| 5 | □设备 □环境 □样品 □摆放 □曝光 □图像 □ROI □数据 □其他 |  |  | □否 □是 |  |  |  |

出现设备异常、密度计核查不合格、图像采集失败、样品编号错误、原始数据缺失、结果无法复现等情况时，应按不符合工作控制程序执行。

十二、数据、图像和记录归档确认

| 归档项目 | 保存/编号信息 | 确认结果 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始数字图像 | 路径/编号：________________________ | □已保存 □未保存 |  |
| 打印图像 | 编号：________________________ | □已归档 □不适用 |  |
| ROI标注图像 | 编号：________________________ | □已归档 □不适用 |  |
| 异常区域标注图像 | 编号：________________________ | □已归档 □不适用 |  |
| 参数设置截图/照片 | 编号：________________________ | □已归档 □不适用 |  |
| 灰度测量原始数据 | 文件/记录编号：________________________ | □已归档 □未归档 |  |
| 密度计核查记录 | 记录编号：________________________ | □已归档 □不适用 |  |
| 报告草稿/正式报告 | 报告编号：________________________ | □一致 □不一致 |  |

十三、记录修改、复核与批准

| 记录是否有修改 | □无 □有 | 修改是否规范 | □保留原始内容 □签名日期完整 □不适用 | 结论 | □符合 □不符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测人员 | 实验员 | 日期 | 2026年7月23日 | 联系方式/工号 |  |
| 复核人员 | 复核员 | 日期 | 2026年7月23日 | 复核结论 | □通过 □退回修改 |
| 技术负责人确认 |  | 日期 | ____年__月__日 | 适用情况 | □常规检测 □异常确认 □复检 |
| 授权签字人/批准人 |  | 日期 | ____年__月__日 | 报告批准 | □同意出具 □不同意出具 |

十四、方法确认/日常质量控制记录（适用于首次确认或CMA能力维持）

| 确认/控制项目 | 确认内容 | 结果记录 | 是否符合 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性 | 同一样品相同参数连续拍摄不少于3次，图像与灰度结果应相对稳定 |  | □是 □否 |  |
| 稳定性 | 设备预热后图像灰度、像质计显示和采集功能稳定 |  | □是 □否 |  |
| 灰度-厚度关系 | 0.1～1.0 mm像质计各厚度点灰度值可区分并可用于比对 |  | □是 □否 |  |
| 像质计可识别性 | 0.1～1.0 mm区域完整显示，结构清晰，无遮挡/模糊/重影 |  | □是 □否 |  |
| 图像有效性 | 样品与像质计完整显示，无明显过曝/欠曝/伪影 |  | □是 □否 |  |
| 人员一致性 | 不同人员样品摆放、参数设置、ROI选择和结果判定一致或可接受 |  | □是 □否 |  |
| 记录完整性 | 原始记录、图像、测量数据、计算过程、报告结论可追溯 |  | □是 □否 |  |

| 确认结论 | □方法确认通过，可用于检测 □方法确认不通过，需整改后重新确认 □日常质控通过 | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量负责人 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| 整改要求/备注 |  |  |  |