热膨胀系数测试实验原始记录表

CMA 检测原始记录 / 可打印填写版

| 记录编号 | BP20260723001-T05 | 报告编号 | BP20260723001-R |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | ____________________ | 版本/状态 | A/0 □受控 □非受控 |
| 检测依据 | 热膨胀系数测试实验操作规程；设备说明书；委托/产品技术要求 | 检测项目 | 热膨胀系数测试 |
| 检测地点 | 性能检测室 | 检测日期 | 2026年7月23日 |

一、样品与委托信息

| 委托单位 | V5.7测试委托单位 | 委托单号 | BP20260723001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 测试样品-热膨胀系数试验 | 样品编号 | BP20260723001-05-01、BP20260723001-05-02、BP20260723001-05-03、BP20260723001-05-04、BP20260723001-05-05、BP20260723001-05-06 |
| 材料名称 | □钛合金 ☑钴铬合金 □其他 | 样品数量 | 6件 |
| 样品规格/形状 | V5.7 TEST | 试样状态 | ☑完好 □异常（说明） |
| 收样日期 | ____年__月__日 | 制样/处理状态 | □原始状态 □热处理后 □其他：________ |
| 检测要求 | 测定加热过程热膨胀行为及热膨胀系数 | 判定依据/限值 | 仅提供实测热膨胀系数。 |
| 原始数据保存路径 | ____________________________________________ | 软件报告文件名 | ____________________ |
| 备注 | ____________________________________________________________________ | 附件页数 | ______页 |

二、环境条件与试验安全确认

| 检查项目 | 要求/控制范围 | 实测/记录 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 实验室规定或设备要求 | 20.0 ℃ | ☑是 □否 |  |
| 相对湿度 | 实验室规定或设备要求 | 50.0 %RH | ☑是 □否 |  |
| 振动/气流影响 | 无明显振动、强气流干扰 | ☑无 □有 | ☑是 □否 |  |
| 设备周边状态 | 清洁、干燥、无无关物品 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 |  |
| 高温安全防护 | 加热区警示、隔热/防烫措施有效 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 |  |
| 加热过程中操作限制 | 禁止触碰设备、禁止随意调整夹具 | ☑已确认 | ☑是 □否 |  |
| 紧急处置条件 | 电源、急停/断电措施可用 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 |  |
| 环境记录结论 | 环境与安全条件满足本次试验 | ☑满足 □不满足 | ☑是 □否 |  |

三、设备、软件及计量状态确认

| 设备/器具名称 | 型号规格 | 设备编号 | 校准/确认编号 | 有效期至 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热膨胀测试仪 |  | BPGL-CTE |  |  | ☑合格 □停用 |  |
| 控制电脑 |  |  |  | — | □正常 □异常 |  |
| 材料膨胀系数测试系统软件 | 版本：______ | 软件编号：______ | 确认/验证记录：______ | ____年__月__日 | □合格 □异常 |  |
| 长度测量器具（游标卡尺/千分尺） |  |  |  | ____年__月__日 | □合格 □停用 |  |
| 温度测量/控制系统 |  |  |  | ____年__月__日 | □合格 □异常 |  |
| 内六角扳手/夹具/导向棒 |  |  |  | — | □完好 □异常 |  |

四、试验前准备与关键参数确认

| 序号 | 确认内容 | 要求/设置值 | 确认结果 | 操作/复核记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热膨胀测试仪电源开启 | 设备显示正常，无报警 | ☑是 □否 | 时间：____:____ |
| 2 | 控制电脑开启并运行正常 | 电脑、通讯连接正常 | ☑是 □否 |  |
| 3 | 软件启动 | 材料膨胀系数测试系统已打开 | ☑是 □否 |  |
| 4 | 试样实际长度测量 | 长度已测量并输入“试样长度”栏 | ☑是 □否 | 见第五部分 |
| 5 | 试样材料名称输入 | 按实际材料填写，如钛合金等 | ☑是 □否 | 材料：________ |
| 6 | 试验终止温度设定 | 550 ℃ | ☑是 □否 | 设定值：550.0 ℃ |
| 7 | 试样安装牢固 | 导向棒/夹持装置定位，试样无松动 | ☑是 □否 |  |
| 8 | 加热仓位置 | 加热仓推至最右侧并固定下方旋钮 | ☑是 □否 |  |
| 9 | 位移机构与加热棒调整 | 按 SOP 使用内六角扳手调整 | ☑是 □否 |  |
| 10 | PV 值校准 | 启动前 PV 值稳定在 50～60 | ☑是 □否 | PV：55.0 |
| 11 | 软件数据保存路径 | 路径设置正确，文件名可追溯 | ☑是 □否 | 路径：TRACE-CTE |
| 12 | 试验前总确认 | 满足启动试验条件 | ☑是 □否 | 检测人员：______ |

五、试样尺寸与安装记录

注：试样长度 L0 应为实际测量值，并与软件“试样长度”栏输入值一致。PV 值须稳定在 50～60 后方可启动试验。

| 序号 | 试样编号 | 材料名称 | 试样长度 L0/mm | 宽/直径/mm | 厚度/mm | 安装方向 | 初始 PV 值 | 是否牢固 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BP20260723001-05-01 | 钴铬合金 | 25.000 | 3.000 | 2.000 | ☑正确 □不适用 | 55.000 | ☑是 □否 |  |
| 2 | BP20260723001-05-02 | 钴铬合金 | 25.000 | 3.000 | 2.000 | ☑正确 □不适用 | 55.000 | ☑是 □否 |  |
| 3 | BP20260723001-05-03 | 钴铬合金 | 25.000 | 3.000 | 2.000 | ☑正确 □不适用 | 55.000 | ☑是 □否 |  |
| 4 | BP20260723001-05-04 | 钴铬合金 | 25.000 | 3.000 | 2.000 | ☑正确 □不适用 | 55.000 | ☑是 □否 |  |
| 5 | BP20260723001-05-05 | 钴铬合金 | 25.000 | 3.000 | 2.000 | ☑正确 □不适用 | 55.000 | ☑是 □否 |  |
| 6 | BP20260723001-05-06 | 钴铬合金 | 25.000 | 3.000 | 2.000 | ☑正确 □不适用 | 55.000 | ☑是 □否 |  |

六、试验运行过程记录

| 序号 | 试样编号 | 开始时间 | 结束时间 | 起始温度/℃ | 终止温度/℃ | 升温状态 | 自动停止 | 曲线文件名 | 软件报告名 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BP20260723001-05-01 |  |  | 25.000 | 550.000 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 | CTE-01 | CTE-01 | ☑有效 □无效 |
| 2 | BP20260723001-05-02 |  |  | 25.000 | 550.000 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 | CTE-02 | CTE-02 | ☑有效 □无效 |
| 3 | BP20260723001-05-03 |  |  | 25.000 | 550.000 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 | CTE-03 | CTE-03 | ☑有效 □无效 |
| 4 | BP20260723001-05-04 |  |  | 25.000 | 550.000 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 | CTE-04 | CTE-04 | ☑有效 □无效 |
| 5 | BP20260723001-05-05 |  |  | 25.000 | 550.000 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 | CTE-05 | CTE-05 | ☑有效 □无效 |
| 6 | BP20260723001-05-06 |  |  | 25.000 | 550.000 | ☑正常 □异常 | ☑是 □否 | CTE-06 | CTE-06 | ☑有效 □无效 |

七、温度-膨胀原始数据记录（软件输出/人工抄录）

注：软件可自动输出完整数据时，可在本表记录代表性温度点，并将完整原始数据/曲线作为附件归档。若数据点不足，可在备注说明。

| 序号 | 温度 T/℃ | 位移 ΔL/μm | 膨胀量 ΔL/mm | ΔL/L0 | 瞬时/平均系数 | 数据来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室温/起始 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 2 | 50 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 3 | 100 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 4 | 150 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 5 | 200 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 6 | 250 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 7 | 300 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 8 | 350 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 9 | 400 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 10 | 450 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 11 | 500 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 12 | 550 |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |
| 13 | 其他：____ |  |  |  |  | □软件 □人工 |  |

八、热膨胀系数计算与结果汇总

参考计算：平均线膨胀系数 α = ΔL /（L0 × ΔT）。如软件自动计算，应核对软件输出结果、原始曲线和试样长度输入是否一致。

| 序号 | 试样编号 | 温度区间/℃ | L0/mm | ΔT/℃ | ΔL/μm | α/(10⁻⁶/K) | 判定依据/限值 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BP20260723001-05-01 | 25.0～550.0 | 25.000 | 525.000 | 183.750 | 14.000 | 仅提供实测热膨胀系数。 | □合格 □不合格 ☑仅记录 |  |
| 2 | BP20260723001-05-02 | 25.0～550.0 | 25.000 | 525.000 | 184.750 | 14.076 | 仅提供实测热膨胀系数。 | □合格 □不合格 ☑仅记录 |  |
| 3 | BP20260723001-05-03 | 25.0～550.0 | 25.000 | 525.000 | 185.750 | 14.152 | 仅提供实测热膨胀系数。 | □合格 □不合格 ☑仅记录 |  |
| 4 | BP20260723001-05-04 | 25.0～550.0 | 25.000 | 525.000 | 186.750 | 14.229 | 仅提供实测热膨胀系数。 | □合格 □不合格 ☑仅记录 |  |
| 5 | BP20260723001-05-05 | 25.0～550.0 | 25.000 | 525.000 | 187.750 | 14.305 | 仅提供实测热膨胀系数。 | □合格 □不合格 ☑仅记录 |  |
| 6 | BP20260723001-05-06 | 25.0～550.0 | 25.000 | 525.000 | 188.750 | 14.381 | 仅提供实测热膨胀系数。 | □合格 □不合格 ☑仅记录 |  |

九、图谱、报告和数据文件归档记录

| 归档项目 | 文件名/编号 | 介质/位置 | 是否归档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始温度-位移数据文件 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 软件生成报告 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 温度-膨胀曲线图 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 参数设置截图/照片 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 样品照片/安装照片 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |
| 设备校准/确认记录引用 |  | □系统 □纸质 | □是 □否 |  |
| 其他附件 |  | □电脑 □服务器 □纸质 | □是 □否 |  |

十、异常、偏离、复测与不符合工作记录

| 序号 | 发生环节 | 异常/偏离描述 | 处理措施及复测结果 | 责任人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 2 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 3 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 4 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 5 |  |  |  |  | ____年__月__日 |
| 6 |  |  |  |  | ____年__月__日 |

十一、结果判定与结论

| 结果类别 | □合格 □不合格 ☑仅提供实测值 □需复测 | 是否符合委托要求 | □是 □否 □不适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均热膨胀系数 | 14.190 ×10⁻⁶/K | 测试温度区间 | ____ ℃ ～ 550 ℃ |
| 最大膨胀量 | 188.750 μm | 软件报告编号 | ____________________ |
| 结论描述 | BP20260723001-05-01：25.0～550.0 ℃，α=14.000×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-02：25.0～550.0 ℃，α=14.076×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-03：25.0～550.0 ℃，α=14.152×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-04：25.0～550.0 ℃，α=14.229×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-05：25.0～550.0 ℃，α=14.305×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-06：25.0～550.0 ℃，α=14.381×10⁻⁶/K | 复核意见 | □同意 □不同意 |
| 检测人员 | 签名：实验员 日期：2026年7月23日 | 复核人员 | 签名：复核员 日期：2026年7月23日 |
| 技术负责人/授权签字人 | 签名：________ 日期：____年__月__日 | 备注 | ____________________ |

十二、CMA 原始记录填写与修改要求

1. 本记录应与样品编号、报告编号、原始数据文件、软件报告、曲线图和设备使用记录保持唯一对应关系。

2. 试验终止温度应严格设定为 550 ℃；启动前 PV 值应稳定在 50～60；试样须安装牢固后方可开始。

3. 原始记录不得随意涂改。确需修改时，应划单线保留原内容，填写修改后内容，并由修改人签名注明日期。

4. 如试验中出现设备报警、试样松动、PV 值异常、软件采集失败、数据丢失或终止温度偏离，应停止判定并记录异常处理。

5. 用于 CMA 报告时，应确认人员授权、设备校准/确认、方法确认、环境条件、原始数据归档和报告审核均满足实验室质量体系要求。