陶瓷牙耐急冷急热性能试验原始记录表（CMA版）

依据：YY 0300-2009 第7.10条款 / 本实验室SOP-QC-XXX《陶瓷牙耐急冷急热性能试验操作规程》

一、委托、样品及检测信息

| 委托单位 | V5.7测试委托单位 | 委托编号/任务单号 | BP20260723001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | BP20260723001-R | 原始记录编号 | BP20260723001-T06 |
| 样品名称 | 测试样品-陶瓷牙耐急冷急热性能试验 | 样品编号 | BP20260723001-06-01、BP20260723001-06-02、BP20260723001-06-03、BP20260723001-06-04、BP20260723001-06-05、BP20260723001-06-06 |
| 规格型号/色号 | V5.7 TEST | 批号/生产日期 | LOT-THER |
| 样品数量 | 6 颗 | 检测项目 | 耐急冷急热性能 |
| 样品接收状态 | ☑完好 □异常 | 检测日期 | 2026年7月23日 |

二、环境条件记录

| 项目 | SOP要求 | 试验前 | 试验中/检查前 | 是否符合 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 23±2℃ | 23.000 | 23.000 | ☑是 □否 | 实验员 |
| 相对湿度 | ≤70% | 50.000 | 50.000 | ☑是 □否 | 实验员 |
| 检查光照 | ≥1000 lx | 1000.000 | 1000.000 | ☑是 □否 | 实验员 |

三、仪器设备、器具与计量状态确认

| 设备/器具名称 | 型号规格 | 设备编号 | 校准/核查有效期 | 使用前状态 | 关键要求/确认内容 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘箱 |  |  |  | □正常 □异常 | 温度可控；设定100±2℃；无报警 |  |
| 温度计 |  |  |  | □正常 □异常 | 已校准；用于烘箱/冰水/冷却温度确认 |  |
| 秒表 | ±1 s |  |  | □正常 □异常 | 已校准或核查有效；用于计时与转移时间 |  |
| 10×放大镜 | 10× |  |  | □正常 □异常 | 镜片清洁；放大倍数满足检查要求 |  |
| 照度计/光照设备 | ≥1000 lx |  |  | □正常 □异常 | 检查区域照度满足要求 |  |
| 金属带孔容器 | ≥28颗容量 |  | 不适用/______ | □正常 □异常 | 清洁、干燥、孔洞通畅、可快速转移 |  |
| 冰水金属容器 |  |  | 不适用/______ | □正常 □异常 | 清洁；可完全浸没样品；无污染 |  |

四、试验前关键确认（CMA控制点）

| 确认项目 | SOP/控制要求 | 实际记录 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品初始外观 | 试验前检查并记录，无影响判定的初始裂纹/崩瓷 | □无异常 □有异常，说明：__________ | ☑是 □否 |
| 烘箱设定 | 100±2℃ | 设定：100℃；稳定读数：100.0℃ | ☑是 □否 |
| 首次加热时间 | 20 min ±1 min | 时长：20.0min | ☑是 □否 |
| 冰水制备顺序 | 先碎冰1/2～2/3，再加去离子水，轻搅，静置1～3 min | 碎冰比例：____；静置：____min | ☑是 □否 |
| 冰水温度 | 1±1℃（0～2℃），探头置中心，不接触容器壁或冰块，稳定≥30s读数 | 稳定读数：1.0℃ | ☑是 □否 |
| 转移时间 | 烘箱取出后≤3 s转入冰水 | 实际：2.5s | ☑是 □否 |
| 冰水浸泡 | 样品完全浸没，浸泡≥30 s | 时长：5.0min | ☑是 □否 |
| 再次加热 | 100±2℃，15 min ±1 min | 温度：100℃；时长：15.0min | ☑是 □否 |

五、冰水温度全过程监测记录

记录要求：试验前必须测量；每批样品前复测；试验过程中每15 min复测。若超出0～2℃，立即停止试验并按偏离处理记录。

| 序号 | 监测时点 | 测量时间 | 冰水温度(℃) | 稳定读数≥30s | 处理措施/备注 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验前 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 2 | 第1批样品前 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 3 | 15 min复测 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 4 | 30 min复测 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 5 | 45 min复测 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 6 | 60 min复测 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 7 | 其他：______ | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |
| 8 | 试验结束前/后 | ____:____ | ____ | □是 □否 | □符合 □偏离 |  |

六、急冷急热过程时间节点记录

| 批次/容器编号 | 样品数量 | 首次加热开始-结束 | 转入冰水时间/转移秒数 | 冰水浸泡开始-结束 | 再次加热开始-结束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ____颗 | ____:____-____:____ | ____:____ / ____s | ____:____-____:____ | ____:____-____:____ |
| 2 | ____颗 | ____:____-____:____ | ____:____ / ____s | ____:____-____:____ | ____:____-____:____ |
| 3 | ____颗 | ____:____-____:____ | ____:____ / ____s | ____:____-____:____ | ____:____-____:____ |
| 4 | ____颗 | ____:____-____:____ | ____:____ / ____s | ____:____-____:____ | ____:____-____:____ |
| 5 | ____颗 | ____:____-____:____ | ____:____ / ____s | ____:____-____:____ | ____:____-____:____ |
| 6 | ____颗 | ____:____-____:____ | ____:____ / ____s | ____:____-____:____ | ____:____-____:____ |

七、自然冷却及检查条件确认

| 项目 | SOP要求 | 实际记录 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然冷却环境 | 23±2℃；无直吹风；无阳光直射 | 环境温度：23.0℃；☑无直吹风 ☑无阳光直射 | ☑是 □否 |
| 表面温度确认 | 接触式温度计探头接触陶瓷牙表面，稳定≥30s | 读数：23.0℃；稳定时间：30s | ☑是 □否 |
| 冷却完成判定 | 陶瓷牙表面温度21～25℃ | 冷却开始：____:____；完成：____:____ | ☑是 □否 |
| 外观检查条件 | 光照≥1000 lx；10×放大镜 | 照度：1000lx；放大镜：☑10× □其他 | ☑是 □否 |
| 检查人员资质 | 经培训授权人员实施检查 | 检查人员：__________ | ☑是 □否 |

八、样品外观检查与单样判定记录

判定规则：所有样品无裂纹、崩瓷、破裂，判定合格；任一样品出现裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏，判定不合格。可在“异常描述”栏记录缺陷位置、数量、长度/面积、照片编号等。

| 序号 | 样品编号/位置 | 初始外观 | 裂纹 | 崩瓷 | 破裂/裂开 | 单样判定 | 异常描述/照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BP20260723001-06-01 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑合格 □不合格 |  |
| 2 | BP20260723001-06-02 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑合格 □不合格 |  |
| 3 | BP20260723001-06-03 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑合格 □不合格 |  |
| 4 | BP20260723001-06-04 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑合格 □不合格 |  |
| 5 | BP20260723001-06-05 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑合格 □不合格 |  |
| 6 | BP20260723001-06-06 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑无 □有 | ☑合格 □不合格 |  |
| 7 | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | / | / | / | / | / | / | / |
| 9 | / | / | / | / | / | / | / |
| 10 | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | / | / | / | / | / | / | / |
| 12 | / | / | / | / | / | / | / |
| 13 | / | / | / | / | / | / | / |
| 14 | / | / | / | / | / | / | / |

续表：

| 序号 | 样品编号/位置 | 初始外观 | 裂纹 | 崩瓷 | 破裂/裂开 | 单样判定 | 异常描述/照片编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | / | / | / | / | / | / | / |
| 17 | / | / | / | / | / | / | / |
| 18 | / | / | / | / | / | / | / |
| 19 | / | / | / | / | / | / | / |
| 20 | / | / | / | / | / | / | / |
| 21 | / | / | / | / | / | / | / |
| 22 | / | / | / | / | / | / | / |
| 23 | / | / | / | / | / | / | / |
| 24 | / | / | / | / | / | / | / |
| 25 | / | / | / | / | / | / | / |
| 26 | / | / | / | / | / | / | / |
| 27 | / | / | / | / | / | / | / |
| 28 | / | / | / | / | / | / | / |

九、结果汇总与判定

| 样品总数 | 6颗 | 有效样品数 | 6颗 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出现裂纹样品数 | 0颗 | 出现崩瓷样品数 | 0颗 |
| 出现破裂/裂开样品数 | 0颗 | 其他异常样品数 | ____颗 |
| 判定依据 | YY 0300-2009 第7.10；SOP-QC-XXX；所有样品无裂纹、崩瓷、破裂为合格 | 最终判定 | ☑合格 □不合格 |
| 结论描述 | 共检验6个样品，裂纹0个、崩瓷0个、破裂/裂开0个。所有样品未见裂纹、崩瓷或破裂。 |  |  |
| 备注 |  | 报告编号 |  |

十、偏离、异常及复测/复检记录

| 序号 | 发生环节 | 偏离/异常描述 | 处置措施 | 是否影响结果 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |
| 2 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |
| 3 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |
| 4 | □烘箱 □冰水 □转移 □冷却 □检查 □其他 |  | □停止 □调整 □重新确认 □复检 □其他 | □否 □是，说明：____ |  |

十一、数据归档与人员签字

| 归档附件 | □原始记录 □烘箱温度记录 □冰水温度记录 □冷却温度记录 □样品照片 □设备校准证书/核查记录 □报告草稿/报告 | 资料保存路径/档案号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测人员 | 实验员 | 日期 | 2026年7月23日 |
| 复核人员 | 复核员 | 日期 | 2026年7月23日 |
| 技术负责人/审核人 |  | 日期 | ____年__月__日 |
| 质量监督情况 | □未实施 □已实施，监督记录编号：__________ | 监督员 |  |
| 备注 |  |  |  |