金属材料维氏硬度试验
CMA试验原始记录表

| 记录编号 | BP20260723001-T08 | 检测日期 | 2026年7月23日 | 页数 | 第____页/共____页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测依据 | GB/T 4340.1 | 试验项目 | 金属材料维氏硬度试验（HV10） | 状态 | □受控 □非受控 |
| 委托单位 | V5.7测试委托单位 | 样品名称 | 测试样品-维氏硬度试验 | 样品批号/编号 | LOT-VICK |
| 样品数量 | 6 件 | 检测地点 | 显微检测室 | 报告编号 | BP20260723001-R |

1. 检测条件、设备与标准硬度块核查

| 环境温度/℃ | 20.0 | 相对湿度/%RH | 50.0 | 是否满足要求 | ☑是 □否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬度计型号 | HV-30Z | 硬度计编号 | BPGL-A035 | 校准有效期 |  |
| 压头状态 | ☑正常 □异常 | 测量镜头 | ☑清晰 □异常 | 软件版本 |  |
| 标准硬度块编号 | BPGL-B007 | 标称硬度值/HV | 466.000 | 标准块有效期 |  |
| 允许误差/允差范围 |  | 实测值1/HV | 465.000 | 实测值2/HV | 467.000 |
| 实测值3/HV | 466.000 | 平均值/HV |  | 核查结果 | ☑合格 □不合格 |
| 测试面状态要求 | 平坦、光滑、清洁；无氧化皮、油污、灰尘、毛刺及影响压痕识别的缺陷 | 确认方式 | ☑目视/显微镜确认 □粗糙度仪实测 □制样工艺确认 □其他 | Ra或记录编号 | Ra=0.800 μm / 编号： |
| 测试面状态 | ☑平整 ☑清洁 ☑无油污 ☑无氧化皮 ☑无影响压痕缺陷 | 是否打磨/抛光 | ☑否 □是 | 装夹状态 | ☑牢固 ☑测试面与压头轴线垂直 |
| 数据保存路径 | TRACE-HV | 软件报告命名规则 | 样品编号-日期-HV10-序号 | 备注 |  |

2. 试验参数确认

| 硬度标尺 | HV10 | 试验力/N | 98.070 | 保荷时间/s | 15.000 | 加载/卸载 | ☑正常 □异常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压痕测量方式 | □软件自动 □切线测量 □人工复核 | 测试面数量 | 2面 | 每面压痕数 | 3个 | 有效压痕要求 | 压痕清晰，避开边缘、缺陷、旧压痕及影响区 |
| 压痕间距/边距 | 按GB/T 4340.1及样品条件确认 | 报告导出 | □已导出 □未导出 | 是否保存压痕图像 | □是 □否 | 异常说明 |  |

3. 测试面与压头轴线垂直确认

| 确认项目 | 确认结果/说明 |
| --- | --- |
| 样品放置牢固，无晃动 | ☑已确认 □不符合 |
| 中心及四周成像清晰，无明显单侧虚焦 | ☑已确认 □不符合 |
| 预压痕/首个压痕形貌规则 | ☑已确认 □不符合 |
| 综合判定 | ☑符合要求 □不符合 |
| 确认人员/日期 | 确认人员：实验员 日期：2026年7月23日 |

注：若任一项目不符合，应重新装夹或重新镶嵌/固定试样后复测；作废数据及复测原因应在异常、偏离与复测记录中说明。

4. 维氏硬度原始数据记录（每个样品两个测试面各3个有效压痕）

| 样品编号 | 测试面 | 压痕1/HV | 压痕2/HV | 压痕3/HV | 测试面平均/HV | 测试面状态确认/或Ra(μm) | 试验力/N | 保荷/s | 压痕图像/软件报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-08-01 | 面1 | 460 | 461 | 459 | 460.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-01 |  |
| BP20260723001-08-01 | 面2 | 462 | 461 | 460 | 461.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-01 |  |
| BP20260723001-08-02 | 面1 | 461 | 462 | 460 | 461.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-02 |  |
| BP20260723001-08-02 | 面2 | 463 | 462 | 461 | 462.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-02 |  |
| BP20260723001-08-03 | 面1 | 462 | 463 | 461 | 462.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-03 |  |
| BP20260723001-08-03 | 面2 | 464 | 463 | 462 | 463.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-03 |  |
| BP20260723001-08-04 | 面1 | 463 | 464 | 462 | 463.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-04 |  |
| BP20260723001-08-04 | 面2 | 465 | 464 | 463 | 464.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-04 |  |
| BP20260723001-08-05 | 面1 | 464 | 465 | 463 | 464.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-05 |  |
| BP20260723001-08-05 | 面2 | 466 | 465 | 464 | 465.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-05 |  |
| BP20260723001-08-06 | 面1 | 465 | 466 | 464 | 465.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-06 |  |
| BP20260723001-08-06 | 面2 | 467 | 466 | 465 | 466.000 | ☑符合 □实测Ra | 98.070 | 15.000 | HV-06 |  |

注：每个样品共6个原始硬度值。软件自动生成报告时，应将软件报告编号、数据文件名或截图编号记录在表中，并与纸质原始记录一一对应。

5. 压痕对角线与硬度值展开记录（可选/当需复核d1、d2时填写）

| 样品编号 | 测试面 | 压痕号 | d1/mm | d2/mm | d平均/mm | HV值 | 压痕是否有效 | 作废/复测原因 | 图像编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 面1 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S1 | 面1 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S1 | 面1 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S1 | 面2 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S1 | 面2 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S1 | 面2 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S2 | 面1 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S2 | 面1 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S2 | 面1 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S2 | 面2 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S2 | 面2 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S2 | 面2 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S3 | 面1 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S3 | 面1 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S3 | 面1 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S3 | 面2 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S3 | 面2 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S3 | 面2 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S4 | 面1 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S4 | 面1 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S4 | 面1 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S4 | 面2 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S4 | 面2 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S4 | 面2 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S5 | 面1 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S5 | 面1 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S5 | 面1 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S5 | 面2 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S5 | 面2 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S5 | 面2 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S6 | 面1 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S6 | 面1 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S6 | 面1 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S6 | 面2 | 1 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S6 | 面2 | 2 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |
| S6 | 面2 | 3 |  |  |  |  | □有效 □无效 |  |  |

说明：若软件报告已完整保存d1、d2和HV值，可在本表填写报告/图像编号并注明“详见软件原始报告”。压痕不清晰、样品移动、靠边、重叠或软件识别错误时，该点作废并复测。

6. 结果汇总与判定

| 样品编号 | 面1平均/HV | 面2平均/HV | 总平均/HV | 判定依据 | 限值/要求 | 判定结果 | 报告/文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BP20260723001-08-01 | 460.000 | 461.000 | 460.500 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 ☑仅描述 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。 | □符合 □不符合 ☑不判定 | HV-01 |  |
| BP20260723001-08-02 | 461.000 | 462.000 | 461.500 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 ☑仅描述 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。 | □符合 □不符合 ☑不判定 | HV-02 |  |
| BP20260723001-08-03 | 462.000 | 463.000 | 462.500 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 ☑仅描述 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。 | □符合 □不符合 ☑不判定 | HV-03 |  |
| BP20260723001-08-04 | 463.000 | 464.000 | 463.500 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 ☑仅描述 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。 | □符合 □不符合 ☑不判定 | HV-04 |  |
| BP20260723001-08-05 | 464.000 | 465.000 | 464.500 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 ☑仅描述 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。 | □符合 □不符合 ☑不判定 | HV-05 |  |
| BP20260723001-08-06 | 465.000 | 466.000 | 465.500 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 ☑仅描述 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。 | □符合 □不符合 ☑不判定 | HV-06 |  |

7. 异常、偏离与复测记录

| 序号 | 异常/偏离情况 | 涉及样品/压痕 | 处理措施 | 是否复测 | 复测结果 | 技术负责人确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 2 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 3 |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 4 |  |  |  | □是 □否 |  |  |

8. 附件归档与人员签字

| 附件/记录名称 | 编号或文件名 | 是否归档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准硬度块校准/核查记录 |  | □是 □否 |  |
| 测试面状态确认记录或粗糙度实测记录（如适用） |  | □是 □否 |  |
| 软件自动生成硬度报告 |  | □是 □否 |  |
| 压痕图像/截图 |  | □是 □否 |  |
| 原始数据电子文件 |  | □是 □否 |  |
| 设备校准证书/期间核查记录 |  | □是 □否 |  |
| 其他 |  | □是 □否 |  |

| 检测人员 | 实验员 | 日期 | 2026年7月23日 | 复核人员 | 复核员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人/授权签字人（如适用） |  | 日期 | ____年__月__日 | 最终结论 | ☑有效 □无效 □需技术评审 |

填写要求：原始记录应真实、清晰、完整，不得随意涂改。确需修改时，应保留原始内容，注明修改人、日期和原因。所有电子数据、图像和软件报告应与样品编号唯一对应。