## 使用说明
项目 | 内容
公司 | 大连标普检测有限公司 / DALIAN BIAOPU TESTING CO., LTD.
委托编号 | BP20260723001
文件定位 | 内部实验数据与附件追溯工作簿；不替代正式原始记录和检验报告。
附件原则 | 图片、截图、曲线、原始数据文件只在本工作簿建立索引，不塞入受控原始记录。
完整性 | 附件以SHA-256校验值识别；文件内容变化会导致校验值变化。

## 实验总台账
任务编号 | 样品编号 | 实验名称 | 方法 | 地点 | 实验员 | 开始时间 | 提交时间 | 复核时间 | 判定 | 配置版本/快照
BP20260723001-T01 | BP20260723001-01-01、BP20260723001-01-02、BP20260723001-01-03、BP20260723001-01-04、BP20260723001-01-05、BP20260723001-01-06 | 表面粗糙度试验 | YY/T 1702—2020 | 性能检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0
BP20260723001-T02 | BP20260723001-02-01、BP20260723001-02-02、BP20260723001-02-03、BP20260723001-02-04、BP20260723001-02-05、BP20260723001-02-06 | 金属—陶瓷结合裂纹萌生试验 | YY 0621.1—2016 | 性能检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0
BP20260723001-T03 | BP20260723001-03-01、BP20260723001-03-02、BP20260723001-03-03、BP20260723001-03-04、BP20260723001-03-05、BP20260723001-03-06 | 金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | 实验室SOP / 委托技术要求 | 无损检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0
BP20260723001-T04 | BP20260723001-04-01、BP20260723001-04-02、BP20260723001-04-03、BP20260723001-04-04、BP20260723001-04-05、BP20260723001-04-06 | 翘曲变形试验 | YY/T 1702—2020 7.3.2 | 显微检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0
BP20260723001-T05 | BP20260723001-05-01、BP20260723001-05-02、BP20260723001-05-03、BP20260723001-05-04、BP20260723001-05-05、BP20260723001-05-06 | 热膨胀系数试验 | 热膨胀系数测试实验操作规程 / 委托技术要求 | 性能检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 仅记录 | 1.0
BP20260723001-T06 | BP20260723001-06-01、BP20260723001-06-02、BP20260723001-06-03、BP20260723001-06-04、BP20260723001-06-05、BP20260723001-06-06 | 陶瓷牙耐急冷急热性能试验 | YY 0300—2009 7.10 | 性能检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0
BP20260723001-T07 | BP20260723001-07-01、BP20260723001-07-02、BP20260723001-07-03、BP20260723001-07-04、BP20260723001-07-05、BP20260723001-07-06 | 弯曲性能试验 | YY/T 1702—2020 | 性能检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0
BP20260723001-T08 | BP20260723001-08-01、BP20260723001-08-02、BP20260723001-08-03、BP20260723001-08-04、BP20260723001-08-05、BP20260723001-08-06 | 维氏硬度试验 | GB/T 4340.1 | 显微检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 仅记录 | 1.0
BP20260723001-T09 | BP20260723001-09-01、BP20260723001-09-02、BP20260723001-09-03、BP20260723001-09-04、BP20260723001-09-05 | 增材制造金属试样厚度测量 | YY/T 1702—2020 | 显微检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0
BP20260723001-T10 | BP20260723001-10-01、BP20260723001-10-02、BP20260723001-10-03、BP20260723001-10-04、BP20260723001-10-05、BP20260723001-10-06 | 牙科材料色稳定性试验 | YY/T 0631—2008 | 外观检测室 | 实验员 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 符合 | 1.0

## 附件索引
附件编号 | 任务编号 | 样品编号 | 附件类型 | 原文件名 | 相对路径 | 生成/拍摄时间 | 上传人 | 内容说明 | 原始/处理关系 | SHA-256 | 复核状态

## 图片粘贴区
附件编号 | 任务/样品 | 图片说明 | 粘贴位置

## 修改记录
时间 | 操作人 | 操作 | 对象 | 对象编号 | 详细信息
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | create | commission | 1 | {"commission_no": "BP20260723001"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 1 | {"data_hash": "2fe87b44938775d9533a92476b91a541b02916d8dc6a22ee55ce356c2bbdeb93"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 1 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 1 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 1 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 2 | {"data_hash": "ae19c5426edcc24e8e53844483ccd8f9bfcbeea18325bb247fabe25b6109cde5"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 2 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 2 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 2 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 3 | {"data_hash": "8bbd1661a5d7e915a8bb1472bfd8448dbc32a3315ae283515578ffee661a744d"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 3 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 3 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 3 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 4 | {"data_hash": "e922b0e0db705d73d4cab7a0cac6d27df12f011ab2b031c03817f6f690de461e"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 4 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 4 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 4 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 5 | {"data_hash": "72a25541949ad8200bb5f214b94dd8d6fe20f91aa728c5361431dfaf35f2b69f"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 5 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 5 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 5 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 6 | {"data_hash": "6aab535e65de4f72a2a581b910de7329dd13e8906b9859cedac65ad130adda67"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 6 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 6 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 6 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 7 | {"data_hash": "b6c596bdd70c2efa8c5b10673d3a1e6a4de07c5b2cc0404b9598c4a9f3e1670d"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 7 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 7 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 7 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 8 | {"data_hash": "578fcae8e87c190e973ef4d455fa7b2ba9ecde35dcf009c579456f1750ab3065"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 8 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 8 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 8 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 9 | {"data_hash": "20d2fbf9eb50f3b3dcb6a2676307aa51926ab18dcb841ac4902217589fb4f03e"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 9 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 9 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 9 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | save_draft | task | 10 | {"data_hash": "c4550cdcb036e7c2d69bd43e00c961b0179d2abc5320771a0def812c3bd17e21"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 实验员 | submit | task | 10 | {"record_version": 1}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | review_pass | task | 10 | {"comment": "测试复核通过"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 | 系统管理员 | return_sample | task | 10 | {"condition": "留样保存", "note": "测试回库"}
2026-07-23T16:11:32+08:00 |  | auto_create | report | 1 | {"report_no": "BP20260723001-R"}

## 复核记录
任务编号 | 实验名称 | 数据快照SHA-256 | 提交状态 | 复核时间 | 复核员 | 结论
BP20260723001-T01 | 表面粗糙度试验 | 1e64380555137fffd1565eb74bc3e0ead5ca004f135b070dd059d680da9e3013 | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合
BP20260723001-T02 | 金属—陶瓷结合裂纹萌生试验 | 399ee8318b230b9478d277da2ff39a7c01fed2fa75a55b6d5c98c339c2e020d1 | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合
BP20260723001-T03 | 金属内部质量X射线数字成像灰度分析 | ad646e9fbb94cdcd383e50ac337b0eeef6cf93d2e34836e8f4aa314185eba7de | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合
BP20260723001-T04 | 翘曲变形试验 | 9cb9058b0e0daba1a9ee9aa7865063a821e08a2b293140aa41f116be52d0224d | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合
BP20260723001-T05 | 热膨胀系数试验 | 6a2faf3cc90888db94f9b69c7b9b48e6aeb23c28cd8e350e222040792d0848d7 | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 仅记录
BP20260723001-T06 | 陶瓷牙耐急冷急热性能试验 | b7411f40560df71364172d18600694abf6f8582d652130e56b36af2caff47b5f | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合
BP20260723001-T07 | 弯曲性能试验 | 2281ce774ed2d93b2f31c0390461459a412cb2081edf7f67679e660f472b2b7d | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合
BP20260723001-T08 | 维氏硬度试验 | 7e5f21d1a4c5031fb30f7d58eb56e68c59173f27156f1588414fa7c069c33573 | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 仅记录
BP20260723001-T09 | 增材制造金属试样厚度测量 | ff82286f4479cd049dc9b9ac2c1ace67fe12f775a0469e8b234177bd1c92276b | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合
BP20260723001-T10 | 牙科材料色稳定性试验 | bec74abbf9024733ac5dd08c3a47b70233e00b6fd2ff2adacb06f3b0e41f660a | locked | 2026-07-23T16:11:32+08:00 | 复核员 | 符合

## 表面粗糙度试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T01
样品编号 | BP20260723001-01-01、BP20260723001-01-02、BP20260723001-01-03、BP20260723001-01-04、BP20260723001-01-05、BP20260723001-01-06
检测方法 | YY/T 1702—2020
标准要求 | 每个试样3次测量的Ra平均值≤15 μm。
实际结果 | BP20260723001-01-01：Ra平均值6.100 μm；BP20260723001-01-02：Ra平均值6.300 μm；BP20260723001-01-03：Ra平均值6.500 μm；BP20260723001-01-04：Ra平均值6.700 μm；BP20260723001-01-05：Ra平均值6.900 μm；BP20260723001-01-06：Ra平均值7.100 μm。结果范围6.100～7.100 μm，最大值7.100 μm。
单项结论 | 符合
环境数据 | {"humidity_after": 50.0, "humidity_before": 50.0, "temperature_after": 20.0, "temperature_before": 20.0}
参数 | {"calculation_standard": "ISO-97", "evaluation_length": 4.0, "filter": "Gaussian", "limit": 15.0, "measurement_lines": 3, "sampling_length": 0.8, "travel_speed": 0.5}
过程数据 | {"level_x": 0.0, "level_y": 0.0, "measurement_direction": "按SOP规定方向", "standard_block_id": "RB-TEST", "standard_block_m1": 9.9, "standard_block_m2": 10.0, "standard_block_m3": 10.1, "standard_block_nominal": 10.0}
逐样原始数据与计算 | [{"average_ra": 6.1, "judgment": "符合", "line_position": "3条平行、不重叠的代表性测量线", "ra1": 6.0, "ra2": 6.1, "ra3": 6.2, "sample_id": "BP20260723001-01-01", "surface_ok": "符合"}, {"average_ra": 6.3, "judgment": "符合", "line_position": "3条平行、不重叠的代表性测量线", "ra1": 6.2, "ra2": 6.3, "ra3": 6.4, "sample_id": "BP20260723001-01-02", "surface_ok": "符合"}, {"average_ra": 6.5, "judgment": "符合", "line_position": "3条平行、不重叠的代表性测量线", "ra1": 6.4, "ra2": 6.5, "ra3": 6.6000000000000005, "sample_id": "BP20260723001-01-03", "surface_ok": "符合"}, {"average_ra": 6.7, "judgment": "符合", "line_position": "3条平行、不重叠的代表性测量线", "ra1": 6.6, "ra2": 6.699999999999999, "ra3": 6.800000000000001, "sample_id": "BP20260723001-01-04", "surface_ok": "符合"}, {"average_ra": 6.9, "judgment": "符合", "line_position": "3条平行、不重叠的代表性测量线", "ra1": 6.8, "ra2": 6.8999999999999995, "ra3": 7.0, "sample_id": "BP20260723001-01-05", "surface_ok": "符合"}, {"average_ra": 7.1, "judgment": "符合", "line_position": "3条平行、不重叠的代表性测量线", "ra1": 7.0, "ra2": 7.1, "ra3": 7.2, "sample_id": "BP20260723001-01-06", "surface_ok": "符合"}]

## 金属—陶瓷结合裂纹萌生试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T02
样品编号 | BP20260723001-02-01、BP20260723001-02-02、BP20260723001-02-03、BP20260723001-02-04、BP20260723001-02-05、BP20260723001-02-06
检测方法 | YY 0621.1—2016
标准要求 | τb=K×Ffail，通常τb>25 MPa；6个有效试样按4/3/2规则判定。
实际结果 | BP20260723001-02-01：Ffail=120.000 N，K=0.25，τb=30.000 MPa（符合）；BP20260723001-02-02：Ffail=121.000 N，K=0.25，τb=30.250 MPa（符合）；BP20260723001-02-03：Ffail=122.000 N，K=0.25，τb=30.500 MPa（符合）；BP20260723001-02-04：Ffail=123.000 N，K=0.25，τb=30.750 MPa（符合）；BP20260723001-02-05：Ffail=124.000 N，K=0.25，τb=31.000 MPa（符合）；BP20260723001-02-06：Ffail=125.000 N，K=0.25，τb=31.250 MPa（符合）
单项结论 | 符合
环境数据 | {"humidity_after": 50.0, "humidity_before": 50.0, "temperature_after": 20.0, "temperature_before": 20.0}
参数 | {"edge_radius": 1.0, "limit": 25.0, "loading_rate": 1.5, "span": 20.0}
过程数据 | {"elastic_modulus": 200.0, "em_source": "TEST-MATERIAL-CERT", "fixture_id": "FIX-20", "parallel_block_id": "PB-01", "software_file": "CURVE-CRACK", "span_actual": 20.0}
逐样原始数据与计算 | [{"ceramic_total_thickness": 1.1, "failure_force": 120, "failure_mode": "典型裂纹萌生/剥离", "judgment": "符合", "k_factor": 0.25, "length": 25.0, "metal_t1": 0.5, "metal_t2": 0.51, "metal_t3": 0.5, "metal_thickness_average": 0.503, "sample_id": "BP20260723001-02-01", "tau_b": 30.0, "width": 3.0}, {"ceramic_total_thickness": 1.1, "failure_force": 121, "failure_mode": "典型裂纹萌生/剥离", "judgment": "符合", "k_factor": 0.25, "length": 25.0, "metal_t1": 0.5, "metal_t2": 0.51, "metal_t3": 0.5, "metal_thickness_average": 0.503, "sample_id": "BP20260723001-02-02", "tau_b": 30.25, "width": 3.0}, {"ceramic_total_thickness": 1.1, "failure_force": 122, "failure_mode": "典型裂纹萌生/剥离", "judgment": "符合", "k_factor": 0.25, "length": 25.0, "metal_t1": 0.5, "metal_t2": 0.51, "metal_t3": 0.5, "metal_thickness_average": 0.503, "sample_id": "BP20260723001-02-03", "tau_b": 30.5, "width": 3.0}, {"ceramic_total_thickness": 1.1, "failure_force": 123, "failure_mode": "典型裂纹萌生/剥离", "judgment": "符合", "k_factor": 0.25, "length": 25.0, "metal_t1": 0.5, "metal_t2": 0.51, "metal_t3": 0.5, "metal_thickness_average": 0.503, "sample_id": "BP20260723001-02-04", "tau_b": 30.75, "width": 3.0}, {"ceramic_total_thickness": 1.1, "failure_force": 124, "failure_mode": "典型裂纹萌生/剥离", "judgment": "符合", "k_factor": 0.25, "length": 25.0, "metal_t1": 0.5, "metal_t2": 0.51, "metal_t3": 0.5, "metal_thickness_average": 0.503, "sample_id": "BP20260723001-02-05", "tau_b": 31.0, "width": 3.0}, {"ceramic_total_thickness": 1.1, "failure_force": 125, "failure_mode": "典型裂纹萌生/剥离", "judgment": "符合", "k_factor": 0.25, "length": 25.0, "metal_t1": 0.5, "metal_t2": 0.51, "metal_t3": 0.5, "metal_thickness_average": 0.503, "sample_id": "BP20260723001-02-06", "tau_b": 31.25, "width": 3.0}]

## 金属内部质量X射线数字成像灰度分析
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T03
样品编号 | BP20260723001-03-01、BP20260723001-03-02、BP20260723001-03-03、BP20260723001-03-04、BP20260723001-03-05、BP20260723001-03-06
检测方法 | 实验室SOP / 委托技术要求
标准要求 | 通过0.1～1.0 mm孔形像质计灰度比对估算厚度，并评价内部异常影像；超出范围时不得强行给出准确厚度。
实际结果 | BP20260723001-03-01：图像有效，厚度估算约0.5 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-02：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-03：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-04：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-05：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合；BP20260723001-03-06：图像有效，厚度估算0.5～0.6 mm，内部质量符合
单项结论 | 符合
环境数据 | {"humidity_before": 50.0, "temperature_before": 23.0}
参数 | {"body_mode": "瘦", "current": 56.0, "exposure_ms": 110.0, "focus_mode": "L", "mas": 6.3, "voltage": 75.0}
过程数据 | {"density_m1": 2.0, "density_m2": 2.01, "density_m3": 1.99, "density_nominal": 2.0, "density_strip_id": "DS-01", "density_tolerance": 0.05, "reference_grays": "{\"0.1\": [920, 919, 921], \"0.2\": [840, 839, 841], \"0.3\": [760, 759, 761], \"0.4\": [680, 679, 681], \"0.5\": [600, 599, 601], \"0.6\": [520, 519, 521], \"0.7\": [440, 439, 441], \"0.8\": [360, 359, 361], \"0.9\": [280, 279, 281], \"1.0\": [200, 199, 201]}"}
逐样原始数据与计算 | [{"abnormal_detail": "", "abnormal_shadow": "未见", "bright_spot": "未见", "image_id": "XRAY-01", "image_valid": "有效", "judgment": "符合", "linear_indication": "未见", "local_missing": "未见", "out_of_range": false, "overall_gray": 600.0, "roi1_average": 600.0, "roi1_m1": 600, "roi1_m2": 601, "roi1_m3": 599, "roi2_average": 601.0, "roi2_m1": 602, "roi2_m2": 601, "roi2_m3": 600, "roi3_average": 599.0, "roi3_m1": 598, "roi3_m2": 599, "roi3_m3": 600, "sample_id": "BP20260723001-03-01", "thickness_estimate": "约0.5 mm"}, {"abnormal_detail": "", "abnormal_shadow": "未见", "bright_spot": "未见", "image_id": "XRAY-02", "image_valid": "有效", "judgment": "符合", "linear_indication": "未见", "local_missing": "未见", "out_of_range": false, "overall_gray": 595.0, "roi1_average": 595.0, "roi1_m1": 595, "roi1_m2": 596, "roi1_m3": 594, "roi2_average": 596.0, "roi2_m1": 597, "roi2_m2": 596, "roi2_m3": 595, "roi3_average": 594.0, "roi3_m1": 593, "roi3_m2": 594, "roi3_m3": 595, "sample_id": "BP20260723001-03-02", "thickness_estimate": "0.5～0.6 mm"}, {"abnormal_detail": "", "abnormal_shadow": "未见", "bright_spot": "未见", "image_id": "XRAY-03", "image_valid": "有效", "judgment": "符合", "linear_indication": "未见", "local_missing": "未见", "out_of_range": false, "overall_gray": 590.0, "roi1_average": 590.0, "roi1_m1": 590, "roi1_m2": 591, "roi1_m3": 589, "roi2_average": 591.0, "roi2_m1": 592, "roi2_m2": 591, "roi2_m3": 590, "roi3_average": 589.0, "roi3_m1": 588, "roi3_m2": 589, "roi3_m3": 590, "sample_id": "BP20260723001-03-03", "thickness_estimate": "0.5～0.6 mm"}, {"abnormal_detail": "", "abnormal_shadow": "未见", "bright_spot": "未见", "image_id": "XRAY-04", "image_valid": "有效", "judgment": "符合", "linear_indication": "未见", "local_missing": "未见", "out_of_range": false, "overall_gray": 585.0, "roi1_average": 585.0, "roi1_m1": 585, "roi1_m2": 586, "roi1_m3": 584, "roi2_average": 586.0, "roi2_m1": 587, "roi2_m2": 586, "roi2_m3": 585, "roi3_average": 584.0, "roi3_m1": 583, "roi3_m2": 584, "roi3_m3": 585, "sample_id": "BP20260723001-03-04", "thickness_estimate": "0.5～0.6 mm"}, {"abnormal_detail": "", "abnormal_shadow": "未见", "bright_spot": "未见", "image_id": "XRAY-05", "image_valid": "有效", "judgment": "符合", "linear_indication": "未见", "local_missing": "未见", "out_of_range": false, "overall_gray": 580.0, "roi1_average": 580.0, "roi1_m1": 580, "roi1_m2": 581, "roi1_m3": 579, "roi2_average": 581.0, "roi2_m1": 582, "roi2_m2": 581, "roi2_m3": 580, "roi3_average": 579.0, "roi3_m1": 578, "roi3_m2": 579, "roi3_m3": 580, "sample_id": "BP20260723001-03-05", "thickness_estimate": "0.5～0.6 mm"}, {"abnormal_detail": "", "abnormal_shadow": "未见", "bright_spot": "未见", "image_id": "XRAY-06", "image_valid": "有效", "judgment": "符合", "linear_indication": "未见", "local_missing": "未见", "out_of_range": false, "overall_gray": 575.0, "roi1_average": 575.0, "roi1_m1": 575, "roi1_m2": 576, "roi1_m3": 574, "roi2_average": 576.0, "roi2_m1": 577, "roi2_m2": 576, "roi2_m3": 575, "roi3_average": 574.0, "roi3_m1": 573, "roi3_m2": 574, "roi3_m3": 575, "sample_id": "BP20260723001-03-06", "thickness_estimate": "0.5～0.6 mm"}]

## 翘曲变形试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T04
样品编号 | BP20260723001-04-01、BP20260723001-04-02、BP20260723001-04-03、BP20260723001-04-04、BP20260723001-04-05、BP20260723001-04-06
检测方法 | YY/T 1702—2020 7.3.2
标准要求 | ¦ΔH¦≤0.5 mm。
实际结果 | BP20260723001-04-01：H1=10.000 mm，H2=9.800 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-02：H1=10.010 mm，H2=9.810 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-03：H1=10.020 mm，H2=9.820 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-04：H1=10.030 mm，H2=9.830 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-05：H1=10.040 mm，H2=9.840 mm，ΔH=0.200 mm；BP20260723001-04-06：H1=10.050 mm，H2=9.850 mm，ΔH=0.200 mm
单项结论 | 符合
环境数据 | {"humidity_after": 50.0, "humidity_before": 50.0, "temperature_after": 20.0, "temperature_before": 20.0}
参数 | {"cut_position": "悬臂梁中部", "cut_travel": 50.0, "feed_rate": 0.1, "limit_abs": 0.5}
过程数据 | {"coolant_status": "正常", "cutting_disc": "0.5 mm / LOT-01", "data_path": "TRACE-WARPAGE"}
逐样原始数据与计算 | [{"cut_end": "09:05", "cut_start": "09:00", "delta_h": 0.2, "h1": 10.0, "h2": 9.8, "image_after": "H2-01", "image_before": "H1-01", "judgment": "符合", "recut": "否", "sample_id": "BP20260723001-04-01"}, {"cut_end": "09:05", "cut_start": "09:00", "delta_h": 0.2, "h1": 10.01, "h2": 9.81, "image_after": "H2-02", "image_before": "H1-02", "judgment": "符合", "recut": "否", "sample_id": "BP20260723001-04-02"}, {"cut_end": "09:05", "cut_start": "09:00", "delta_h": 0.2, "h1": 10.02, "h2": 9.82, "image_after": "H2-03", "image_before": "H1-03", "judgment": "符合", "recut": "否", "sample_id": "BP20260723001-04-03"}, {"cut_end": "09:05", "cut_start": "09:00", "delta_h": 0.2, "h1": 10.03, "h2": 9.83, "image_after": "H2-04", "image_before": "H1-04", "judgment": "符合", "recut": "否", "sample_id": "BP20260723001-04-04"}, {"cut_end": "09:05", "cut_start": "09:00", "delta_h": 0.2, "h1": 10.04, "h2": 9.84, "image_after": "H2-05", "image_before": "H1-05", "judgment": "符合", "recut": "否", "sample_id": "BP20260723001-04-05"}, {"cut_end": "09:05", "cut_start": "09:00", "delta_h": 0.2, "h1": 10.05, "h2": 9.850000000000001, "image_after": "H2-06", "image_before": "H1-06", "judgment": "符合", "recut": "否", "sample_id": "BP20260723001-04-06"}]

## 热膨胀系数试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T05
样品编号 | BP20260723001-05-01、BP20260723001-05-02、BP20260723001-05-03、BP20260723001-05-04、BP20260723001-05-05、BP20260723001-05-06
检测方法 | 热膨胀系数测试实验操作规程 / 委托技术要求
标准要求 | 仅提供实测热膨胀系数。
实际结果 | BP20260723001-05-01：25.0～550.0 ℃，α=14.000×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-02：25.0～550.0 ℃，α=14.076×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-03：25.0～550.0 ℃，α=14.152×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-04：25.0～550.0 ℃，α=14.229×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-05：25.0～550.0 ℃，α=14.305×10⁻⁶/K；BP20260723001-05-06：25.0～550.0 ℃，α=14.381×10⁻⁶/K
单项结论 | 仅记录
环境数据 | {"humidity_after": 50.0, "humidity_before": 50.0, "temperature_after": 20.0, "temperature_before": 20.0}
参数 | {"limit_max": null, "limit_min": null, "terminal_temperature": 550.0}
过程数据 | {"data_path": "TRACE-CTE", "pv_value": 55.0, "software_version": "TEST-1.0", "temperature_series": "{\"50\": 17.5, \"100\": 35.0, \"150\": 52.5, \"200\": 70.0, \"250\": 87.5, \"300\": 105.0, \"350\": 122.49999999999999, \"400\": 140.0, \"450\": 157.5, \"500\": 175.0, \"550\": 192.5}"}
逐样原始数据与计算 | [{"alpha": 14.0, "curve_file": "CTE-01", "delta_l_um": 183.75, "delta_t": 525.0, "end_temp": 550.0, "initial_pv": 55.0, "judgment": "仅记录", "l0": 25.0, "sample_id": "BP20260723001-05-01", "start_temp": 25.0, "thickness": 2.0, "valid": "有效", "width_diameter": 3.0}, {"alpha": 14.076, "curve_file": "CTE-02", "delta_l_um": 184.75, "delta_t": 525.0, "end_temp": 550.0, "initial_pv": 55.0, "judgment": "仅记录", "l0": 25.0, "sample_id": "BP20260723001-05-02", "start_temp": 25.0, "thickness": 2.0, "valid": "有效", "width_diameter": 3.0}, {"alpha": 14.152, "curve_file": "CTE-03", "delta_l_um": 185.75, "delta_t": 525.0, "end_temp": 550.0, "initial_pv": 55.0, "judgment": "仅记录", "l0": 25.0, "sample_id": "BP20260723001-05-03", "start_temp": 25.0, "thickness": 2.0, "valid": "有效", "width_diameter": 3.0}, {"alpha": 14.229, "curve_file": "CTE-04", "delta_l_um": 186.75, "delta_t": 525.0, "end_temp": 550.0, "initial_pv": 55.0, "judgment": "仅记录", "l0": 25.0, "sample_id": "BP20260723001-05-04", "start_temp": 25.0, "thickness": 2.0, "valid": "有效", "width_diameter": 3.0}, {"alpha": 14.305, "curve_file": "CTE-05", "delta_l_um": 187.75, "delta_t": 525.0, "end_temp": 550.0, "initial_pv": 55.0, "judgment": "仅记录", "l0": 25.0, "sample_id": "BP20260723001-05-05", "start_temp": 25.0, "thickness": 2.0, "valid": "有效", "width_diameter": 3.0}, {"alpha": 14.381, "curve_file": "CTE-06", "delta_l_um": 188.75, "delta_t": 525.0, "end_temp": 550.0, "initial_pv": 55.0, "judgment": "仅记录", "l0": 25.0, "sample_id": "BP20260723001-05-06", "start_temp": 25.0, "thickness": 2.0, "valid": "有效", "width_diameter": 3.0}]

## 陶瓷牙耐急冷急热性能试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T06
样品编号 | BP20260723001-06-01、BP20260723001-06-02、BP20260723001-06-03、BP20260723001-06-04、BP20260723001-06-05、BP20260723001-06-06
检测方法 | YY 0300—2009 7.10
标准要求 | 全部样品经规定急冷急热处理后无裂纹、崩瓷、破裂或结构破坏时判定合格。
实际结果 | 共检验6个样品，裂纹0个、崩瓷0个、破裂/裂开0个。所有样品未见裂纹、崩瓷或破裂。
单项结论 | 符合
环境数据 | {"humidity_after": 50.0, "humidity_before": 50.0, "illumination": 1000.0, "temperature_after": 23.0, "temperature_before": 23.0}
参数 | {"first_heat_min": 20.0, "ice_min": 5.0, "ice_temp": 1.0, "oven_temp": 100.0, "second_heat_min": 15.0, "transfer_sec": 3.0}
过程数据 | {"cool_surface_temp": 23.0, "first_heat_actual": 20.0, "ice_actual": 5.0, "ice_readings": "{\"试验前\": 1.0, \"第1批前\": 1.1, \"15min\": 1.0}", "oven_stable_temp": 100.0, "second_heat_actual": 15.0, "transfer_actual": 2.5}
逐样原始数据与计算 | [{"chipping": "无", "crack": "无", "defect_detail": "", "fracture": "无", "initial_abnormal": "无", "judgment": "符合", "sample_id": "BP20260723001-06-01"}, {"chipping": "无", "crack": "无", "defect_detail": "", "fracture": "无", "initial_abnormal": "无", "judgment": "符合", "sample_id": "BP20260723001-06-02"}, {"chipping": "无", "crack": "无", "defect_detail": "", "fracture": "无", "initial_abnormal": "无", "judgment": "符合", "sample_id": "BP20260723001-06-03"}, {"chipping": "无", "crack": "无", "defect_detail": "", "fracture": "无", "initial_abnormal": "无", "judgment": "符合", "sample_id": "BP20260723001-06-04"}, {"chipping": "无", "crack": "无", "defect_detail": "", "fracture": "无", "initial_abnormal": "无", "judgment": "符合", "sample_id": "BP20260723001-06-05"}, {"chipping": "无", "crack": "无", "defect_detail": "", "fracture": "无", "initial_abnormal": "无", "judgment": "符合", "sample_id": "BP20260723001-06-06"}]

## 弯曲性能试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T07
样品编号 | BP20260723001-07-01、BP20260723001-07-02、BP20260723001-07-03、BP20260723001-07-04、BP20260723001-07-05、BP20260723001-07-06
检测方法 | YY/T 1702—2020
标准要求 | 0.2%规定非比例弯曲应力≥800 MPa。
实际结果 | BP20260723001-07-01：Fmax=320.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=850.000 MPa；BP20260723001-07-02：Fmax=321.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=860.000 MPa；BP20260723001-07-03：Fmax=322.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=870.000 MPa；BP20260723001-07-04：Fmax=323.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=880.000 MPa；BP20260723001-07-05：Fmax=324.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=890.000 MPa；BP20260723001-07-06：Fmax=325.000 N，0.2%规定非比例弯曲应力=900.000 MPa
单项结论 | 符合
环境数据 | {"humidity_after": 50.0, "humidity_before": 50.0, "temperature_after": 20.0, "temperature_before": 20.0}
参数 | {"loading_rate": 1.0, "offset_strain": 0.2, "span": 20.0, "stress_limit": 800.0, "support_radius": 2.0}
过程数据 | {"data_path": "TRACE-BEND", "fixture_id": "FIX-BEND", "sensor_check": 1000.0, "sensor_id": "SENSOR-2KN", "software_version": "FastTest TEST"}
逐样原始数据与计算 | [{"data_file": "BEND-01", "fmax": 320, "height": 2.0, "judgment": "符合", "length": 25.0, "offset_stress": 850, "sample_id": "BP20260723001-07-01", "span_actual": 20.0, "speed_actual": 1.0, "valid": "有效", "width": 2.0}, {"data_file": "BEND-02", "fmax": 321, "height": 2.0, "judgment": "符合", "length": 25.0, "offset_stress": 860, "sample_id": "BP20260723001-07-02", "span_actual": 20.0, "speed_actual": 1.0, "valid": "有效", "width": 2.0}, {"data_file": "BEND-03", "fmax": 322, "height": 2.0, "judgment": "符合", "length": 25.0, "offset_stress": 870, "sample_id": "BP20260723001-07-03", "span_actual": 20.0, "speed_actual": 1.0, "valid": "有效", "width": 2.0}, {"data_file": "BEND-04", "fmax": 323, "height": 2.0, "judgment": "符合", "length": 25.0, "offset_stress": 880, "sample_id": "BP20260723001-07-04", "span_actual": 20.0, "speed_actual": 1.0, "valid": "有效", "width": 2.0}, {"data_file": "BEND-05", "fmax": 324, "height": 2.0, "judgment": "符合", "length": 25.0, "offset_stress": 890, "sample_id": "BP20260723001-07-05", "span_actual": 20.0, "speed_actual": 1.0, "valid": "有效", "width": 2.0}, {"data_file": "BEND-06", "fmax": 325, "height": 2.0, "judgment": "符合", "length": 25.0, "offset_stress": 900, "sample_id": "BP20260723001-07-06", "span_actual": 20.0, "speed_actual": 1.0, "valid": "有效", "width": 2.0}]

## 维氏硬度试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T08
样品编号 | BP20260723001-08-01、BP20260723001-08-02、BP20260723001-08-03、BP20260723001-08-04、BP20260723001-08-05、BP20260723001-08-06
检测方法 | GB/T 4340.1
标准要求 | 未提供HV10限值，仅提供实测结果。
实际结果 | BP20260723001-08-01：面1 460.0 HV10，面2 461.0 HV10，总体 460.5 HV10；BP20260723001-08-02：面1 461.0 HV10，面2 462.0 HV10，总体 461.5 HV10；BP20260723001-08-03：面1 462.0 HV10，面2 463.0 HV10，总体 462.5 HV10；BP20260723001-08-04：面1 463.0 HV10，面2 464.0 HV10，总体 463.5 HV10；BP20260723001-08-05：面1 464.0 HV10，面2 465.0 HV10，总体 464.5 HV10；BP20260723001-08-06：面1 465.0 HV10，面2 466.0 HV10，总体 465.5 HV10
单项结论 | 仅记录
环境数据 | {"humidity_after": 50.0, "humidity_before": 50.0, "temperature_after": 20.0, "temperature_before": 20.0}
参数 | {"faces": 2, "force": 98.07, "hold_time": 15.0, "indents_per_face": 3, "limit_max": null, "limit_min": null, "scale": "HV10"}
过程数据 | {"block_m1": 465.0, "block_m2": 467.0, "block_m3": 466.0, "data_path": "TRACE-HV", "standard_block_id": "BPGL-B007", "standard_block_nominal": 466.0, "surface_confirm_method": ["目视/显微镜确认"], "surface_ra": 0.8}
逐样原始数据与计算 | [{"face1_average": 460.0, "face1_hv1": 460, "face1_hv2": 461, "face1_hv3": 459, "face1_surface": "合格", "face2_average": 461.0, "face2_hv1": 462, "face2_hv2": 461, "face2_hv3": 460, "face2_surface": "合格", "judgment": "仅记录", "overall_hv10": 460.5, "report_id": "HV-01", "sample_id": "BP20260723001-08-01"}, {"face1_average": 461.0, "face1_hv1": 461, "face1_hv2": 462, "face1_hv3": 460, "face1_surface": "合格", "face2_average": 462.0, "face2_hv1": 463, "face2_hv2": 462, "face2_hv3": 461, "face2_surface": "合格", "judgment": "仅记录", "overall_hv10": 461.5, "report_id": "HV-02", "sample_id": "BP20260723001-08-02"}, {"face1_average": 462.0, "face1_hv1": 462, "face1_hv2": 463, "face1_hv3": 461, "face1_surface": "合格", "face2_average": 463.0, "face2_hv1": 464, "face2_hv2": 463, "face2_hv3": 462, "face2_surface": "合格", "judgment": "仅记录", "overall_hv10": 462.5, "report_id": "HV-03", "sample_id": "BP20260723001-08-03"}, {"face1_average": 463.0, "face1_hv1": 463, "face1_hv2": 464, "face1_hv3": 462, "face1_surface": "合格", "face2_average": 464.0, "face2_hv1": 465, "face2_hv2": 464, "face2_hv3": 463, "face2_surface": "合格", "judgment": "仅记录", "overall_hv10": 463.5, "report_id": "HV-04", "sample_id": "BP20260723001-08-04"}, {"face1_average": 464.0, "face1_hv1": 464, "face1_hv2": 465, "face1_hv3": 463, "face1_surface": "合格", "face2_average": 465.0, "face2_hv1": 466, "face2_hv2": 465, "face2_hv3": 464, "face2_surface": "合格", "judgment": "仅记录", "overall_hv10": 464.5, "report_id": "HV-05", "sample_id": "BP20260723001-08-05"}, {"face1_average": 465.0, "face1_hv1": 465, "face1_hv2": 466, "face1_hv3": 464, "face1_surface": "合格", "face2_average": 466.0, "face2_hv1": 467, "face2_hv2": 466, "face2_hv3": 465, "face2_surface": "合格", "judgment": "仅记录", "overall_hv10": 465.5, "report_id": "HV-06", "sample_id": "BP20260723001-08-06"}]

## 增材制造金属试样厚度测量
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T09
样品编号 | BP20260723001-09-01、BP20260723001-09-02、BP20260723001-09-03、BP20260723001-09-04、BP20260723001-09-05
检测方法 | YY/T 1702—2020
标准要求 | 设计厚度1.000 mm，厚度偏差≤±0.050 mm。
实际结果 | BP20260723001-09-01：总平均厚度1.002 mm，偏差+0.002 mm（符合）；BP20260723001-09-02：总平均厚度1.004 mm，偏差+0.004 mm（符合）；BP20260723001-09-03：总平均厚度1.006 mm，偏差+0.006 mm（符合）；BP20260723001-09-04：总平均厚度1.008 mm，偏差+0.008 mm（符合）；BP20260723001-09-05：总平均厚度1.010 mm，偏差+0.010 mm（符合）
单项结论 | 符合
环境数据 | {"equilibration_minutes": 60.0, "humidity_before": 50.0, "temperature_before": 20.0}
参数 | {"design_thickness": 1.0, "objective": "33×", "tolerance": 0.05}
过程数据 | {"fixing_method": "按SOP固定", "gauge_block_id": "GB-001", "gauge_measured": 1.001, "gauge_nominal": 1.0, "software_version": "TEST-1.0"}
逐样原始数据与计算 | [{"deviation": 0.002, "fixed_1": 1.001, "fixed_2": 1.002, "fixed_3": 1.003, "fixed_average": 1.002, "free_1": 1.001, "free_2": 1.002, "free_3": 1.003, "free_average": 1.002, "judgment": "符合", "middle_1": 1.001, "middle_2": 1.002, "middle_3": 1.003, "middle_average": 1.002, "overall_average": 1.002, "sample_id": "BP20260723001-09-01"}, {"deviation": 0.004, "fixed_1": 1.003, "fixed_2": 1.004, "fixed_3": 1.005, "fixed_average": 1.004, "free_1": 1.003, "free_2": 1.004, "free_3": 1.005, "free_average": 1.004, "judgment": "符合", "middle_1": 1.003, "middle_2": 1.004, "middle_3": 1.005, "middle_average": 1.004, "overall_average": 1.004, "sample_id": "BP20260723001-09-02"}, {"deviation": 0.006, "fixed_1": 1.005, "fixed_2": 1.006, "fixed_3": 1.007, "fixed_average": 1.006, "free_1": 1.005, "free_2": 1.006, "free_3": 1.007, "free_average": 1.006, "judgment": "符合", "middle_1": 1.005, "middle_2": 1.006, "middle_3": 1.007, "middle_average": 1.006, "overall_average": 1.006, "sample_id": "BP20260723001-09-03"}, {"deviation": 0.008, "fixed_1": 1.007, "fixed_2": 1.008, "fixed_3": 1.009, "fixed_average": 1.008, "free_1": 1.007, "free_2": 1.008, "free_3": 1.009, "free_average": 1.008, "judgment": "符合", "middle_1": 1.007, "middle_2": 1.008, "middle_3": 1.009, "middle_average": 1.008, "overall_average": 1.008, "sample_id": "BP20260723001-09-04"}, {"deviation": 0.01, "fixed_1": 1.009, "fixed_2": 1.01, "fixed_3": 1.011, "fixed_average": 1.01, "free_1": 1.009, "free_2": 1.01, "free_3": 1.011, "free_average": 1.01, "judgment": "符合", "middle_1": 1.009, "middle_2": 1.01, "middle_3": 1.011, "middle_average": 1.01, "overall_average": 1.01, "sample_id": "BP20260723001-09-05"}]

## 牙科材料色稳定性试验
字段 | 内容
任务编号 | BP20260723001-T10
样品编号 | BP20260723001-10-01、BP20260723001-10-02、BP20260723001-10-03、BP20260723001-10-04、BP20260723001-10-05、BP20260723001-10-06
检测方法 | YY/T 0631—2008
标准要求 | 3名颜色视觉正常观察者独立比较，以多数结果判定；未见明显色泽差异时符合。
实际结果 | BP20260723001-10-01：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-02：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-03：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-04：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-05：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）；BP20260723001-10-06：3名观察者多数判定为“未见明显差异”（符合）
单项结论 | 符合
环境数据 | {"humidity_before": 50.0, "observation_lux": 1500.0, "temperature_before": 23.0}
参数 | {"bath_temp": 37.0, "exposure_hours": 24.0, "observation_distance": 250.0, "single_view_seconds": 2.0, "surface_lux": 150000.0, "water_distance": 10.0}
过程数据 | {"bath_actual": 37.0, "exposure_actual": 24.0, "filter_hours": 200.0, "filter_id": "FILTER-01", "observation_date": "2026-07-24", "observer1": "观察者甲", "observer2": "观察者乙", "observer3": "观察者丙", "surface_lux1": 150000.0, "surface_lux2": 149800.0, "surface_lux3": 150200.0, "xenon_hours": 200.0, "xenon_id": "XE-01"}
逐样原始数据与计算 | [{"comparison_note": "照射区与未照射区未见明显差异", "judgment": "符合", "majority_result": "未见明显差异", "observer1_result": "未见明显差异", "observer2_result": "未见明显差异", "observer3_result": "未见明显差异", "position": "P1", "sample_id": "BP20260723001-10-01", "shape": "圆片", "shield_method": "试样夹", "size": "直径50 mm"}, {"comparison_note": "照射区与未照射区未见明显差异", "judgment": "符合", "majority_result": "未见明显差异", "observer1_result": "未见明显差异", "observer2_result": "未见明显差异", "observer3_result": "未见明显差异", "position": "P2", "sample_id": "BP20260723001-10-02", "shape": "圆片", "shield_method": "试样夹", "size": "直径50 mm"}, {"comparison_note": "照射区与未照射区未见明显差异", "judgment": "符合", "majority_result": "未见明显差异", "observer1_result": "未见明显差异", "observer2_result": "未见明显差异", "observer3_result": "未见明显差异", "position": "P3", "sample_id": "BP20260723001-10-03", "shape": "圆片", "shield_method": "试样夹", "size": "直径50 mm"}, {"comparison_note": "照射区与未照射区未见明显差异", "judgment": "符合", "majority_result": "未见明显差异", "observer1_result": "未见明显差异", "observer2_result": "未见明显差异", "observer3_result": "未见明显差异", "position": "P4", "sample_id": "BP20260723001-10-04", "shape": "圆片", "shield_method": "试样夹", "size": "直径50 mm"}, {"comparison_note": "照射区与未照射区未见明显差异", "judgment": "符合", "majority_result": "未见明显差异", "observer1_result": "未见明显差异", "observer2_result": "未见明显差异", "observer3_result": "未见明显差异", "position": "P5", "sample_id": "BP20260723001-10-05", "shape": "圆片", "shield_method": "试样夹", "size": "直径50 mm"}, {"comparison_note": "照射区与未照射区未见明显差异", "judgment": "符合", "majority_result": "未见明显差异", "observer1_result": "未见明显差异", "observer2_result": "未见明显差异", "observer3_result": "未见明显差异", "position": "P6", "sample_id": "BP20260723001-10-06", "shape": "圆片", "shield_method": "试样夹", "size": "直径50 mm"}]