| 检测项目 | 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料表面粗糙度 Ra 值检测 | 检测依据 | YY/T 1702-2020 | 检测方法 | 触针式轮廓仪法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准要求 | 6个试样Ra平均值均≤15 μm |  | 判定依据 | □产品标准 □委托协议 □注册技术要求 □仅描述 |  |

口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料表面粗糙度检测原始记录表

一、样品与委托信息

| 委托单位 |  |  |  | 报告编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  | 样品编号/批号 |  |
| 生产单位 |  |  |  | 样品数量 |  |
| 样品名称 | 口腔增材制造金属试样 | 实验室样品编号 |  | 检验类别 | □ 委托检测 □ 型式检验 □ 方法验证 □ 质量控制 □ 其他 |
| 样品规格 | □10 mm×10 mm×10 mm □其他：________ | 材料/工艺 | □钴铬合金SLM □钛合金SLM □其他：____ | 接收状态 | □完好 □异常：____ |
| 接收日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测日期 | ____ 年__ 月__ 日 | 检测地点 |  |
| 检测面说明 | 热处理后原打印表面 | 方向标识 | Z轴正方向标识： □清晰 □不清晰 | 检测前处理 | 无水乙醇/无尘布轻擦，禁止打磨、抛光 |

二、环境条件与现场确认

| 项目 | 控制要求 | 检测前记录 | 检测后记录 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | （20±2） ℃ | ____ ℃ | ____ ℃ | □是 □否 |  |
| 相对湿度 | 实验室受控；记录实测值 | ____ %RH | ____ %RH | □是 □否 |  |
| 振动/气流 | 避免振动、气流干扰 | □无明显干扰 □有干扰 | □无明显干扰 □有干扰 | □是 □否 |  |
| 工作台清洁 | 无尘布蘸乙醇清洁台面 | □已清洁 □未清洁 | / | □是 □否 |  |
| 样品表面状态 | 去除浮尘；不得打磨、抛光 | □符合 □不符合 | / | □是 □否 |  |

三、设备、标准器具与校准/核查记录

| 设备/器具名称 | 型号规格/技术要求 | 准确度/最大允许误差/测量不确定度 | 管理编号 | 校准/核查证书编号 | 溯源机构 | 有效期至 | 使用前状态 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗糙度仪 | 粗糙度仪；技术参数按设备说明书 |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 测量平台/升降支架 | 稳定、可调、锁紧后无明显下沉 |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 小试样专用夹具 | 固定10 mm小试样，不遮挡测量轨迹 |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 粗糙度标准块 | 有证或受控赋值；覆盖实际测量范围 |  |  |  |  |  | □正常 □异常 |  |
| 配套电脑/Roughness软件 | 软件版本受控，系统时间正确 |  |  | 不适用/内部确认 |  |  | □正常 □异常 |  |
| 其他辅助器具 | 无尘布、清洁用品等 |  |  | 不适用 |  |  | □正常 □异常 |  |

四、测量平台与粗糙度仪校准/核查记录

| 确认项目 | 标准要求/判定限值 | 记录内容 | 判定 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量平台稳定性 | 平台稳定、无晃动和明显振动 | □符合 □不符合；说明：____________ | □符合 □不符合 |  |
| 试样夹具状态 | 夹紧可靠，不遮挡触针运行 | □符合 □不符合；说明：____________ | □符合 □不符合 |  |
| 标准块核查 | 按实验室核查限值执行 | 标称值：____；实测值：____；偏差：____ | □符合 □不符合 |  |
| 核查重复性 | 连续测量不少于3次 | 1：____ 2：____ 3：____ 平均：____ | □符合 □不符合 |  |
| 软件/通讯状态 | 软件正常启动，通讯无异常 | □正常 □异常：________________ | □符合 □不符合 |  |
| 核查结论 | 满足受控要求方可开展试验 | □通过 □不通过 | □符合 □不符合 |  |
| 异常处理 | 不通过时停止检测并按不符合工作处理 | 处理记录编号：________________ | □符合 □不符合 |  |

五、粗糙度仪测量参数记录

| 参数项目 | 设定值 | 实际设置值 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算标准 | ISO-97 | ____________ | □是 □否 |  |
| 形状去除 | 自动 | ____________ | □是 □否 |  |
| 滤波器 | Gaussian | ____________ | □是 □否 |  |
| λs | 自动 | ____________ | □是 □否 |  |
| 测量范围 | 40 μm | ____________ μm | □是 □否 |  |
| λc/截止波长 | □0.800 mm □2.500 mm | ____________ mm | □是 □否 | 按实际受控方法选择 |
| 取样长度 | 与λc一致 | ____________ mm | □是 □否 |  |
| 取样个数 | □5 □3（需特别说明） | ____________ | □是 □否 | 3L须填写方法说明 |
| 评定长度 | 取样长度×取样个数 | ____________ mm | □是 □否 | 软件/人工复核 |
| 测量方向/位置 | 3条平行、不重叠、代表性测量线 | ____________ | □是 □否 | 记录测量方向 |

填写说明：同一批次试样原则上应采用一致参数。选择“取样个数=3”时，必须填写下方“3倍取样长度方法适用性说明”，并注明方法确认文件编号、采用原因及多点测量质控情况。

六、3倍取样长度方法适用性说明（仅在取样个数=3时填写）

| 适用状态 | □不适用（本次采用5L） | □适用（本次采用3L） | 方法确认文件编号：____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品及尺寸 | SLM金属打印立方体试样 | 单边尺寸 | ________ mm |
| 预估/历史Ra范围 | ________～________ μm | 实际λc | ________ mm |
| 标准5L总长度 | ________ mm | 试样有效直线长度 | ________ mm |
| 采用3L原因 | □试样长度受限 □表面纹理均匀、各向同性 □其他：________________ | 3L评定长度 | ________ mm |
| 配套质控 | □每个试样3条平行测量线 □保留全部轮廓曲线 □标准块核查合格 □重复性符合 | 批准/确认 | ____________ |
| 标准备注：被测样品为SLM金属打印立方体试样。依据受控方法选择截止波长；当标准5倍取样总长度无法在试样有效直线长度内完整采集，且经方法确认该打印表面纹理均匀、各向同性时，可采用3倍取样长度评定，并配套多点测量质量控制。实际参数、采用原因和方法确认文件编号均应在本记录中注明。 |  |  |  |

- 试样表面粗糙度 Ra 原始测量数据记录

计算要求：每个试样记录3条相互平行、互不重叠且具有代表性的测量线Ra值，计算单个试样平均Ra。取样个数为软件单条轮廓内部的取样长度数量，不等同于每个试样的测量线数量。

| 试样编号 | 原打印面/方向确认 | 测量线1 Ra(μm) | 测量线2 Ra(μm) | 测量线3 Ra(μm) | 平均 Ra(μm | 测量方向/线位 | 原始数据文件编号 | 复测值/复测后平均 | 单件判定 | 检测人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □符合 □不符合 |  |  |  |  | □平行纹理 □垂直纹理 □其他 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | □符合 □不符合 |  |  |  |  | □平行纹理 □垂直纹理 □其他 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | □符合 □不符合 |  |  |  |  | □平行纹理 □垂直纹理 □其他 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | □符合 □不符合 |  |  |  |  | □平行纹理 □垂直纹理 □其他 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | □符合 □不符合 |  |  |  |  | □平行纹理 □垂直纹理 □其他 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |
|  | □符合 □不符合 |  |  |  |  | □平行纹理 □垂直纹理 □其他 |  |  | □合格 □不合格 |  |  |

- 批次数据统计与最终判定

| 统计/判定项目 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 6个试样Ra平均值范围 | 最小值：____ μm；最大值：____ μm |
| 超标试样编号 | □无；□有：________________ |
| 3L方法适用性/偏离记录 | □不适用 □已填写方法适用性说明 □已完成审批/确认 |
| 判定规则 | 按产品技术要求、委托要求及受控方法进行单个试样判定；不得以总体平均值替代单件判定。 |
| 本次检测结论 | □合格 □不合格 □需重新取样检测 □数据无效需重测 |
| 结论说明 | ________________________________________________________________________________ |

九、复测、偏离与异常情况记录

| 序号 | 涉及试样/区域 | 异常或偏离描述 | 原因分析 | 处理措施/复测数据 | 是否影响结果 | 批准/确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | □否 □是 |  |
|  |  |  |  |  | □否 □是 |  |
|  |  |  |  |  | □否 □是 |  |
|  |  |  |  |  | □否 □是 |  |
|  |  |  |  |  | □否 □是 |  |

十、符合性与数据归档确认

| 确认项目 | 确认内容 | 结果 | 确认人/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员授权 | 检测人员已接受本方法培训并获得授权 | □符合 □不符合 |  |
| 方法状态 | 方法已完成确认/验证；如采用3L，已验证其适用性并受控 | □符合 □不符合 □不适用 |  |
| 设备有效性 | 轮廓仪、电子水平仪、标准样板等处于有效校准/核查状态 | □符合 □不符合 |  |
| 样品追溯 | 参数设置、原始轮廓、软件数据、截图与试样编号一一对应 | □符合 □不符合 |  |
| 原始数据保存 | 轮廓仪原始数据/软件报告/截图已保存，文件名与记录一致 | □符合 □不符合 |  |
| 记录修改控制 | 如有修改，保留原始痕迹，注明修改人和日期 | □符合 □不符合 □无修改 |  |
| 复核控制 | 复核人员已核对环境、设备、参数、原始数据、计算、判定和报告结论 | □符合 □不符合 |  |

| 归档资料名称 | 文件编号/路径/页数 | 是否归档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品接收/流转记录 |  | □是 □否 |  |
| 本试验原始记录表 |  | □是 □否 |  |
| 粗糙度仪原始数据/软件输出报告 |  | □是 □否 |  |
| 粗糙度标准块核查记录 |  | □是 □否 |  |
| 环境记录/设备使用记录 |  | □是 □否 |  |
| 方法验证/3L适用性说明/异常偏离记录 |  | □是 □否 |  |
| 复测/异常/偏离记录 |  | □是 □否 □不适用 |  |

十、人员签字

| 角色 | 姓名/签字 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测人员 |  | ____年__月__日 | 确认检测操作、原始数据和计算真实完整 |
| 核验人员 |  | ____年__月__日 | 确认记录、计算、判定和报告结论一致 |
| 技术负责人/授权签字人 |  | ____年__月__日 | 适用于对外报告时确认 |

记录控制要求：本表应使用黑色签字笔填写，数据应真实、准确、清晰、完整；不得使用涂改液。确需修改时，应保留原始内容，划线更正并签名、注明日期。

本记录表中的“3倍取样长度”仅可在方法确认、技术批准和完整记录条件下使用；未满足上述条件时应采用受控作业指导书规定的常规评定长度。