口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 建立口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测作业指导书。 |  |  |

1 目的

规范口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测中的设备启动、软件设置、校准核查、试样固定、测针调整、数据采集、结果计算、异常处理和原始记录保存，保证检测过程受控，检测结果真实、准确、完整和可追溯，满足实验室质量管理要求。

2 适用范围

本文件适用于依据YY/T 1702—2020，对口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料试样原打印表面进行接触式轮廓法表面粗糙度Ra检测。

用于开展检测活动前，应验证本项目、检测方法、设备、人员及授权签字范围已纳入实验室能力范围。

3 依据文件

- YY/T 1702—2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》；

- GB/T 10610《产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法》；

- 粗糙度仪使用说明书；

- Roughness软件使用说明书；

- 实验室实验室质量手册、程序文件的要求。

4 术语和定义

4.1 Ra

在一个取样长度内，轮廓偏距绝对值的算术平均值，单位为微米（μm）。

4.2 取样长度

用于判别被评定轮廓不规则特征的基准长度。本实验室检测样品时设置为0.8 mm。

4.3 评定长度

用于评价表面粗糙度参数的总长度。本规程采用5个取样长度：

评定长度＝0.8 mm×5＝4.0 mm。

4.4 原打印表面

试样完成打印及标准规定的热处理后，未经过打磨、抛光、车削、喷砂或其他改变表面形貌处理的检测表面。

5 职责

| 岗位 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责样品核对、设备检查、软件设置、校准核查、试样固定、检测实施、原始数据保存和结果计算。 |
| 核验人员 | 负责复核试样编号、测量方向、参数设置、原始曲线、测量数据、计算结果和判定结论。 |
| 设备管理员 | 负责粗糙度仪、标准块、测量平台及夹具的校准、期间核查、维护和状态管理。 |
| 技术负责人 | 负责方法验证、偏离评审、异常数据处理、测量不确定度评定及技术争议处理。 |
| 质量负责人 | 负责监督本文件执行、不符合工作处理及记录完整性检查。 |

6 人员要求

- 检测人员应接受YY/T 1702—2020、轮廓法粗糙度测量、粗糙度仪操作、Roughness软件操作和原始记录要求培训。

- 经能力确认和授权后，方可独立进行检测。

- 未经授权人员不得修改软件关键参数、执行校准或删除原始数据。

- 核验人员应熟悉取样长度、评定长度、滤波方法、测量方向和结果判定要求。

7 环境条件

- 检测区域应清洁、干燥，无明显粉尘、油污和腐蚀性气体。

- 应避免强振动、明显气流、阳光直射和强磁场干扰。

- 粗糙度仪应安装在稳固的测量平台上，不宜与万能试验机、切割机、抛磨机等振动设备同时运行。

- 环境温度、相对湿度应满足设备说明书及实验室规定，并记录实际值。

- 环境条件超出受控范围时，应暂停检测。

8 仪器设备、工装及材料

| 名称 | 用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 粗糙度仪 | 采集表面轮廓及测量Ra | 在校准有效期内，状态正常 |
| 配套电脑及Roughness软件 | 参数设置、数据采集、曲线显示和保存 | 软件版本受控，系统时间正确 |
| 粗糙度标准块 | 设备校准或试验前核查 | 具有编号和有效溯源资料 |
| 测量平台/升降架 | 调节测针高度和姿态 | 锁紧后无明显下沉或晃动 |
| 小试样专用夹具 | 固定试样 | 不遮挡测针轨迹，不使试样变形 |
| 无尘布 | 清洁平台和夹具 | 洁净、无掉屑 |
| 无水乙醇 | 必要时清洁非检测区域和平台 | 不得用于强力擦洗原打印检测面 |

TR200mini类设备支持Gaussian滤波、0.25 mm、0.8 mm和2.5 mm取样长度、1L～5L评定长度以及不同测量量程，相关设置应与本规程及软件界面保持一致。

9 试样要求

- 每个试样应具有唯一编号。

- 试样编号应与委托单、打印批次、打印方向、热处理记录、原始数据文件和检测报告一致。

- 试样应保持原打印表面状态。

- 检测面不得进行打磨、抛光、喷砂、车削或其他改变表面形貌的处理。

- 检测面应无油污、明显灰尘和松散颗粒。

- 不得人为去除与实际打印表面固有状态相关的球化颗粒或表面特征。

- 试样可测直线长度应能够容纳4.0 mm评定长度及仪器必要的前后运行距离。

- 如试样有效测量长度不足，不得使测针越过试样边缘，应暂停检测并按技术偏离程序处理。

10 试验前检查

检测人员应逐项确认：

- 粗糙度仪在校准有效期内；

- 标准块在有效状态；

- 测针无碰伤、断裂或异常磨损；

- 传感器安装可靠；

- 电脑日期和时间正确；

- Roughness软件通讯正常；

- 测量平台稳定；

- 夹具洁净、无松动；

- 试样编号和数量正确；

- 环境条件符合要求。

任一关键项目不符合时，不得开始正式检测。

11 操作步骤

11.1 启动电脑和软件

- 打开配套电脑。

- 检查计算机日期和时间是否正确。

- 启动Roughness粗糙度测试软件。

- 确认软件正常进入检测界面，无通讯错误、驱动错误或异常提示。

- 不得在检测期间同时运行可能影响数据采集的无关程序。

11.2 启动粗糙度仪

- 开启粗糙度仪电源。

- 确认仪器自检正常。

- 检查粗糙度仪与电脑、Roughness软件通讯正常。

- 确认传感器驱动、测针位置显示和数据采集功能正常。

- 如出现报警、异常声音、无法复位或通讯中断，应停止操作并报告设备管理员。

11.3 测量计算设置

进入Roughness软件“测量计算设置”界面，按照下表设置：

| 设置项目 | 计算标准 | 形状去除 | 滤波器 | λs | λc | 测量范围 | 取样长度 | 取样个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定值 | ISO-97 | 自动 | Gaussian | 自动 | 0.800 mm | 40 μm | 0.8 mm | 5 |

设置完成后：

- 检测人员逐项复核；

- 保存或截取参数设置界面；

- 将截图编号填写在原始记录中；

- 未经批准不得随意修改关键参数。

本表中的参数为实验室依据实际软件界面确定的受控操作参数；如产品标准、方法确认结果或设备配置发生变化，应履行文件变更程序。

11.4 设备校准或试验前核查

- 核对粗糙度标准块的名称、编号、标称值、证书编号和有效期。

- 用无尘布轻轻清洁标准块和测量平台。

- 将标准块稳定放置在测量平台上。

- 按标准块规定方向，使测针运行方向与标准块加工纹理方向正确对应。

- 调节仪器高度，使测针达到正常工作状态。

- 在Roughness软件中执行校准或核查。

- 连续测量不少于3次。

- 记录标准块标称值、各次实测值、平均值、偏差及结论。

- 核查结果应在实验室经方法确认确定的控制限内。

- 核查不合格时应：

- 检查标准块表面是否污染；

- 检查测针状态；

- 检查参数设置；

- 检查仪器水平和固定状态；

- 重新执行核查。

- 再次核查仍不合格时，应停止使用设备，并按不符合工作程序处理。不得仅依靠仪器显示正常代替标准块核查。

11.5 放置和固定试样

- 核对试样编号、打印方向及检测面。

- 用无尘布轻轻去除表面浮尘。

- 不得研磨、抛光或强力擦拭检测面。

- 将试样放置于专用夹具中，检测面朝上。

- 调整试样方向，使测针运行方向符合规定。

- 轻微夹紧试样，确认：试样无晃动；试样无滑移；检测面基本水平；夹具不遮挡测针运行；夹持力未导致试样变形。

- 不得用手按压试样代替夹具固定。

11.6 调节粗糙度仪高度

- 缓慢调节粗糙度仪升降机构，使测针逐渐接近试样表面。

- 调节时应观察软件针位或量程指示。

- 不得快速下降或使测针受到冲击。

- 使测针轻微接触试样并处于正常工作区域。

- 确认：测针接触状态正常；导头、保护套或仪器外壳未压住试样；测针运行方向正确；测量轨迹无遮挡；测针起点和终点均位于试样有效测量区域内。

- 必要时进行一次预运行检查量程和轨迹。

- 预运行结果应标记为“预试测”，不得直接作为正式数据使用。

11.7 开始试验

- 再次核对试样编号和软件参数。

- 点击软件中的开始按钮。

- 测量过程中不得：触碰仪器；触碰试样或夹具；调节平台高度；敲击台面；移动测量平台。

- 测量结束后检查：轮廓曲线是否连续；是否发生超量程；是否出现异常突跳；测针是否脱离试样；

- 试样是否发生移动；测针是否越出试样边缘。出现异常时，本次测量结果无效。无效数据不得直接删除，应保留原数据，并注明无效原因和重新测量情况。

11.8 测量位置和次数

- 每个试样选择3条代表性测量线。

- 三条测量线应：相互平行；互不重叠；均匀分布于检测面；与规定测量方向一致；避开试样边缘。

- 不得只选择目视最光滑的区域。

- 每条测量线测量1次，分别记录Ra₁、Ra₂、Ra₃。

- 第一条测量完成后，通过平台或夹具平移至第二条测量线。

- 移动至下一测量线时不得改变试样方向。

- 按相同方法完成全部6个试样。

11.9 数据保存

每次正式测量至少保存：样品编号；试样编号；测量线序号；日期和时间；计算标准；滤波器；λc；取样长度；取样个数；测量范围；Ra实测值；原始轮廓曲线；参数设置截图；异常信息。

11.10 试验结束

- 确认全部原始数据已保存。

- 导出或备份检测结果和轮廓文件。

- 退出Roughness软件。

- 关闭粗糙度仪。

- 关闭电脑。

- 取下试样并按样品管理要求保存。

- 清洁夹具和测量平台。

- 安装测针保护装置。

- 填写设备使用记录。

12 数据处理

每个试样的平均表面粗糙度按下式计算：

应分别计算6个试样的平均Ra，不得仅计算6个试样的总体平均值代替单个试样判定。

原始数据应保留软件实际显示位数，报告值按实验室修约规则处理。

13 结果判定

依据YY/T 1702—2020，表面粗糙度应满足：Ra≤15 μm。

判定原则：

- 每个试样分别判定；

- 6个试样均符合要求时，该检测项目判定为符合；

- 任一试样不符合时，应按标准、委托方案和实验室复检规则处理；

- 不得以6个试样总体平均值小于15 μm掩盖单个试样不符合；

- 产品技术要求或委托协议规定更严格限值时，执行更严格要求。

14 测量范围调整

默认测量范围为40 μm。

出现超量程时：

- 保存超量程原始记录；

- 检查测针位置；

- 检查是否测到边缘、毛刺或异常颗粒；

- 检查试样是否松动；

- 不得直接删除超量程数据；

- 确需调整至更大量程时，应经授权人员确认；

- 参数调整后应重新进行标准块核查；

- 同组试样原则上应使用一致的受控测量范围；

- 在原始记录中注明调整原因、调整前后参数及核查结果。

15 异常和不符合工作处理

出现以下情况之一时应暂停检测：标准块核查不合格；测针损伤；仪器报警；通讯中断；曲线异常跳变；试样移动；测针越出试样；设备受到碰撞；环境振动明显；参数未经批准被修改；原始数据无法保存。

检测人员应记录异常发生时间、试样编号、异常现象、影响评估和处理措施。未经技术负责人确认，不得擅自删除、覆盖或修改原始数据。

16 质量控制

- 每次正式检测前使用粗糙度标准块进行核查。

- 定期开展期间核查和重复性试验。

- 必要时采用留样再测、人员比对、设备比对或实验室间比对。

- 对标准块、夹具和测量平台建立台账。

- 对软件版本、计算参数和数据存储路径实施受控管理。

- 应开展测量不确定度评定，并在适用时用于符合性判定。

- 参数变更、设备维修或测针更换后，应重新验证方法适用性。

17 原始记录和报告要求

17.1原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改；确需修改时，应保留原始内容并签名注明日期和原因。原始记录至少应包括委托单位、样品名称、样品编号、检测依据、主要设备、试验条件、结果数据、判定依据、结论、检测日期、检测人员、复核人员和授权签字人等必要信息。原始记录见《口腔增材制造金属试样表面粗糙度检测原始记录》

17.2报告应与原始记录的信息保持一致。报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告。