金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测作业指导书 |  |  |

1 目的

规范金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测操作流程，确保样品接收、设备确认、辐射安全、样品摆放、参数设置、图像采集、灰度测量、结果判定、数据归档和报告出具全过程受控，保证检测数据真实、准确、完整、可追溯，满足质量管理要求。

2 适用范围

本规程适用于采用 X 射线机、数据采集板、孔形像质计及图像采集与分析软件，对牙齿样品、金属冠、金属桥、金属局部可摘义齿及其他含金属结构样品进行内部质量观察、金属厚度灰度比对和异常影像检查。出具报告时，应确认本方法、设备、人员和授权签字范围已纳入实验室能力范围。

3 依据文件

· X 射线机、数据采集板、孔形像质计、密度计及图像采集与分析软件使用说明书；

· 委托协议、产品技术要求或内部质量要求；

· 实验室《质量手册》、《设备管理程序》、《记录控制程序》、《报告控制程序》和《不符合工作控制程序》；

· 适用时引用的国家标准、行业标准、企业标准或客户确认的技术文件。

4 术语和定义

| 术语 | 定义/说明 |
| --- | --- |
| X 射线数字成像 | 利用 X 射线穿透样品，通过数据采集板形成数字影像的检测方式。 |
| 灰度值 | 数字图像中某一区域的亮度或密度响应数值，可用于反映该区域对 X 射线吸收差异。 |
| ROI 区域 | 图像中用于灰度测量的感兴趣区域，应选择在清晰、均匀、无伪影、无边缘干扰的位置。 |
| 孔形像质计 | 用于评价图像质量和建立灰度比对关系的标准参照件，本方法使用 0.1～1.0 mm 厚度范围。 |
| 异常暗影 | 金属区域内与周围灰度明显不同的异常影像，可能对应气孔、空洞、缺损、疏松或厚度异常。 |

5 职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责样品接收核对、设备使用前确认、辐射安全确认、样品与像质计摆放、图像采集、灰度测量、原始记录填写、数据保存和异常报告。 |
| 核验人员 | 负责复核样品编号、图像编号、设备参数、灰度测量值、厚度估算、内部质量判定、记录完整性和报告一致性。 |
| 设备管理员 | 负责 X 射线机、数据采集板、密度计、标准密度片、像质计及软件的维护、核查、校准状态管理。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、人员授权、参数适用性评估、偏离处理、争议结果技术评审和 SOP 技术变更。 |
| 质量负责人 | 负责监督 CMA 体系要求执行、记录完整性、不符合工作处理和内外部审核整改。 |
| 授权签字人 | 负责对外报告审批，确认报告依据、结果表述、能力范围和 CMA 标识使用合规。 |

6 环境与辐射安全要求

| 项目 | 控制要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 建议 （18～28 ）℃，无特殊要求时按实验室控制范围执行。 | 记录实际温度并判定。 |
| 相对湿度 | 建议 30%RH～75%RH。 | 记录实际湿度并判定。 |
| 检测区域 | 清洁、干燥、无明显粉尘、无强烈振动，无无关物品影响操作。 | 检测前确认。 |
| 采集板/像质计/样品 | 表面清洁，无明显划伤、污染、失效区域或影响成像的异物。 | 使用前确认。 |
| 辐射安全 | 警示标识、防护门/设施、警示灯、联锁、急停状态正常，区域内无无关人员。 | 曝光前逐项确认。 |
| 人员授权 | 操作人员应经 X 射线设备和辐射安全培训授权。 | 记录授权状态。 |

7 设备、器具与材料

| 序号 | 名称 | 技术/管理要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X 射线机 | 状态完好，参数可调，维护/校准/确认有效，无报警。 | 曝光成像 |
| 2 | 数据采集板 | 连接正常，表面清洁，无明显坏点、条纹、污染或失效区。 | 接收影像 |
| 3 | 孔型像质计 | 厚度范围 0.1～1.0 mm，标识清晰，区域完整无损伤。 | 灰度-厚度比对 |
| 4 | 黑白密度计 | 在有效校准期内，使用前采用标准密度片核查。 | 密度/黑度辅助核查 |
| 5 | 标准密度片 | 标称值清晰，在有效状态内。 | 密度计核查 |
| 6 | 图像采集与分析软件 | 可采集、保存原始图像并读取 ROI 灰度值，版本受控。 | 图像与数据处理 |
| 7 | 打印设备 | 可打印清晰图像，编号完整。 | 图像归档 |
| 8 | 样品固定辅助工具 | 能稳定固定样品，不遮挡关键区域。 | 摆放固定 |

8 样品接收与准备

· 核对委托单、样品名称、样品编号、样品数量、样品来源、检测项目、判定依据和报告用途。

· 检查样品表面是否清洁、干燥，是否存在水分、粉尘、污渍、破损、编号不清或影响摆放稳定的异常。

· 样品编号、原始记录编号、图像文件编号、灰度测量记录编号和报告编号应保持唯一对应。

· 样品存在异常时，应拍照或文字记录，并经委托方或技术负责人确认后再检测。

9 设备确认与预热

· 按设备说明书开启 X 射线机并完成预热，确认显示、曝光控制、参数设置和报警状态正常。

· 检查数据采集板连接、软件识别、采集区域是否存在明显坏点、条纹、污染影像或失效区域。

· 密度计开机预热后使用标准密度片进行核查，记录标准密度片编号、标称值、实测值和核查结论；核查不合格时不得用于本次检测。

· 检查孔形像质计外观、标识和各厚度区域完整性，确认无污渍、遮挡、变形或损伤。

· 检查图像采集与分析软件版本、保存路径、样品信息录入功能、ROI 灰度读取功能和数据导出/保存功能。

10 X 射线机参数设置

本方法推荐使用以下固定参数作为本次检测条件。若因样品厚度、材料密度、图像清晰度或像质计显示效果不满足要求而调整参数，应记录调整前后参数、调整原因和确认人。同一批次、同一类型样品应尽量采用一致参数。

| 参数项目 | 推荐设置值 | 记录/确认 |
| --- | --- | --- |
| 体型模式 | 瘦 | □符合 □调整 |
| 管电压 | 75 kV | □符合 □调整 |
| 管电流 | 56.0 mA | □符合 □调整 |
| 曝光时间 | 110.0 ms | □符合 □调整 |
| 管电流时间积 | 6.3 mAs | □符合 □调整 |
| 焦点模式 | L | □符合 □调整 |
| 调节模式 | mA / ms 模式 | □符合 □调整 |

11 检测操作步骤

11.1 软件开启与样品信息录入

· 打开 X 射线图像采集软件。

· 输入样品编号、样品名称、检测日期、检测人员等信息。

· 确认软件与数据采集板连接正常，图像保存路径正确。

· 图像文件命名采用“IM-任务号”。

11.2 样品与孔型像质计摆放

· 将待测样品咬合面朝下，平稳放置于数据采集板有效成像区域内。

· 样品应尽量贴近数据采集板，曝光过程中不得移动；必要时使用辅助固定工具。

· 将孔形像质计置于样品旁边，与样品处于同一采集平面，尽量靠近检测区域但不得遮挡样品关键部位。

· 确认图像中可完整显示样品和 （0.1～1.0 ）mm 孔型像质计。

11.3 曝光前安全确认

· 确认检测区域无无关人员，防护门/设施、警示灯、联锁和急停正常。

· 确认 X 射线机参数、软件采集状态、样品摆放方向和像质计位置正确。

· 安全确认不合格时禁止曝光。

11.4 图像采集

· 开启软件数据采集功能，按设定参数启动 X 射线曝光。

· 曝光完成后确认软件成功接收图像。

· 检查图像是否存在过曝、欠曝、模糊、重影、条纹、伪影或采集失败。

· 图像不符合要求时应重新摆放或重新曝光，并记录复拍原因。

11.5 图像保存与打印

· 保存原始数字图像，原始图像不得覆盖、随意修改或删除。

· 打印检测图像，打印图像应清晰显示样品、孔型像质计和图像编号。

· 如对图像进行 ROI 标注或异常区域标注，应同时保留原始图像和处理后图像，并记录处理内容。

12 灰度测量与数据处理

灰度值优先采用图像采集与分析软件读取原始数字图像 ROI 区域灰度值。密度计主要用于打印胶片、透射片或输出影像黑度/密度的辅助测量，不应替代原始数字图像 ROI 灰度值。

| 测量对象 | ROI/厚度点 | 测量要求 |
| --- | --- | --- |
| 样品金属区域 | ROI-1、ROI-2、ROI-3 | 选择清晰均匀、避开边缘、孔洞边界、伪影、划痕、污染点和异常亮暗斑的区域，每区不少于 3 次。 |
| 孔型像质计 | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0 mm | 每个厚度点选择清晰、均匀、无遮挡区域，每区不少于 3 次，计算平均值。 |

平均值计算：平均值 =（测量值1 + 测量值2 + 测量值3）/3。样品灰度值接近某一像质计厚度点时记录为接近该厚度；位于两个厚度点之间时记录为相应厚度范围；超出 0.1～1.0 mm 比对范围时，不得强行给出准确厚度。

13 图像质量、内部质量观察与结果判定

| 检查项目 | 有效/合格要求 |
| --- | --- |
| 图像有效性 | 样品与图像编号一致；样品完整显示；咬合面朝下；孔型像质计完整清晰；无明显过曝、欠曝、模糊、重影、条纹、伪影或采集失败；参数记录完整；原始图像已保存。 |
| 金属厚度估算 | 样品金属 ROI 平均灰度值应与孔形像质计 0.1～1.0 mm 厚度点进行比对，并记录接近或介于的厚度范围。 |
| 内部质量观察 | 观察金属区域是否连续、边界是否清晰、灰度是否均匀，是否存在异常暗影、亮斑、线状或裂纹状影像、局部缺失、断续影像或明显变薄。 |
| 合格判定 | 图像有效，孔型像质计显示清晰，金属区域连续，灰度分布均匀，未见明显异常，且金属厚度符合委托要求或产品技术要求。 |
| 不合格判定 | 出现明显异常暗影、线状或裂纹状影像、局部缺失、影像中断、明显厚度不足、严重疏松或其他影响内部质量的异常。 |
| 需复检 | 图像质量不满足要求、像质计显示不清、参数记录不完整、灰度结果异常波动或判定存在分歧。 |
| 超出适用范围 | 样品厚度、材料密度或灰度值超出像质计 0.1～1.0 mm 有效比对范围，无法准确估算厚度。 |

14 方法验证与日常质量控制

· 正式用于检测前应完成方法验证，内容至少包括重复性、稳定性、灰度-厚度关系、孔型像质计可识别性、图像有效性、人员一致性和记录完整性。

· 重复性确认：同一样品、同一参数、同一摆放方向和同一像质计条件下连续拍摄不少于 3 次，灰度结果和结论应相对稳定。

· 灰度-厚度关系确认：对孔形像质计 0.1～1.0 mm 各厚度点进行不少于 3 次灰度测量，建立灰度值与厚度点的对应关系。

· 每次检测前应完成设备状态、密度计标准密度片、数据采集板连接、孔形像质计外观、X 射线参数、环境条件和样品编号核对。

· 同一批次样品应尽量保持相同设备、数据采集板、孔形像质计、曝光参数、摆放方向和 ROI 选择规则。

15 异常、偏离与不符合工作处理

| 异常情形 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 设备异常 | X 射线机、采集板、密度计或软件异常时停止检测，通知设备管理员或技术负责人处理。 |
| 图像异常 | 过曝、欠曝、模糊、重影、条纹、伪影或采集失败时，应停止判定并重新检测。 |
| 样品摆放异常 | 方向错误、位置偏移、曝光中移动或像质计遮挡关键区域时，应重新摆放并重新曝光。 |
| 数据异常 | 灰度测量值异常波动时，应检查 ROI 区域、图像伪影、参数一致性和设备稳定性，必要时复拍。 |
| 记录异常 | 样品编号错误、图像编号不一致、原始数据缺失、报告与记录不一致时，按不符合工作程序处理。 |

16 原始记录、数据归档与报告要求

·原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改；确需修改时应保留原始内容，并由修改人签名、注明日期和原因。原始记录表格见《金属内部质量 X 射线数字成像灰度分析检测试验原始记录表》

·应保存原始数字图像、打印图像、ROI 标注图像、异常区域标注图像、参数设置截图或照片、灰度测量数据、密度计核查记录、报告草稿和正式报告。

·样品编号、原始记录编号、图像文件编号、检测参数、测量人员、灰度测量结果和报告编号应保持一一对应。

·检测报告至少包括报告编号、委托单位、样品名称和编号、检测项目、检测依据、主要设备、X 射线参数、像质计规格、图像编号、灰度结果、厚度估算、内部质量观察、判定结果、检测/核验/批准人员和签发日期，报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告

·出具具有证明作用的数据和结果时，应确认项目在资质认定能力范围内，并按实验室报告控制程序加盖检测专用章和相关标识。