热膨胀系数测试作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 建立热膨胀系数测试作业指导书，覆盖试验准备、软件设置、试样安装、PV值调整、550℃终止温度、数据输出、记录归档和质量控制要求。 |  |  |

1 目的

规范热膨胀系数测试实验操作流程，明确试验准备、设备开机、软件参数设置、试样安装、PV值调整、升温运行、数据输出、报告打印、设备关闭、原始记录和异常处理要求，确保检测过程受控，数据真实、准确、完整、可追溯，满足实验室对人员、设备、环境、方法、记录和报告的管理要求。

2 适用范围

本文件适用于本实验室使用热膨胀测试仪、控制电脑及材料膨胀系数测试系统软件，对金属、陶瓷、树脂或其他适用材料试样在加热过程中的热膨胀行为进行检测，并由软件自动计算热膨胀测试数据及生成报告的检测活动。

实施检测活动时应确认检测项目、人员授权、设备状态、方法验证和报告签发均符合实验室质量体系等要求。

3 依据文件

• 热膨胀测试仪设备使用说明书；

• YY/T 1702-2020《牙科学 增材制造 口腔固定和活动修复用激光选区熔化金属材料》、ISO22674：2022《牙科学 固定和活动修复体和矫治器用金属材料》、 GB 30367-2013 《牙科学 陶瓷材料 》、GB 17168-2013《牙科学 固定和活动修复用金属材料》 ；

• 材料膨胀系数测试系统软件操作说明；

• 实验室《质量手册》、《设备管理程序》、《记录控制程序》、《报告控制程序》；

• 委托协议、产品技术要求或实验室经确认的检测方案。

4 术语和定义

| 术语 | 定义/说明 |
| --- | --- |
| 热膨胀系数 | 材料随温度升高发生尺寸变化时，单位温度变化引起的相对长度变化，用于评价材料热稳定性及配伍性。 |
| PV值 | 设备位移机构/检测系统显示的过程值，本规程要求试验启动前调整至50～60之间。 |
| 终止温度 | 本规程试验控制终点温度，设定为550℃。 |

5 职责

| 岗位/角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 检测人员 | 负责样品接收核对、设备开机、软件设置、试样安装、PV值调整、试验运行、报告打印、原始记录填写及数据归档。 |
| 核验人员 | 负责复核样品编号、试样长度、终止温度、PV值、原始数据、软件报告、计算结果和记录完整性。 |
| 设备管理员 | 负责热膨胀测试仪、控制电脑、软件、内六角扳手及相关夹具的维护、核查、状态标识和故障处理。 |
| 技术负责人 | 负责方法确认、人员授权、技术问题处理、偏离评估和异常结果技术评审。 |
| 质量负责人/授权签字人 | 负责监督记录和报告符合CMA要求，审核并批准对外出具报告。 |

6 环境与安全要求

6.1 环境要求

• 实验室应保持清洁、干燥，无明显粉尘、振动及强气流影响。

• 每次试验应记录环境温度和相对湿度；如检测方案规定环境范围，应按规定执行。

• 设备周围不得堆放与试验无关的物品，控制电脑、软件和数据线连接应处于正常状态。

• 试样、夹具和导向棒应保持清洁，不得有油污、粉尘或影响安装的异物。

6.2 安全要求

• 加热过程中禁止触碰加热仓、加热棒、试样和夹具高温部位。

• 试验运行期间不得随意打开加热仓或调整夹具。

• 试样安装、取出和夹具调整应在设备安全状态下进行，必要时使用防烫手套和专用工具。

• 发生异响、异味、软件报警、温度失控、位移异常或设备故障时，应立即停止试验并报告。

7 仪器设备、软件与工具

| 名称 | 用途 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 热膨胀测试仪 | 试样加热、位移检测和热膨胀测试 | 设备状态正常，按设备管理程序维护或核查。 |
| 控制电脑 | 运行测试软件、保存数据 | 运行稳定，文件保存路径可追溯。 |
| 材料膨胀系数测试系统软件 | 试样长度输入、试验控制、数据计算和报告输出 | 软件版本受控，参数设置和报告输出功能正常。 |
| 内六角扳手 | 调整固定机构、位移机构和加热棒位置 | 规格匹配，表面完好。 |
| 试样夹具/导向棒 | 试样安装和定位 | 清洁、无损伤，能稳定夹持试样。 |

8 样品与试样要求

• 试样应具有唯一编号，并与委托单、原始记录、软件报告和最终报告保持一致。

• 试样尺寸应满足设备和检测方案要求，试样实际长度应在试验前测量并录入软件。

• 试样表面应清洁、完整，无明显裂纹、缺口、污染、松散附着物或影响夹持和测量的缺陷。

• 试样材料名称应准确填写，例如钛合金、钴铬合金、陶瓷材料等；材料名称应与委托信息或样品标识一致。

• 如试样存在异常，应在原始记录中说明，并由技术负责人确认是否可以继续检测。

9 操作程序

9.1 实验准备

1. 打开热膨胀测试仪电源。

2. 打开控制电脑。

3. 检查设备连接、软件运行环境、加热仓位置、夹具、导向棒和内六角扳手是否齐全。

4. 检查设备周围无杂物，确认操作区域安全。

9.2 软件启动

1. 打开“材料膨胀系数测试系统”软件。

2. 确认软件界面、数据显示、试样控制和报告输出功能正常。

3. 确认数据保存路径正确，并在原始记录中记录软件名称、版本和数据保存路径。

9.3 参数设置

1. 在“数据显示”界面，测量试样实际长度，并将试样实际长度输入“试样长度”栏。

2. 在“试样控制”界面输入试验终止温度：550℃。

3. 在“试样控制”界面输入试样材料名称，如钛合金。

4. 确认试样编号、材料名称、试样长度和终止温度无误后方可进入试样安装步骤。

9.4 试样安装

1. 将待测样品安装到热膨胀测试仪中。

2. 使用内六角扳手插入设备右侧孔位，按设备当前位置顺时针或逆时针旋转固定机构，使夹持机构处于适合安装状态。

3. 将试样通过导向棒放入夹具中，确保试样安装牢固、方向正确，不得歪斜或松动。

4. 不得用外力敲击试样或夹具；如试样安装困难，应停止操作并检查夹具和试样尺寸。

9.5 加热仓调整

1. 将加热仓推至最右侧位置。

2. 固定加热仓下方旋钮，确认加热仓固定可靠。

3. 检查加热仓、加热棒、试样和夹具之间无异常干涉。

9.6 位置校准与PV值调整

1. 使用内六角扳手调整位移机构。

2. 调整加热棒位置，观察左侧显示屏PV值。

3. 将PV值调整至50～60之间，并等待数值稳定。

4. PV值未稳定在50～60之间时，不得启动试验。

5. 将PV值、调整人员和调整结果记录在原始记录中。

9.7 启动实验

1. 确认试样安装牢固、试样长度输入正确、终止温度为550℃、PV值稳定在50～60之间。

2. 点击软件“试验开始”。

3. 设备开始缓慢升温，软件实时记录温度与膨胀变化。

4. 试验过程中不得触碰设备高温部位，不得随意调整夹具、加热仓或软件参数。

9.8 升温过程监控与终止

1. 试验持续运行至设定终止温度。

2. 当温度升至550℃时，系统自动结束实验或自动停止；如设备未自动停止，应按设备说明书和软件提示处理。

3. 检测人员应关注温度、位移、膨胀曲线和软件状态，发现异常应及时停止试验并记录。

9.9 数据输出与报告打印

1. 试验结束后，在软件中查看自动生成的测试数据和热膨胀曲线。

2. 核对样品编号、材料名称、试样长度、终止温度和测试结果是否一致。

3. 点击“打印报告”输出实验结果文件。

4. 保存原始数据文件、软件报告、曲线图和打印报告，并记录文件名和保存路径。

9.10 实验结束与清理

1. 关闭实验程序。

2. 关闭热膨胀测试仪电源。

3. 关闭控制电脑。

4. 待设备降温至安全状态后，取出试样并清理样品与夹具。

5. 填写原始记录，完成检测人员和核验人员签字。

10 关键控制点

| 控制项目 | 控制要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 试样长度 | 试验前测量实际长度并录入软件 | 记录长度值、量具编号或测量方式 |
| 终止温度 | 必须设定为550℃ | 记录设定温度和确认人 |
| PV值 | 启动前稳定在50～60之间 | 记录调整后PV值 |
| 试样安装 | 牢固、方向正确、无松动、无歪斜 | 记录安装确认 |
| 加热仓位置 | 推至最右侧并固定下方旋钮 | 记录确认结果 |
| 数据输出 | 原始数据和报告均应保存 | 记录文件名、路径、报告编号 |

11 结果记录与数据处理

• 软件自动记录温度、位移或膨胀变化数据，并生成热膨胀测试结果。

• 检测人员应核对软件报告中的样品编号、试样长度、材料名称、终止温度、测试曲线和结果数据。

• 如软件自动计算热膨胀系数，应保留原始数据和计算报告；不得仅抄录最终结果而不保存原始数据。

• 若报告结果需要修约，应按实验室数值修约规则执行，并保留未修约原始结果。

12 质量控制要求

• 检测人员应经设备操作、软件使用和记录要求培训授权后方可独立操作。

• 热膨胀测试仪应处于有效维护、校准或核查状态；设备状态异常时不得使用。

• 首次用于检测或方法发生变化时，应进行方法验证，验证内容包括重复性、软件输出一致性、温度控制、PV调整、试样安装和记录完整性。

• 同一检测批次应尽量采用一致的试样安装方式、终止温度和数据处理规则。

• 核验人员应复核试样长度、终止温度、PV值、原始数据、报告编号、结果和结论。

13 异常、偏离与不符合工作处理

| 异常/偏离情形 | 处理要求 |
| --- | --- |
| PV值无法稳定在50～60之间 | 不得启动试验，检查试样安装、位移机构和加热棒位置，必要时通知设备管理员。 |
| 终止温度设置错误 | 停止试验或作废数据，重新设置为550℃后按规定重新试验。 |
| 试样松动、歪斜或掉落 | 停止试验，重新安装试样，必要时更换试样。 |
| 温度、位移或曲线异常 | 保存异常数据，停止试验，报告技术负责人进行影响评估。 |
| 软件故障或报告无法输出 | 不得手工编造数据，应保留异常截图并按设备/软件异常处理。 |

14 原始记录与报告要求

14.1 原始记录要求

• 原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改；确需修改时，应保留原始内容并签名注明日期和原因。

• 原始记录至少包括样品编号、材料名称、试样长度、设备编号、软件版本、环境条件、终止温度、PV值、试验开始/结束时间、原始数据文件名、报告编号、检测人员和核验人员。

• 软件原始数据、曲线图、打印报告和截图应作为原始记录附件保存。

14.2 报告要求

• 检测报告应包含报告编号、委托单位、样品名称、样品编号、检测依据、主要设备、终止温度、试样长度、检测结果、检测日期、检测人员、核验人员和批准/授权签字人等信息，并与原始记录信息保持一致。报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告。

15 记录保存与样品处置

原始记录、电子数据、软件报告、曲线图、设备核查记录、异常处理记录和最终检测报告应按实验室记录控制程序保存。试验后的样品应按委托协议、样品管理程序或实验室规定进行留存、返还或处置。