金属材料维氏硬度试验作业指导书

文件审批信息

| 职责 | 岗位/部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 检测人员/方法负责人 |  |  |
| 审核 | 技术负责人 |  |  |
| 批准 | 质量负责人/授权签字人 |  |  |

文件修订记录

| 版本 | 修订内容 | 修订原因 | 生效日期 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 首次建立 | 依据维氏硬度试验操作流程建立 ，纳入设备校准、样品表面状态、双面压痕测量、数据计算、报告导出及记录追溯要求。 |  |  |

1 目的

规范金属材料维氏硬度试验操作流程，确保设备校准、样品表面状态、试验力和保荷时间设置、压痕测量、数据计算、报告导出和原始记录归档全过程受控，保证检测数据真实、准确、完整、可追溯，满足 GB/T 4340.1-2024 及实验室质量管理要求。

2 适用范围

本文件适用于本实验室采用维氏硬度计，对金属材料样品或增材制造金属试样进行维氏硬度 HV10 检测。推荐试验条件为试验力 98.07 N，保荷时间 15 s。若客户协议、产品标准或检测方案另有规定，应在原始记录和报告中明确。

3 依据文件

1）GB/T 4340.1-2024《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》；

2）GB/T 4340.2《金属维氏硬度试验 第2部分：硬度计的检验》；

3）GB/T 4340.3《金属维氏硬度试验 第3部分：标准硬度块的标定》；

4）维氏硬度计及测量软件使用说明书；

5）实验室质量手册、程序文件的要求。

4 术语、符号和试验原理

4.1 维氏硬度：用具有正方形基面的金刚石正四棱锥压头，在规定试验力作用下压入试样表面，保持规定时间后卸除试验力，测量压痕两条对角线长度，并按压痕表面积计算硬度值。

4.2 HV10：维氏硬度符号，表示试验力为 98.07 N（10 kgf）的维氏硬度试验。

4.3 d：压痕两条对角线长度 d1 和 d2 的算术平均值，单位为 mm。

4.4 HV 计算公式：HV = 0.1891 × F / d²。其中 F 为试验力（N），d 为压痕两条对角线平均值（mm）。采用软件自动计算时，应核对软件报告与试验设置一致。

5 职责

检测人员：负责设备开机、校准核查、样品检查、试验实施、数据记录、报告导出、设备清洁和异常报告。

核验人员：负责复核样品编号、标准硬度块校准记录、试验参数、原始硬度值、平均值、报告内容和归档的完整性。

设备管理员：负责硬度计、标准硬度块、测量镜头和软件的校准、维护、期间核查和故障处理。

技术负责人：负责方法适用性验证、偏离评估、异常结果技术处理和本文件的技术变更审核。

质量负责人：负责监督检测活动符合实验室质量管理要求，组织记录审查和不符合工作处理。

6 环境与安全要求

| 项目 | 要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 试验一般在 10 ℃～35 ℃室温下进行；对温度要求严格的试验，建议控制在 23 ℃±5 ℃。 | 记录实际温度和湿度。 |
| 试验区域 | 台面清洁、稳定，无明显振动、冲击、强气流和粉尘。 | 试验前确认。 |
| 样品安全 | 样品放置平稳，试验过程中不得移位；测试面应与压头轴线垂直。 | 记录装夹状态。 |
| 人员安全 | 操作中不得将手置于压头运动区域；设备异常、异响或软件报警时立即停机。 | 记录异常和处理。 |

7 设备、器具与材料

| 序号 | 名称 | 技术/管理要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维氏硬度计 | 处于校准有效期内，试验力、压头、光学测量系统和软件功能正常。 | 施加载荷、形成并测量压痕 |
| 2 | 金刚石正四棱锥压头 | 符合维氏硬度计要求，表面完好，无破损或污染。 | 形成维氏压痕 |
| 3 | 标准硬度块 | 在有效期内，硬度水平覆盖或接近试验范围；使用前完成核查。 | 设备校准/核查 |
| 4 | 控制电脑及测量软件 | 软件运行正常，可设置试验力、保荷时间，自动测量/计算并导出报告。 | 参数设置、压痕测量、报告导出 |
| 5 | 粗糙度仪 | 必要时用于确认待测面表面粗糙度，推荐 Ra≤0.3 μm。 | 样品状态确认 |
| 6 | 样品夹具或工作台 | 能够稳定固定样品，并保证测试面与压头轴线垂直。 | 样品装夹 |
| 7 | 无尘布、清洁工具 | 洁净、无污染，不得划伤测试面。 | 试验后清理 |

8 样品要求

样品应有唯一编号，编号应与原始记录、软件报告、导出文件和最终报告保持一致。

待测样品表面应平坦、光滑、清洁，无氧化皮、油污、灰尘、毛刺和影响压痕识别的缺陷。

试验前应确认待测面平坦、光滑、清洁，无氧化皮、油污、灰尘、毛刺及影响压痕识别的缺陷。必要时采用粗糙度仪确认表面粗糙度，推荐 Ra≤0.3 μm；若测试面存在明显加工纹、划痕、氧化皮或压痕边界无法清晰识别，应进行打磨/抛光处理后重新确认，并记录确认方式和结果。

样品厚度应满足压痕测量需要，试验后背面不应出现可见变形压痕。

同一检测批次的样品制备状态、测试面、热处理状态及表面处理状态应记录清楚。

9 操作步骤

9.1 开机与软件启动

1）开启维氏硬度计电源。

2）打开配套电脑并启动测量软件。

3）检查设备自检、压头、镜头、载物台移动、照明及软件通讯是否正常。

9.2 设备校准/核查

1）选择与检测范围匹配的标准硬度块。

2）按照设备说明书完成标准硬度块校准或日常核查。

3）记录标准硬度块编号、标称硬度值、实测值、允许误差和校准/核查结果。

4）校准或核查不合格时，不得开展正式检测，应通知设备管理员处理。

9.3 样品表面检查与预处理

1）试验前应确认待测面平坦、光滑、清洁，无氧化皮、油污、灰尘、毛刺及影响压痕识别的缺陷。

2）必要时采用粗糙度仪确认表面粗糙度，推荐 Ra≤0.3 μm。若测试面存在明显加工纹、划痕、氧化皮或压痕边界无法清晰识别的情况，应进行打磨/抛光处理后重新确认，并记录确认方式和结果；处理过程不得改变被测区域的代表性。

3）清除表面粉尘、油污和残留物，确认测试面清洁。

9.4 样品放置

1）将样品平稳放置在工作台上。

2）调整样品位置，保证测试面与压头轴线垂直。

3）用显微镜对焦检查测试面是否水平：把样品放好后，在测试面上选择中心、左侧、右侧、前侧、后侧几个位置分别调焦观察。如果几个位置都能在基本相同焦距下清晰成像，说明测试面基本水平；如果一侧清晰、另一侧明显虚焦，说明测试面有倾斜，需要重新镶嵌树脂试样座以保证水平。

4）确认样品在加载过程中不会移动、倾斜或振动。

9.5 参数设置

1）在软件中设置试验力 98.07 N（HV10）。

2）设置保荷时间 15 s。

3）核对样品编号、测试面编号、试验力、保荷时间、硬度标尺和报告保存路径。

9.6 压痕测量

1）根据样品测试面选择合适测量镜头，调整焦距，使压痕和边界成像清晰。

2）点击软件中的“切线测量”或等效功能，确认压痕两条对角线可准确识别。

3）点击 Start 开始测试。

4）在样品第一个测试面完成 3 个有效压痕测量。压痕应避开边缘、缺陷、旧压痕和受加工影响区域。

5）切换至样品另一面，按相同条件完成 3 个有效压痕测量。

6）若压痕不清晰、样品移动、焦距异常或软件识别错误，应作废该点并重新测量，同时记录原因。

9.7 报告导出与设备关闭

1）软件自动生成包含 6 个原始硬度值的报告并导出。

2）计算每个测试面 3 个数据的平均值，并填写至原始记录。

3）核对原始数据、平均值、样品编号和文件名一致。

4）将原始数据、图片/截图和软件报告统一归档。

5）先关闭测量软件，再关闭硬度计电源，最后清洁工作台。

10 数据处理与结果计算

每个样品应获得6个原始硬度值，其中测试面1为 3个压痕值，测试面2为 3个压痕值。

分别计算测试面1平均值、测试面2平均值。

软件自动计算硬度值，在原始记录中保留原始硬度值、压痕图像或报告文件；必要时保留 d1、d2 对角线数据。同一压痕两条对角线长度差异明显或压痕形貌异常时，应检查压痕识别、样品表面和装夹状态，必要时重新测试。

如产品标准或委托协议规定判定限值，应按相应要求进行符合性判定；否则仅报告实测硬度值。

11 结果判定

标准硬度块校准/核查合格、样品表面状态符合要求、试验参数设置正确、压痕有效且记录完整时，结果有效。

判定依据可为产品标准、委托协议、注册技术要求、企业内控标准或客户确认的技术要求。

若未提供合格判定限值，报告中仅给出维氏硬度实测结果和平均值，不作合格/不合格判定。

若出现设备校准不合格、样品装夹失稳、压痕异常、数据缺失或记录无法追溯，应判定本次检测无效或进行复测/技术评审。

12 质量控制要求

| 序号 | 控制项目 | 控制要求 | 记录要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员资格 | 检测人员应经过 GB/T 4340.1、设备操作和记录要求培训授权。 | 培训/授权记录 |
| 2 | 设备状态 | 硬度计、压头、测量系统和软件应处于正常状态且校准有效。 | 设备编号及校准有效期 |
| 3 | 标准硬度块 | 每次检测前使用标准硬度块完成设备校准或核查。 | 标准块编号、标称值、实测值 |
| 4 | 试验参数 | 试验力 98.07 N，保荷时间 15 s；如调整须记录依据。 | 软件设置截图或记录 |
| 5 | 样品状态 | 待测面平坦、光滑、清洁；必要时采用粗糙度仪确认，推荐 Ra≤0.3 μm。 | 样品表面状态确认记录或粗糙度实测记录 |
| 6 | 数据复核 | 6 个原始值、各面平均值及报告应经第二人复核。 | 复核签字 |

13 异常情况与偏离处理

标准硬度块校准/核查不合格时，应停止检测，排查设备、压头、光学系统、软件设置和标准块状态。

待测面存在明显加工纹、划痕、氧化皮或压痕边界无法清晰识别时，应进行打磨/抛光处理后重新确认，并记录确认方式和结果；必要时可采用粗糙度仪确认表面粗糙度。

试验中样品发生移动、压痕偏斜、压痕重叠、压痕靠边、图像模糊或软件识别错误时，该点数据作废并重新测量。

设备报警、异响、载荷异常、镜头异常或软件故障时，应立即停止检测并通知设备管理员。

原始记录修改应保留原始内容，注明修改人、日期和原因，不得涂抹或覆盖。

14 原始记录和报告要求

原始记录应真实、准确、清晰、完整，不得随意涂改；确需修改时，应保留原始内容并签名注明日期和原因。原始记录至少应包括委托单位、样品名称、样品编号、检测依据、主要设备、试验条件、结果数据、判定依据、结论、检测日期、检测人员、核验人员等必要信息。原始记录见《金属材料维氏硬度试验原始记录表》

报告应包含必要的信息并与原始记录的信息保持一致。报告格式见DLBP-CX-P08-R03 检验报告。